## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164276 | 00164276 | PASS | 0.0201 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.008 | true | 0.1216 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,26648 | mA | True | 100 | 1 | 31,75732 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,05 | % | True | 90 | 10 | +44,72 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,50 | 193,81 | 207,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,168 | 0,028 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,015 | -0,177 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EA9 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B4
164342 | 00164342 | PASS | 0.0419 | 0.08 | true | 0.021 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.1477 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,50074 | mA | True | 100 | 1 | 32,07988 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +45,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,91 | 200,88 | 185,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,018 | -0,963 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,173 | 0,990 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2B | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F6
164223 | 00164223 | PASS | 0.0339 | 0.08 | true | 0.0157 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0865 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,25028 | mA | True | 100 | 1 | 32,58116 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,07 | % | True | 90 | 10 | +43,31 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,47 | 259,16 | 277,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,003 | -0,960 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,012 | -0,206 | 0,982 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EA5 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7F
164308 | 00164308 | PASS | 0.0312 | 0.08 | true | 0.013 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.1031 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68429 | mA | True | 100 | 1 | 31,46713 | uA | True | 50 | 1 | 3,27117 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,34 | % | True | 90 | 10 | +44,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,25 | 260,56 | 256,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,030 | -1,021 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,014 | -0,216 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE83 | PF | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D4
164238 | 00164238 | PASS | 0.0299 | 0.08 | true | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.1431 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,78055 | mA | True | 100 | 1 | 31,498 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4741 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,91 | % | True | 90 | 10 | +51,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,09 | 302,84 | 281,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | -0,005 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,196 | 0,970 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2F | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 8E
164364 | 00164364 | PASS | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.076 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,60615 | mA | True | 100 | 1 | 32,74937 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +45,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,97 | 269,59 | 164,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,184 | 0,013 | -1,074 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,196 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E69 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 0C
164240 | 00164240 | PASS | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0108 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0974 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,72007 | mA | True | 100 | 1 | 32,23139 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,23 | % | True | 90 | 10 | +48,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,28 | 283,88 | 209,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,032 | -0,942 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,215 | 0,973 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5D | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 90
164289 | 00164289 | PASS | 0.0362 | 0.08 | true | 0.0133 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0726 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 19,67109 | mA | True | 100 | 1 | 31,87615 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,40 | % | True | 90 | 10 | +43,63 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,81 | 193,38 | 150,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,034 | -1,045 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,215 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE0F | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C1
164311 | 00164311 | PASS | 0.0178 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0449 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,72776 | mA | True | 100 | 1 | 32,18984 | uA | True | 50 | 1 | 3,160286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,97 | % | True | 90 | 10 | +44,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,34 | 257,19 | 255,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,159 | 0,001 | -0,901 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,168 | 0,993 | PF | True | -20 | -120 | -68 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D0E | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D7
164241 | 00164241 | PASS | 0.0324 | 0.08 | true | 0.0076 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.1053 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,28537 | mA | True | 100 | 1 | 32,03911 | uA | True | 50 | 1 | 4,306093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +44,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,72 | 297,78 | 182,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,184 | 0,015 | -1,003 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,200 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACB6 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 91
164382 | 00164382 | PASS | 0.024 | 0.08 | true | 0.0208 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0815 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 26,00914 | mA | True | 100 | 1 | 31,9653 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,25 | % | True | 90 | 10 | +42,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,22 | 269,47 | 212,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,002 | -1,022 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,204 | 0,993 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE49 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 1E
164395 | 00164395 | PASS | 0.0244 | 0.08 | true | 0.0084 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1015 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,36276 | mA | True | 100 | 1 | 32,63726 | uA | True | 50 | 1 | 3,123324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,05 | % | True | 90 | 10 | +43,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,53 | 255,16 | 238,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,008 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,159 | 0,992 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D40 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 2B
164224 | 00164224 | PASS | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0524 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,4786 | mA | True | 100 | 1 | 32,00892 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,45 | % | True | 90 | 10 | +44,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,09 | 240,53 | 244,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,021 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,014 | -0,200 | 0,980 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D30 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 80
164229 | 00164229 | PASS | 0.0366 | 0.08 | true | 0.031 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1994 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,88285 | mA | True | 100 | 1 | 32,21927 | uA | True | 50 | 1 | 4,380015 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,00 | % | True | 90 | 10 | +45,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,53 | 234,19 | 253,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,023 | -0,947 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,195 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D13 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 85
164288 | 00164288 | PASS | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.1385 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45299 | mA | True | 100 | 1 | 31,96401 | uA | True | 50 | 1 | 4,380015 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +42,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,69 | 200,41 | 189,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,001 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,178 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D1F | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C0
164343 | 00164343 | PASS | 0.0218 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.1412 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,378388 | mA | True | 100 | 1 | 32,01317 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,23 | % | True | 90 | 10 | +44,40 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,09 | 240,66 | 220,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | -0,006 | -1,046 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,208 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E6C | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F7
164323 | 00164323 | PASS | 0.0322 | 0.08 | true | 0.0253 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.2055 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,48954 | mA | True | 100 | 1 | 31,85549 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,89 | % | True | 90 | 10 | +42,37 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,88 | 229,28 | 245,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,007 | -0,961 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,195 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EA0 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E3
164409 | 00164409 | PASS | 0.059 | 0.08 | true | 0.0348 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0729 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49357 | mA | True | 100 | 1 | 32,09578 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,82 | % | True | 90 | 10 | +44,79 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,84 | 279,19 | 249,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,031 | -1,006 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,195 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D20 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 39
164306 | 00164306 | PASS | 0.0311 | 0.08 | true | 0.0115 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0803 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,60785 | mA | True | 100 | 1 | 32,19502 | uA | True | 50 | 1 | 3,27117 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,83 | % | True | 90 | 10 | +43,46 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,69 | 230,34 | 207,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,030 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,015 | -0,214 | 0,975 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D1D | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D2
164246 | 00164246 | PASS | 0.0486 | 0.08 | true | 0.0337 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.1551 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,32573 | mA | True | 100 | 1 | 31,97521 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,68 | % | True | 90 | 10 | +44,43 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,63 | 239,34 | 242,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,014 | -0,943 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,202 | 0,977 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE50 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 96
164383 | 00164383 | PASS | 0.0341 | 0.08 | true | 0.0195 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0732 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62755 | mA | True | 100 | 1 | 32,28328 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,00 | % | True | 90 | 10 | +46,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,78 | 260,56 | 231,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,160 | 0,004 | -0,853 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,195 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D0C | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 1F
164377 | 00164377 | PASS | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0617 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,31434 | mA | True | 100 | 1 | 31,90716 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,52 | % | True | 90 | 10 | +43,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,50 | 231,59 | 281,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,023 | -0,937 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,201 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D3F | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 19
164359 | 00164359 | PASS | 0.0445 | 0.08 | true | 0.0182 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1198 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,43517 | mA | True | 100 | 1 | 31,8773 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,08 | % | True | 90 | 10 | +41,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,88 | 190,41 | 197,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,016 | -0,946 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,194 | 0,986 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D25 | PF | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 07
164318 | 00164318 | PASS | 0.029 | 0.08 | true | 0.0237 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.2298 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,8009 | mA | True | 100 | 1 | 32,21771 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,00 | % | True | 90 | 10 | +43,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,63 | 277,03 | 196,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,012 | -0,949 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,197 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EBD | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 DE
164258 | 00164258 | PASS | 0.0302 | 0.08 | true | 0.0249 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.1425 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 5,119337 | mA | True | 100 | 1 | 31,77381 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,23 | % | True | 90 | 10 | +44,43 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,22 | 263,78 | 217,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,182 | 0,004 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,185 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EB2 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A2
164237 | 00164237 | PASS | 0.0355 | 0.08 | true | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.1819 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62023 | mA | True | 100 | 1 | 32,02381 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +45,13 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,34 | 219,81 | 159,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,041 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,204 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E9D | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 8D
164293 | 00164293 | PASS | 0.0375 | 0.08 | true | 0.017 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.107 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,72225 | mA | True | 100 | 1 | 32,21509 | uA | True | 50 | 1 | 1,201325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,60 | % | True | 90 | 10 | +49,86 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,72 | 233,59 | 192,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,182 | -0,006 | -0,918 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,163 | 0,994 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E75 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C5
164265 | 00164265 | PASS | 0.0721 | 0.08 | true | 0.054 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.1832 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,36084 | mA | True | 100 | 1 | 31,80755 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,28 | % | True | 90 | 10 | +48,87 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,31 | 274,56 | 229,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,003 | -1,008 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,209 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D17 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A9
164354 | 00164354 | PASS | 0.0229 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0775 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45062 | mA | True | 100 | 1 | 31,96763 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,37 | % | True | 90 | 10 | +45,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,75 | 250,56 | 229,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,182 | 0,001 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,198 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E81 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 02
164345 | 00164345 | PASS | 0.0331 | 0.08 | true | 0.0131 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.1122 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34565 | mA | True | 100 | 1 | 31,93122 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,40 | % | True | 90 | 10 | +49,08 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,50 | 275,59 | 257,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,031 | -0,912 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,174 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D24 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F9