## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164518 | 00164518 | PASS | 0.0405 | 0.08 | true | 0.0133 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0985 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,08174 | mA | True | 100 | 1 | 32,30398 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,31 | % | True | 90 | 10 | +49,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 220,31 | 249,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,035 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,195 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E7A | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 A6
164341 | 00164341 | PASS | 0.0424 | 0.08 | true | 0.0261 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.11 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,19329 | mA | True | 100 | 1 | 32,45264 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4744 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,90 | % | True | 90 | 10 | +49,79 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,88 | 207,28 | 274,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,026 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,203 | 0,972 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5E | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F5
164389 | 00164389 | PASS | 0.0243 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1501 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,99647 | mA | True | 100 | 1 | 32,5368 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,18 | % | True | 90 | 10 | +45,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,78 | 244,47 | 213,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,003 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,180 | 0,982 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE57 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 25
164257 | 00164257 | PASS | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0163 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1813 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,92291 | mA | True | 100 | 1 | 32,31873 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,59 | % | True | 90 | 10 | +47,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,47 | 269,44 | 293,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,022 | -1,031 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,181 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E82 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A1
164560 | 00164560 | PASS | 0.0194 | 0.08 | true | 0.0077 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0697 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,77196 | mA | True | 100 | 1 | 32,36035 | uA | True | 50 | 1 | 1,127402 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,82 | % | True | 90 | 10 | +48,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,09 | 281,38 | 172,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,143 | 0,002 | -0,951 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | 0,151 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC2 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 D0
164222 | 00164222 | PASS | 0.0433 | 0.08 | true | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.106 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,73752 | mA | True | 100 | 1 | 32,22633 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,38 | % | True | 90 | 10 | +51,87 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,00 | 235,84 | 203,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,152 | 0,011 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,155 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EB9 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7E
164502 | 00164502 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.0543 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0509 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05303 | mA | True | 100 | 1 | 31,73806 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,18 | % | True | 90 | 10 | +48,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,16 | 306,25 | 171,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,180 | 0,014 | -0,949 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,199 | 0,990 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE03 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 96
164537 | 00164537 | PASS | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0106 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0971 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,3451 | mA | True | 100 | 1 | 32,04614 | uA | True | 50 | 1 | 1,755748 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +48,54 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 234,47 | 263,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,002 | -0,934 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,198 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5A | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 B9
164371 | 00164371 | PASS | 0.0164 | 0.08 | true | 0.0095 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1459 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,9353 | mA | True | 100 | 1 | 32,36039 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +46,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,75 | 281,34 | 154,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,155 | -0,010 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,175 | 0,982 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EB4 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 13
164324 | 00164324 | PASS | 0.0666 | 0.08 | true | 0.0507 | 0.08 | true | 0.005 | 0.008 | true | 0.1669 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1129 | mA | True | 100 | 1 | 31,75658 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,40 | % | True | 90 | 10 | +51,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,75 | 202,44 | 214,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | -0,008 | -1,053 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,206 | 0,971 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E8D | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E4
164448 | 00164448 | PASS | 0.0171 | 0.08 | true | 0.0254 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0212 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,00356 | mA | True | 100 | 1 | 32,32583 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,13 | % | True | 90 | 10 | +49,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,19 | 270,78 | 214,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,029 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,207 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EB3 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 60
164536 | 00164536 | PASS | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0872 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,30865 | mA | True | 100 | 1 | 31,84928 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,32 | % | True | 90 | 10 | +49,31 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,88 | 319,56 | 289,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,022 | -0,958 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,207 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE3C | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 B8