## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164478 | 00164478 | PASS | 0.0213 | 0.08 | true | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.0767 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17592 | mA | True | 100 | 1 | 31,66931 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,19 | % | True | 90 | 10 | +52,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,13 | 132,66 | 182,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,030 | -0,952 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,210 | 0,970 | PF | True | -20 | -120 | -72 | PF | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A1 | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 7E
164443 | 00164443 | PASS | 0.0277 | 0.08 | true | 0.0081 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.1123 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,61182 | mA | True | 100 | 1 | 31,17174 | uA | True | 50 | 1 | 3,27117 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,09 | % | True | 90 | 10 | +53,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,78 | 287,97 | 210,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,013 | 0,035 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,034 | 1,005 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE34 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 5B
164514 | 00164514 | PASS | 0.0214 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1765 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,33874 | mA | True | 100 | 1 | 31,72406 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,09 | % | True | 90 | 10 | +50,86 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,97 | 133,06 | 187,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,014 | -0,887 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,202 | 0,978 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046941 | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 A2
164461 | 00164461 | PASS | 0.0263 | 0.08 | true | 0.0073 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.0904 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,6827 | mA | True | 100 | 1 | 32,15521 | uA | True | 50 | 1 | 1,792709 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +50,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,41 | 144,50 | 210,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,016 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,196 | 0,979 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A0 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 6D
164423 | 00164423 | PASS | 0.0408 | 0.08 | true | 0.0283 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1772 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,48899 | mA | True | 100 | 1 | 32,05512 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,19 | % | True | 90 | 10 | +50,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,75 | 82,94 | 138,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,015 | -0,916 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,200 | 0,986 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052960 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 47