## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164458 | 00164458 | PASS | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0562 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,26278 | mA | True | 100 | 1 | 31,77306 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,38 | % | True | 90 | 10 | +50,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,81 | 160,69 | 139,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,016 | -0,986 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,201 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29305299D | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 6A
164462 | 00164462 | PASS | 0.0305 | 0.08 | true | 0.005 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0861 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16106 | mA | True | 100 | 1 | 31,73873 | uA | True | 50 | 1 | 1,053479 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +49,21 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,66 | 109,25 | 147,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,024 | -1,090 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,016 | -0,202 | 0,995 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529AB | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 6E
164440 | 00164440 | PASS | 0.0366 | 0.08 | true | 0.0231 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.1141 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,91404 | mA | True | 100 | 1 | 32,40714 | uA | True | 50 | 1 | 3,160286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,66 | % | True | 90 | 10 | +49,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,53 | 189,13 | 220,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,026 | -0,926 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,192 | 0,973 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930469B5 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 58
164528 | 00164528 | PASS | 0.043 | 0.08 | true | 0.036 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.1906 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,85225 | mA | True | 100 | 1 | 31,4759 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,09 | % | True | 90 | 10 | +50,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,84 | 122,03 | 228,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,033 | -0,937 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,196 | 0,988 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A9 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 B0
164456 | 00164456 | PASS | 0.0237 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0936 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,69224 | mA | True | 100 | 1 | 32,03361 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +49,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,97 | 175,91 | 270,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,015 | -0,932 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,195 | 0,992 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529B2 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 68
164463 | 00164463 | PASS | 0.0603 | 0.08 | true | 0.04 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.1789 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,10939 | mA | True | 100 | 1 | 31,78493 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,64 | % | True | 90 | 10 | +48,68 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,00 | 146,63 | 151,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,027 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,186 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304692B | PF | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 6F
164479 | 00164479 | PASS | 0.0271 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0697 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,55921 | mA | True | 100 | 1 | 32,02381 | uA | True | 50 | 1 | 2,347132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,69 | % | True | 90 | 10 | +49,24 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,31 | 185,72 | 170,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,037 | -1,022 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,207 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046976 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 7F
164476 | 00164476 | PASS | 0.0244 | 0.08 | true | 0.0085 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.1014 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,4138 | mA | True | 100 | 1 | 32,53214 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4738 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,56 | % | True | 90 | 10 | +50,94 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,94 | 151,56 | 194,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,026 | -0,922 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,209 | 0,979 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046940 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 7C
164512 | 00164512 | PASS | 0.0318 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.0784 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24086 | mA | True | 100 | 1 | 31,71145 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,07 | % | True | 90 | 10 | +49,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,47 | 176,25 | 172,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,018 | -0,864 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,200 | 0,987 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046AFA | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 A0
164428 | 00164428 | PASS | 0.0295 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1295 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,89794 | mA | True | 100 | 1 | 31,61912 | uA | True | 50 | 1 | 2,79067 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,24 | % | True | 90 | 10 | +49,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,91 | 118,91 | 188,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,172 | 0,020 | -0,989 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,180 | 0,979 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A4 | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 4C
164494 | 00164494 | PASS | 0.0192 | 0.08 | true | 0.002 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1313 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,65438 | mA | True | 100 | 1 | 32,74896 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +47,80 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,91 | 184,53 | 227,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,016 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,208 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052998 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 8E
164546 | 00164546 | PASS | 0.027 | 0.08 | true | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.1632 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,10658 | mA | True | 100 | 1 | 31,75322 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,64 | % | True | 90 | 10 | +49,37 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,16 | 201,97 | 188,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,021 | -0,953 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,194 | 0,993 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C2A | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 C2
164531 | 00164531 | PASS | 0.0395 | 0.08 | true | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.0885 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,03613 | mA | True | 100 | 1 | 32,33119 | uA | True | 50 | 1 | 10,515629 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,34 | % | True | 90 | 10 | +49,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,91 | 152,56 | 203,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,027 | -0,978 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,207 | 0,970 | PF | True | -20 | -120 | -72 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529AD | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 B3
164549 | 00164549 | PASS | 0.037 | 0.08 | true | 0.022 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.1466 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,9407 | mA | True | 100 | 1 | 31,51762 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,42 | % | True | 90 | 10 | +49,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,47 | 146,84 | 142,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,166 | 0,040 | -0,920 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,167 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C18 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 C5
164275 | 00164275 | PASS | 0.0422 | 0.08 | true | 0.0204 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.008 | true | 0.1078 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,67583 | mA | True | 100 | 1 | 32,16593 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,81 | % | True | 90 | 10 | +43,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,03 | 260,06 | 304,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,008 | -0,985 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,195 | 0,973 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D16 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B3
164529 | 00164529 | PASS | 0.0538 | 0.08 | true | 0.0337 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.2076 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,64474 | mA | True | 100 | 1 | 31,98338 | uA | True | 50 | 1 | 3,455978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,37 | % | True | 90 | 10 | +49,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,84 | 172,28 | 152,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,007 | -0,931 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,204 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304692F | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 B1
164438 | 00164438 | PASS | 0.0329 | 0.08 | true | 0.0093 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.008 | true | 0.1743 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35226 | mA | True | 100 | 1 | 31,99221 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,24 | % | True | 90 | 10 | +49,79 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,78 | 140,44 | 225,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,176 | 0,019 | -0,918 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,186 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304699D | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 56
164421 | 00164421 | PASS | 0.0331 | 0.08 | true | 0.006 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.1406 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,21244 | mA | True | 100 | 1 | 31,94073 | uA | True | 50 | 1 | 2,864593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +49,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,63 | 158,22 | 193,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,017 | -0,968 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,190 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29305299F | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 45