## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165348 | 00165348 | PASS | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0279 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,7217 | mA | True | 100 | 1 | 31,43191 | uA | True | 50 | 1 | 2,938516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,00 | % | True | 90 | 10 | +40,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,19 | 119,69 | 139,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,035 | -0,892 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,046 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052956 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E4
165342 | 00165342 | PASS | 0.0111 | 0.08 | true | 0 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0132 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37348 | mA | True | 100 | 1 | 31,84895 | uA | True | 50 | 1 | 4,712669 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +40,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,44 | 123,31 | 110,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | -0,006 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,035 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C17 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 DE
165351 | 00165351 | PASS | 0.0165 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0265 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,94255 | mA | True | 100 | 1 | 31,50872 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,62 | % | True | 90 | 10 | +46,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,16 | 182,06 | 186,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | -0,001 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,037 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -97 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046AF3 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E7
165360 | 00165360 | PASS | 0.024 | 0.08 | true | 0.0251 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0716 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27745 | mA | True | 100 | 1 | 31,90783 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,21 | % | True | 90 | 10 | +46,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,72 | 182,22 | 168,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,159 | 0,022 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,041 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052995 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F0
165354 | 00165354 | PASS | 0.0195 | 0.08 | true | 0.0182 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0477 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06423 | mA | True | 100 | 1 | 31,67545 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +45,94 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,53 | 209,81 | 233,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,028 | -0,956 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,009 | -0,043 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046921 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 EA
165370 | 00165370 | PASS | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0356 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51076 | mA | True | 100 | 1 | 31,90846 | uA | True | 50 | 1 | 3,086362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,42 | % | True | 90 | 10 | +46,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,16 | 158,25 | 197,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,036 | -1,000 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,048 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529AC | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 FA
165361 | 00165361 | PASS | 0.0017 | 0.08 | true | 0.0058 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0232 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,18464 | mA | True | 100 | 1 | 31,87234 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,74 | % | True | 90 | 10 | +44,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,31 | 114,72 | 155,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,028 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,009 | -0,046 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A3 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F1
165347 | 00165347 | PASS | 0.0366 | 0.08 | true | 0.026 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0607 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 14,438002 | mA | True | 100 | 1 | 32,11422 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,24 | % | True | 90 | 10 | +40,33 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,88 | 171,91 | 201,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | -0,011 | -0,959 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,033 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046919 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E3
165353 | 00165353 | PASS | 0.0291 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0315 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12236 | mA | True | 100 | 1 | 31,62548 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,67 | % | True | 90 | 10 | +46,05 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,00 | 174,56 | 196,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,005 | -1,086 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,027 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052965 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E9
165349 | 00165349 | PASS | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0175 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.042 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,3081 | mA | True | 100 | 1 | 31,88207 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,71 | % | True | 90 | 10 | +45,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,75 | 201,75 | 138,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,003 | -1,056 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,036 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046927 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E5
165359 | 00165359 | PASS | 0.0189 | 0.08 | true | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0195 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,44984 | mA | True | 100 | 1 | 31,90967 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,23 | % | True | 90 | 10 | +40,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,72 | 154,22 | 221,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,046 | -0,958 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,044 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046945 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 EF
165331 | 00165331 | PASS | 0.0209 | 0.08 | true | 0.0224 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0416 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,21303 | mA | True | 100 | 1 | 31,80766 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,40 | % | True | 90 | 10 | +40,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,63 | 222,34 | 187,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,057 | -1,011 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,041 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C57 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D3
165346 | 00165346 | PASS | 0.008 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0092 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,51674 | mA | True | 100 | 1 | 32,72039 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,89 | % | True | 90 | 10 | +40,75 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,59 | 203,88 | 159,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,002 | -0,908 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,041 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046923 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E2
165345 | 00165345 | PASS | 0.0252 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0284 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29213 | mA | True | 100 | 1 | 31,81014 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,64 | % | True | 90 | 10 | +41,37 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,03 | 167,28 | 164,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,029 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,031 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052999 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E1