## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165137 | 00165137 | PASS | 0.0249 | 0.08 | true | 0.0162 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0349 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,228841 | mA | True | 100 | 1 | 32,40285 | uA | True | 50 | 1 | 2,014478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4750 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,98 | % | True | 90 | 10 | +50,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,50 | 176,50 | 209,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,007 | -0,990 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,049 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD65 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 11
165150 | 00165150 | PASS | 0.0176 | 0.08 | true | 0.0087 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.008 | true | 0.0225 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,217605 | mA | True | 100 | 1 | 31,76327 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,52 | % | True | 90 | 10 | +51,64 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,63 | 212,88 | 178,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,016 | -0,946 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,036 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | dBm | True | -20 | -120 | -100 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A7 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 1E
165148 | 00165148 | PASS | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0131 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,56717 | mA | True | 100 | 1 | 31,52809 | uA | True | 50 | 1 | 3,086362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,70 | % | True | 90 | 10 | +51,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,31 | 163,69 | 195,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,166 | -0,003 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,029 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304697C | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 1C
165144 | 00165144 | PASS | 0.0266 | 0.08 | true | 0.0327 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0429 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,39455 | mA | True | 100 | 1 | 31,77839 | uA | True | 50 | 1 | 3,123324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,99 | % | True | 90 | 10 | +50,20 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,84 | 184,06 | 228,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,032 | -1,015 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,030 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529A6 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 18
165167 | 00165167 | PASS | 0.0291 | 0.08 | true | 0.0577 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0955 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16003 | mA | True | 100 | 1 | 31,62914 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,60 | % | True | 90 | 10 | +52,01 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,16 | 152,72 | 90,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,012 | -1,006 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,043 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046917 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 2F
165143 | 00165143 | PASS | 0.0219 | 0.08 | true | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0232 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,41259 | mA | True | 100 | 1 | 31,87046 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,48 | % | True | 90 | 10 | +51,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,34 | 148,06 | 199,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,034 | -1,066 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,047 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052953 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 17
165139 | 00165139 | PASS | 0.0166 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0159 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,76569 | mA | True | 100 | 1 | 31,51733 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4836 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,29 | % | True | 90 | 10 | +49,89 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,16 | 150,06 | 118,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,163 | 0,013 | -0,913 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE17 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 13
165172 | 00165172 | PASS | 0.0097 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0065 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,03373 | mA | True | 100 | 1 | 31,67128 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,38 | % | True | 90 | 10 | +49,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,97 | 116,94 | 99,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,016 | -0,900 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,033 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C45 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 34
165146 | 00165146 | PASS | 0.0268 | 0.08 | true | 0.0163 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.0322 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,38686 | mA | True | 100 | 1 | 31,80134 | uA | True | 50 | 1 | 1,386133 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,32 | % | True | 90 | 10 | +50,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,44 | 150,06 | 193,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,008 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,041 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930514B9 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 1A
165152 | 00165152 | PASS | 0.0151 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.0099 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06762 | mA | True | 100 | 1 | 31,53721 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +51,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,47 | 154,66 | 211,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,014 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,046 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046948 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 20
165140 | 00165140 | PASS | 0.0224 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0345 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,14687 | mA | True | 100 | 1 | 31,7479 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,95 | % | True | 90 | 10 | +45,95 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,44 | 147,69 | 169,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,026 | -0,927 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,049 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304692A | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 14
165157 | 00165157 | PASS | 0.0368 | 0.08 | true | 0.0246 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.06 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49878 | mA | True | 100 | 1 | 31,99165 | uA | True | 50 | 1 | 3,012439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +47,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,44 | 177,22 | 166,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,013 | -0,940 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,032 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D38 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 25
165198 | 00165198 | PASS | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0226 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,97064 | mA | True | 100 | 1 | 31,60944 | uA | True | 50 | 1 | 2,864593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,21 | % | True | 90 | 10 | +48,08 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,63 | 168,69 | 187,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,168 | 0,016 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,033 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D44 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4E
165163 | 00165163 | PASS | 0.0028 | 0.08 | true | 0.0609 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0664 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,56209 | mA | True | 100 | 1 | 31,93433 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,22 | % | True | 90 | 10 | +47,89 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,97 | 168,69 | 192,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,045 | -1,106 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,040 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4A | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 2B
165190 | 00165190 | PASS | 0.0122 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0016 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,44789 | mA | True | 100 | 1 | 31,93688 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,24 | % | True | 90 | 10 | +46,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,16 | 114,78 | 195,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,238 | 0,030 | -0,938 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,032 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D31 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 46
165199 | 00165199 | PASS | 0.0515 | 0.08 | true | 0.0411 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0931 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27672 | mA | True | 100 | 1 | 31,83187 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,14 | % | True | 90 | 10 | +48,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,91 | 145,00 | 170,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,043 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,034 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D27 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4F
165164 | 00165164 | PASS | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0319 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,76099 | mA | True | 100 | 1 | 32,16841 | uA | True | 50 | 1 | 3,197247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4876 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +46,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,19 | 163,94 | 198,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,176 | 0,019 | -0,987 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,043 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046960 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 2C
165180 | 00165180 | PASS | 0.0189 | 0.08 | true | 0.004 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0254 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,83381 | mA | True | 100 | 1 | 31,3829 | uA | True | 50 | 1 | 2,310171 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,25 | % | True | 90 | 10 | +48,20 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,94 | 210,13 | 219,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,030 | -0,911 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,041 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEF8 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3C
165182 | 00165182 | PASS | 0.0209 | 0.08 | true | 0.0724 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.1106 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,067985 | mA | True | 100 | 1 | 31,46547 | uA | True | 50 | 1 | 7,336937 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,65 | % | True | 90 | 10 | +52,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,75 | 120,88 | 187,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,042 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,037 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A27 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3E
165151 | 00165151 | PASS | 0.018 | 0.08 | true | 0.0644 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0797 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,43014 | mA | True | 100 | 1 | 32,07962 | uA | True | 50 | 1 | 4,638747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,46 | % | True | 90 | 10 | +51,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,44 | 186,88 | 183,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,128 | 0,025 | -0,984 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,037 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C42 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 1F
165162 | 00165162 | PASS | 0.0188 | 0.08 | true | 0.008 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0259 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,2745 | mA | True | 100 | 1 | 31,86278 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,34 | % | True | 90 | 10 | +47,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,53 | 186,19 | 229,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,004 | -0,919 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,045 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046955 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 2A
165158 | 00165158 | PASS | 0.0227 | 0.08 | true | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0304 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15866 | mA | True | 100 | 1 | 31,73537 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +51,13 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,28 | 163,38 | 181,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,164 | 0,013 | -0,919 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,040 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304694D | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 26
165171 | 00165171 | PASS | 0.0113 | 0.08 | true | 0.0216 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0145 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17992 | mA | True | 100 | 1 | 31,93477 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,74 | % | True | 90 | 10 | +53,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,34 | 163,94 | 177,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,002 | -0,958 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,045 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046996 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 33
165153 | 00165153 | PASS | 0.018 | 0.08 | true | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0309 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,42575 | mA | True | 100 | 1 | 31,25465 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,53 | % | True | 90 | 10 | +49,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,34 | 152,16 | 111,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,022 | -0,982 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,035 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5F | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 21
165269 | 00165269 | PASS | 0.0233 | 0.08 | true | 0.0065 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0327 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,96125 | mA | True | 100 | 1 | 31,52605 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4833 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,06 | % | True | 90 | 10 | +46,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,41 | 184,69 | 227,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,029 | -0,986 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,029 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD68 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 95
165274 | 00165274 | PASS | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0132 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,22567 | mA | True | 100 | 1 | 32,53433 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4744 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,78 | % | True | 90 | 10 | +46,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,31 | 131,25 | 243,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,238 | 0,028 | -1,056 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,046 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046956 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9A
165280 | 00165280 | PASS | 0.0031 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0034 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,3271 | mA | True | 100 | 1 | 31,69892 | uA | True | 50 | 1 | 4,860515 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,50 | % | True | 90 | 10 | +50,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,03 | 168,88 | 128,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,162 | 0,041 | -0,939 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,034 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A1E | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A0
165181 | 00165181 | PASS | 0.0015 | 0.08 | true | 0.0097 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0105 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,73335 | mA | True | 100 | 1 | 31,38353 | uA | True | 50 | 1 | 3,123324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,52 | % | True | 90 | 10 | +47,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,09 | 160,97 | 153,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,232 | 0,026 | -0,939 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,036 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D48 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3D
165275 | 00165275 | PASS | 0.02 | 0.08 | true | 0.0084 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0296 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1876 | mA | True | 100 | 1 | 31,68739 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,06 | % | True | 90 | 10 | +45,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,22 | 131,28 | 119,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,040 | -1,026 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,030 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D5D | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9B
165169 | 00165169 | PASS | 0.0017 | 0.08 | true | 0.0107 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0148 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15094 | mA | True | 100 | 1 | 31,79324 | uA | True | 50 | 1 | 2,938516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +46,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,47 | 158,50 | 136,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,029 | -0,954 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,035 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C4B | dBm | True | -1 | -90 | -38 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 31
165279 | 00165279 | PASS | 0.0127 | 0.08 | true | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0001 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91072 | mA | True | 100 | 1 | 31,60175 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,39 | % | True | 90 | 10 | +45,38 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,78 | 176,53 | 197,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,024 | -0,931 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,034 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -95 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D6D | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9F
165276 | 00165276 | PASS | 0.0579 | 0.08 | true | 0.0448 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.1175 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,80797 | mA | True | 100 | 1 | 31,50029 | uA | True | 50 | 1 | 2,975478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,95 | % | True | 90 | 10 | +46,64 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,34 | 193,69 | 133,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,235 | 0,001 | -1,032 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,049 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D21 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9C
165176 | 00165176 | PASS | 0.0291 | 0.08 | true | 0.0183 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0544 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,81573 | mA | True | 100 | 1 | 31,52694 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,24 | % | True | 90 | 10 | +50,06 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,50 | 203,78 | 179,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,012 | -1,081 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,027 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D3C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 38
165178 | 00165178 | PASS | 0.0108 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0145 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15892 | mA | True | 100 | 1 | 31,57177 | uA | True | 50 | 1 | 1,829671 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,12 | % | True | 90 | 10 | +50,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,63 | 145,38 | 136,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,016 | -1,044 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,025 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D23 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3A
165194 | 00165194 | PASS | 0.0192 | 0.08 | true | 0.0196 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0397 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,44648 | mA | True | 100 | 1 | 31,91633 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,36 | % | True | 90 | 10 | +50,94 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,91 | 178,44 | 223,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,147 | -0,004 | -0,952 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,026 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C3F | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4A
165183 | 00165183 | PASS | 0.0072 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0079 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,57555 | mA | True | 100 | 1 | 32,03043 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,14 | % | True | 90 | 10 | +48,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,00 | 161,38 | 197,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,177 | 0,002 | -0,944 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,037 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEEA | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3F
165294 | 00165294 | PASS | 0.014 | 0.08 | true | 0.0085 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0159 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,53245 | mA | True | 100 | 1 | 32,03332 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,44 | % | True | 90 | 10 | +42,39 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,44 | 184,47 | 243,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,025 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,035 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D52 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 AE
165296 | 00165296 | PASS | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0157 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,70455 | mA | True | 100 | 1 | 31,4423 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,14 | % | True | 90 | 10 | +41,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,00 | 161,00 | 203,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,019 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,048 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE51 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B0
165160 | 00165160 | PASS | 0.0024 | 0.08 | true | 0.0196 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0322 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,89641 | mA | True | 100 | 1 | 32,22547 | uA | True | 50 | 1 | 2,199286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,67 | % | True | 90 | 10 | +51,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,88 | 120,88 | 241,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,180 | 0,018 | -0,861 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,031 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046989 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 28
165170 | 00165170 | PASS | 0.0074 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0208 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,72577 | mA | True | 100 | 1 | 31,5506 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,77 | % | True | 90 | 10 | +53,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,13 | 242,06 | 200,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | 0,016 | -0,985 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,042 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADBA | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 32
165284 | 00165284 | PASS | 0.0022 | 0.08 | true | 0.0071 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0075 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,18598 | mA | True | 100 | 1 | 31,69811 | uA | True | 50 | 1 | 1,386133 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,93 | % | True | 90 | 10 | +41,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,19 | 150,91 | 138,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,005 | -0,934 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,034 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD76 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A4
165285 | 00165285 | PASS | 0.0047 | 0.08 | true | 0.0078 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0366 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,70137 | mA | True | 100 | 1 | 32,12557 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,77 | % | True | 90 | 10 | +47,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,78 | 184,22 | 138,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,031 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,039 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A3E | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A5
165273 | 00165273 | PASS | 0.0202 | 0.08 | true | 0.025 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0431 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,32095 | mA | True | 100 | 1 | 32,49759 | uA | True | 50 | 1 | 2,605863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4732 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,01 | % | True | 90 | 10 | +46,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,59 | 208,06 | 175,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,017 | -0,987 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,034 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C40 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 99
165173 | 00165173 | PASS | 0.0382 | 0.08 | true | 0.03 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0788 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,20748 | mA | True | 100 | 1 | 32,47619 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4727 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,22 | % | True | 90 | 10 | +50,07 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,06 | 197,38 | 134,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,046 | -0,920 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,037 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046972 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 35
165184 | 00165184 | PASS | 0.0001 | 0.08 | true | 0.013 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0153 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,62346 | mA | True | 100 | 1 | 31,51268 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,11 | % | True | 90 | 10 | +45,95 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,78 | 147,28 | 197,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,176 | 0,016 | -1,035 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,030 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D5E | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 40
165252 | 00165252 | PASS | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0063 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0074 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,98642 | mA | True | 100 | 1 | 31,54623 | uA | True | 50 | 1 | 4,306093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,74 | % | True | 90 | 10 | +47,33 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,47 | 134,31 | 201,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,047 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,011 | -0,032 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD63 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 84
165267 | 00165267 | PASS | 0.0253 | 0.08 | true | 0.0214 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.047 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,36575 | mA | True | 100 | 1 | 31,94527 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,90 | % | True | 90 | 10 | +51,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,03 | 168,25 | 182,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | -0,005 | -0,948 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,040 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D5C | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 93
165270 | 00165270 | PASS | 0.0367 | 0.08 | true | 0.0205 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0648 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,50762 | mA | True | 100 | 1 | 31,3364 | uA | True | 50 | 1 | 1,681825 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,82 | % | True | 90 | 10 | +47,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,47 | 177,00 | 131,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,040 | -0,962 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D14 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 96
165161 | 00165161 | PASS | 0.0242 | 0.08 | true | 0.0581 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0764 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62719 | mA | True | 100 | 1 | 32,11318 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,04 | % | True | 90 | 10 | +51,37 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,38 | 188,13 | 195,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,224 | 0,029 | -1,030 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,046 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D11 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 29
165268 | 00165268 | PASS | 0.0094 | 0.08 | true | 0.0129 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0299 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,46351 | mA | True | 100 | 1 | 31,56727 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,48 | % | True | 90 | 10 | +50,89 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,44 | 154,78 | 224,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,023 | -0,953 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,050 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE56 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 94
165281 | 00165281 | PASS | 0.017 | 0.08 | true | 0.0078 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0222 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91124 | mA | True | 100 | 1 | 31,56408 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,16 | % | True | 90 | 10 | +46,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,81 | 158,03 | 192,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,027 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930514C2 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A1
165278 | 00165278 | PASS | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0182 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0398 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,18893 | mA | True | 100 | 1 | 31,69445 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,80 | % | True | 90 | 10 | +50,46 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,38 | 151,66 | 187,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,013 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,048 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930514B7 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9E
165179 | 00165179 | PASS | 0.0084 | 0.08 | true | 0.0077 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0089 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27051 | mA | True | 100 | 1 | 31,76575 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,30 | % | True | 90 | 10 | +41,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,03 | 116,78 | 142,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | -0,002 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,032 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304697A | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 3B
165293 | 00165293 | PASS | 0.011 | 0.08 | true | 0.0171 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0256 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,52904 | mA | True | 100 | 1 | 32,59912 | uA | True | 50 | 1 | 1,866632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,73 | % | True | 90 | 10 | +41,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,94 | 108,00 | 181,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,005 | -1,012 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,029 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C3A | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 AD
165277 | 00165277 | PASS | 0.0324 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0325 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19895 | mA | True | 100 | 1 | 31,69645 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,64 | % | True | 90 | 10 | +41,91 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,34 | 192,56 | 192,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,228 | 0,000 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,035 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046965 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 9D
165295 | 00165295 | PASS | 0.0222 | 0.08 | true | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0318 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,90495 | mA | True | 100 | 1 | 32,17247 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,91 | % | True | 90 | 10 | +39,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,16 | 147,66 | 126,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,154 | 0,022 | -0,937 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,030 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C21 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 AF
165290 | 00165290 | PASS | 0.0243 | 0.08 | true | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0266 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12924 | mA | True | 100 | 1 | 31,90823 | uA | True | 50 | 1 | 3,234208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,43 | % | True | 90 | 10 | +41,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,41 | 149,47 | 258,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,176 | -0,004 | -1,037 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,023 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A36 | dBm | True | -1 | -90 | -34 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 AA
165283 | 00165283 | PASS | 0.0457 | 0.08 | true | 0.0299 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0467 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,36236 | mA | True | 100 | 1 | 31,80119 | uA | True | 50 | 1 | 4,416977 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +48,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,13 | 123,13 | 132,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,232 | 0,023 | -0,962 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,037 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D63 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A3
165272 | 00165272 | PASS | 0.0213 | 0.08 | true | 0.015 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0495 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,2076 | mA | True | 100 | 1 | 31,82555 | uA | True | 50 | 1 | 3,197247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,79 | % | True | 90 | 10 | +41,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,53 | 169,28 | 191,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,037 | -0,926 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,032 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D41 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 98
165271 | 00165271 | PASS | 0.0161 | 0.08 | true | 0.0204 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0375 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,47572 | mA | True | 100 | 1 | 31,26118 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,84 | % | True | 90 | 10 | +41,54 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 109,53 | 108,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,029 | -0,940 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,037 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D33 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 97
165286 | 00165286 | PASS | 0.0188 | 0.08 | true | 0.0074 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.0217 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,69723 | mA | True | 100 | 1 | 31,5231 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,35 | % | True | 90 | 10 | +42,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,53 | 200,19 | 145,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | -0,016 | -0,928 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,035 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD9D | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A6
165177 | 00165177 | PASS | 0.0022 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0005 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,45813 | mA | True | 100 | 1 | 31,24995 | uA | True | 50 | 1 | 3,234208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,34 | % | True | 90 | 10 | +42,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,84 | 162,84 | 195,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,027 | -0,938 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,041 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D3B | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 39
165289 | 00165289 | PASS | 0.0239 | 0.08 | true | 0.011 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0355 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,43791 | mA | True | 100 | 1 | 31,90794 | uA | True | 50 | 1 | 3,308132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,65 | % | True | 90 | 10 | +42,33 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,63 | 160,50 | 147,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,019 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,044 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046957 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A9
165174 | 00165174 | PASS | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0033 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,46086 | mA | True | 100 | 1 | 31,88421 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,29 | % | True | 90 | 10 | +42,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,75 | 214,59 | 197,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,021 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,047 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | dBm | True | -20 | -120 | -101 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470CC | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 36
165266 | 00165266 | PASS | 0.0116 | 0.08 | true | 0.002 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0426 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,88769 | mA | True | 100 | 1 | 31,74885 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,84 | % | True | 90 | 10 | +41,47 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,03 | 134,47 | 184,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,026 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,048 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D55 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 92
165304 | 00165304 | PASS | 0.0117 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0114 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,70466 | mA | True | 100 | 1 | 31,32483 | uA | True | 50 | 1 | 2,494978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,77 | % | True | 90 | 10 | +43,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,66 | 144,03 | 329,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,019 | -0,925 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,041 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE3B | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B8
165305 | 00165305 | PASS | 0.0318 | 0.08 | true | 0.0136 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0334 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,41222 | mA | True | 100 | 1 | 32,02566 | uA | True | 50 | 1 | 1,09044 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,29 | % | True | 90 | 10 | +42,72 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,38 | 190,41 | 225,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,015 | -0,927 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,027 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -98 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C62 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B9
165303 | 00165303 | PASS | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0322 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,60431 | mA | True | 100 | 1 | 31,98622 | uA | True | 50 | 1 | 3,234208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,59 | % | True | 90 | 10 | +43,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,28 | 173,13 | 185,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,036 | -0,794 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,046 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | dBm | True | -20 | -120 | -104 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047156 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B7
165298 | 00165298 | PASS | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0148 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0156 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,14931 | mA | True | 100 | 1 | 31,65412 | uA | True | 50 | 1 | 3,197247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,01 | % | True | 90 | 10 | +43,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,03 | 144,16 | 237,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,013 | -0,918 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,047 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046918 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B2
165309 | 00165309 | PASS | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0153 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0216 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37138 | mA | True | 100 | 1 | 32,00866 | uA | True | 50 | 1 | 2,125363 | mV | True | 5300 | 4600 | 4842 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,64 | % | True | 90 | 10 | +41,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,41 | 208,94 | 213,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,004 | -0,920 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,038 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5B | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BD
165297 | 00165297 | PASS | 0.0284 | 0.08 | true | 0.0211 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0635 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,073085 | mA | True | 100 | 1 | 31,84015 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,56 | % | True | 90 | 10 | +45,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,78 | 150,19 | 162,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | -0,001 | -0,949 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,043 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C2C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B1
165310 | 00165310 | PASS | 0.0185 | 0.08 | true | 0.0067 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.03 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,64252 | mA | True | 100 | 1 | 31,93751 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,85 | % | True | 90 | 10 | +44,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,72 | 154,88 | 207,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,010 | -1,051 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,037 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -98 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A1D | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BE
165306 | 00165306 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0243 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,71955 | mA | True | 100 | 1 | 32,11108 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,04 | % | True | 90 | 10 | +42,60 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,19 | 96,84 | 170,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | 0,009 | -0,994 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,047 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D56 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BA
165308 | 00165308 | PASS | 0.0306 | 0.08 | true | 0.0368 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.0013 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05521 | mA | True | 100 | 1 | 31,71463 | uA | True | 50 | 1 | 4,749631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,99 | % | True | 90 | 10 | +43,52 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,78 | 158,03 | 196,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,016 | -0,916 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,047 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304694A | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BC
165265 | 00165265 | PASS | 0.0193 | 0.08 | true | 0.0114 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0287 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24866 | mA | True | 100 | 1 | 31,75573 | uA | True | 50 | 1 | 3,455978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,22 | % | True | 90 | 10 | +43,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,72 | 194,88 | 233,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,026 | -0,970 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,049 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | dBm | True | -20 | -120 | -98 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A2C | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 91
165288 | 00165288 | PASS | 0.0072 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0063 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,48854 | mA | True | 100 | 1 | 31,97151 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,36 | % | True | 90 | 10 | +41,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,06 | 144,94 | 246,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,030 | -0,932 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,043 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D5A | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A8
165299 | 00165299 | PASS | 0.0056 | 0.08 | true | 0.0076 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0026 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,76601 | mA | True | 100 | 1 | 32,2828 | uA | True | 50 | 1 | 1,053479 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,62 | % | True | 90 | 10 | +44,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,72 | 151,53 | 219,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,042 | -0,926 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,034 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046936 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B3
165287 | 00165287 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0171 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0461 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,041483 | mA | True | 100 | 1 | 32,68435 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4715 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,78 | % | True | 90 | 10 | +44,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,50 | 130,66 | 214,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,004 | -0,983 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,034 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046943 | dBm | True | -1 | -90 | -40 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A7