## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165321 | 00165321 | PASS | 0.031 | 0.08 | true | 0.0136 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0415 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37929 | mA | True | 100 | 1 | 32,05845 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,98 | % | True | 90 | 10 | +51,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,59 | 247,03 | 173,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,007 | -1,022 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,040 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE32 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C9
165325 | 00165325 | PASS | 0.0412 | 0.08 | true | 0.0313 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0718 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49889 | mA | True | 100 | 1 | 32,00629 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,48 | % | True | 90 | 10 | +48,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,03 | 247,44 | 171,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,021 | -1,094 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,047 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E47 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CD
165307 | 00165307 | PASS | 0.0331 | 0.08 | true | 0.0157 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0462 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,45741 | mA | True | 100 | 1 | 32,72102 | uA | True | 50 | 1 | 4,306093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,76 | % | True | 90 | 10 | +50,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,63 | 252,56 | 253,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,019 | -1,057 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,045 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D35 | dBm | True | -1 | -90 | -16 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BB
165326 | 00165326 | PASS | 0.0266 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0339 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,09996 | mA | True | 100 | 1 | 32,41605 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4738 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,74 | % | True | 90 | 10 | +50,39 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,19 | 251,69 | 197,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,011 | -1,030 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,031 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADBB | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CE
165291 | 00165291 | PASS | 0.0239 | 0.08 | true | 0.0144 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0337 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,60176 | mA | True | 100 | 1 | 32,21964 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,41 | % | True | 90 | 10 | +46,35 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,34 | 259,75 | 240,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,224 | 0,022 | -0,949 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,046 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD92 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 AB
165302 | 00165302 | PASS | 0.0056 | 0.08 | true | 0.001 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0051 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,73623 | mA | True | 100 | 1 | 31,49327 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,65 | % | True | 90 | 10 | +44,07 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,97 | 173,13 | 163,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,019 | -0,921 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,042 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD86 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B6
165165 | 00165165 | PASS | 0.0197 | 0.08 | true | 0.012 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0313 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,79791 | mA | True | 100 | 1 | 32,15728 | uA | True | 50 | 1 | 2,864593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,24 | % | True | 90 | 10 | +46,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,25 | 270,03 | 214,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,025 | -0,989 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,043 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -94 | dBm | True | -20 | -120 | -97 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD9C | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 2D
165322 | 00165322 | PASS | 0.0192 | 0.08 | true | 0.0157 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0316 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,06466 | mA | True | 100 | 1 | 32,1541 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,17 | % | True | 90 | 10 | +42,63 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 167,84 | 200,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,030 | -0,926 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,045 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE45 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CA
165316 | 00165316 | PASS | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0549 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12373 | mA | True | 100 | 1 | 31,43539 | uA | True | 50 | 1 | 3,308132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +42,95 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,00 | 285,00 | 131,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,017 | -0,887 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,040 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D51 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C4
165282 | 00165282 | PASS | 0.0133 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0267 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,20812 | mA | True | 100 | 1 | 31,9113 | uA | True | 50 | 1 | 3,160286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,86 | % | True | 90 | 10 | +39,31 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,97 | 132,47 | 158,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,016 | -0,938 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,046 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529B3 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 A2
165313 | 00165313 | PASS | 0.0314 | 0.08 | true | 0.0317 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0939 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27568 | mA | True | 100 | 1 | 31,68898 | uA | True | 50 | 1 | 1,533979 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +41,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,50 | 184,78 | 110,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,172 | 0,013 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,042 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD7E | dBm | True | -1 | -90 | -16 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C1
165127 | 00165127 | PASS | 0.0092 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.007 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,54236 | mA | True | 100 | 1 | 32,18186 | uA | True | 50 | 1 | 3,160286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,85 | % | True | 90 | 10 | +47,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,09 | 268,75 | 236,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,003 | -0,967 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,031 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EB8 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 07
165205 | 00165205 | PASS | 0.017 | 0.08 | true | 0.0063 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0333 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,33829 | mA | True | 100 | 1 | 32,02115 | uA | True | 50 | 1 | 4,9714 | mV | True | 5300 | 4600 | 4827 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +46,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,03 | 140,94 | 189,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,010 | -1,060 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,027 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046964 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 55
165332 | 00165332 | PASS | 0.0303 | 0.08 | true | 0.0115 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0493 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,04597 | mA | True | 100 | 1 | 31,56505 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,26 | % | True | 90 | 10 | +48,43 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,94 | 153,66 | 116,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,007 | -0,953 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,047 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046962 | dBm | True | -1 | -90 | -16 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D4
165311 | 00165311 | PASS | 0.007 | 0.08 | true | 0.0116 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.013 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,85861 | mA | True | 100 | 1 | 31,87423 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,47 | % | True | 90 | 10 | +52,52 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,25 | 175,72 | 127,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,035 | -0,967 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,031 | 0,222 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -98 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C4656 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 BF
165320 | 00165320 | PASS | 0.0082 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0148 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34265 | mA | True | 100 | 1 | 31,89478 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,15 | % | True | 90 | 10 | +48,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,31 | 167,19 | 213,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,045 | -1,035 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,045 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEE3 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C8
165191 | 00165191 | PASS | 0.011 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0178 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,085 | mA | True | 100 | 1 | 31,62976 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,67 | % | True | 90 | 10 | +49,17 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,53 | 187,84 | 164,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,018 | -1,031 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304695F | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 47
165319 | 00165319 | PASS | 0.021 | 0.08 | true | 0.0125 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.026 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,45964 | mA | True | 100 | 1 | 31,76708 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,46 | % | True | 90 | 10 | +49,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,78 | 167,84 | 228,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,226 | 0,019 | -0,960 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,035 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | dBm | True | -20 | -120 | -91 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D37 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C7
165314 | 00165314 | PASS | 0.0212 | 0.08 | true | 0.0176 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0392 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,61931 | mA | True | 100 | 1 | 31,25298 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,88 | % | True | 90 | 10 | +48,98 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,75 | 185,16 | 160,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,012 | -1,002 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,049 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD7F | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C2
165204 | 00165204 | PASS | 0.0081 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0201 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,67704 | mA | True | 100 | 1 | 31,98105 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,52 | % | True | 90 | 10 | +49,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,47 | 209,72 | 153,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,043 | -0,985 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,034 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A2F | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 54
165200 | 00165200 | PASS | 0.0292 | 0.08 | true | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0571 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 23,96739 | mA | True | 100 | 1 | 31,50946 | uA | True | 50 | 1 | 3,455978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +45,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,22 | 206,72 | 184,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,036 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,042 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE55 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 50
165324 | 00165324 | PASS | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0191 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,58364 | mA | True | 100 | 1 | 32,11352 | uA | True | 50 | 1 | 3,123324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,06 | % | True | 90 | 10 | +47,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,50 | 228,22 | 237,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,011 | -0,950 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,037 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046961 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CC
165330 | 00165330 | PASS | 0.0165 | 0.08 | true | 0.0584 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0727 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 32,26998 | mA | True | 100 | 1 | 32,70298 | uA | True | 50 | 1 | 2,53194 | mV | True | 5300 | 4600 | 4738 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,41 | % | True | 90 | 10 | +49,63 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,94 | 159,91 | 241,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,169 | 0,007 | -0,956 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,039 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046949 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D2
165208 | 00165208 | PASS | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0117 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0033 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,96264 | mA | True | 100 | 1 | 32,34545 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,57 | % | True | 90 | 10 | +47,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,50 | 181,13 | 279,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,230 | 0,001 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,043 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD85 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 58
165315 | 00165315 | PASS | 0.0226 | 0.08 | true | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0607 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,72451 | mA | True | 100 | 1 | 31,14745 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,88 | % | True | 90 | 10 | +42,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,94 | 199,09 | 198,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,010 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,032 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | dBm | True | -20 | -120 | -101 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D26 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C3
165337 | 00165337 | PASS | 0.0302 | 0.08 | true | 0.0141 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.049 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12846 | mA | True | 100 | 1 | 31,69493 | uA | True | 50 | 1 | 2,568901 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,96 | % | True | 90 | 10 | +46,75 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,22 | 176,47 | 275,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,002 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,037 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930462D2 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D9
165300 | 00165300 | PASS | 0.0284 | 0.08 | true | 0.0173 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0444 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,5258 | mA | True | 100 | 1 | 31,93744 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,82 | % | True | 90 | 10 | +51,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,59 | 148,47 | 200,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,026 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,037 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304695A | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B4
165301 | 00165301 | PASS | 0.0063 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0096 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,25616 | mA | True | 100 | 1 | 31,78368 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,04 | % | True | 90 | 10 | +43,68 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,91 | 157,03 | 233,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,170 | 0,027 | -0,882 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,030 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADEE | dBm | True | -1 | -90 | -32 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 B5
165312 | 00165312 | PASS | 0.0083 | 0.08 | true | 0.0094 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.0038 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 8,350476 | mA | True | 100 | 1 | 31,26108 | uA | True | 50 | 1 | 2,494978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,13 | % | True | 90 | 10 | +47,41 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,03 | 163,13 | 197,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,029 | -0,954 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,035 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D54 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C0
165335 | 00165335 | PASS | 0.0193 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0209 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19111 | mA | True | 100 | 1 | 31,34505 | uA | True | 50 | 1 | 3,197247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,23 | % | True | 90 | 10 | +48,30 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,25 | 216,34 | 193,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,153 | -0,004 | -1,035 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,029 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D5B | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D7
165334 | 00165334 | PASS | 0.0252 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0335 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,09438 | mA | True | 100 | 1 | 32,1045 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,65 | % | True | 90 | 10 | +45,47 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,16 | 162,09 | 161,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,159 | 0,018 | -0,970 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,044 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | dBm | True | -20 | -120 | -100 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304697E | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D6
165317 | 00165317 | PASS | 0.0617 | 0.08 | true | 0.0387 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.1024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,93519 | mA | True | 100 | 1 | 31,43099 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,74 | % | True | 90 | 10 | +49,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,19 | 241,44 | 186,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,030 | -0,984 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACB7 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C5
165323 | 00165323 | PASS | 0.009 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0042 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,754 | mA | True | 100 | 1 | 31,42511 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,28 | % | True | 90 | 10 | +50,12 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,13 | 277,50 | 261,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,024 | -1,024 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,043 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | dBm | True | -20 | -120 | -95 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC70 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CB
165340 | 00165340 | PASS | 0.0155 | 0.08 | true | 0.0056 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0199 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,16808 | mA | True | 100 | 1 | 32,42093 | uA | True | 50 | 1 | 1,016517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,57 | % | True | 90 | 10 | +46,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,19 | 101,50 | 178,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,023 | -1,001 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,042 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046950 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 DC
165327 | 00165327 | PASS | 0.0116 | 0.08 | true | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0308 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40956 | mA | True | 100 | 1 | 32,09704 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,56 | % | True | 90 | 10 | +52,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,13 | 239,00 | 234,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,029 | -1,041 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,042 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADDF | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 CF
165344 | 00165344 | PASS | 0.0194 | 0.08 | true | 0.0076 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0262 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 5,756406 | mA | True | 100 | 1 | 31,57787 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,50 | % | True | 90 | 10 | +46,54 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,72 | 200,06 | 206,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,004 | -0,963 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,045 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD7A | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 E0
165197 | 00165197 | PASS | 0.0218 | 0.08 | true | 0.0114 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0298 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,61825 | mA | True | 100 | 1 | 31,56091 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,23 | % | True | 90 | 10 | +46,35 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,16 | 205,47 | 168,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,227 | 0,024 | -0,987 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,047 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD96 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4D
165195 | 00165195 | PASS | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0171 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45413 | mA | True | 100 | 1 | 32,00482 | uA | True | 50 | 1 | 1,127402 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,75 | % | True | 90 | 10 | +48,24 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,97 | 154,97 | 260,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,164 | 0,016 | -0,994 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,033 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046CAC | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4B
165341 | 00165341 | PASS | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.0057 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,1173 | mA | True | 100 | 1 | 32,38984 | uA | True | 50 | 1 | 3,308132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,95 | % | True | 90 | 10 | +49,07 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,34 | 158,69 | 173,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,015 | -0,947 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,009 | -0,049 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304696B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 DD
165196 | 00165196 | PASS | 0.0099 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0175 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51645 | mA | True | 100 | 1 | 31,43483 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,84 | % | True | 90 | 10 | +48,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,94 | 194,88 | 162,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,001 | -0,910 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,033 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D2F | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 4C
165216 | 00165216 | PASS | 0.0098 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0163 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,75334 | mA | True | 100 | 1 | 32,39894 | uA | True | 50 | 1 | 3,308132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,65 | % | True | 90 | 10 | +52,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,75 | 145,34 | 148,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,030 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,030 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEE4 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 60
165192 | 00165192 | PASS | 0.0239 | 0.08 | true | 0.0137 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0334 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,69157 | mA | True | 100 | 1 | 32,18637 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,90 | % | True | 90 | 10 | +46,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,56 | 223,97 | 185,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,167 | 0,018 | -1,052 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,025 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046997 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 48
165214 | 00165214 | PASS | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0105 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0239 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,73346 | mA | True | 100 | 1 | 31,27719 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,96 | % | True | 90 | 10 | +47,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,66 | 183,63 | 123,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,026 | -0,922 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,044 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D1B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5E
165201 | 00165201 | PASS | 0.0083 | 0.08 | true | 0.008 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0088 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,81325 | mA | True | 100 | 1 | 31,39229 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,93 | % | True | 90 | 10 | +47,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,00 | 115,19 | 201,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,229 | 0,031 | -1,141 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,035 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE6F | dBm | True | -1 | -90 | -34 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 51
165193 | 00165193 | PASS | 0.0116 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0071 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,23542 | mA | True | 100 | 1 | 31,84954 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,87 | % | True | 90 | 10 | +46,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,59 | 207,50 | 196,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,007 | -0,897 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,047 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD6F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 49
165218 | 00165218 | PASS | 0.0228 | 0.08 | true | 0.0133 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0347 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,08884 | mA | True | 100 | 1 | 31,66085 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,90 | % | True | 90 | 10 | +47,28 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,13 | 191,06 | 155,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,029 | -1,032 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,043 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE42 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 62
165187 | 00165187 | PASS | 0.0472 | 0.08 | true | 0.0308 | 0.08 | true | 0.0066 | 0.008 | true | 0.0758 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,55153 | mA | True | 100 | 1 | 31,32428 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,32 | % | True | 90 | 10 | +49,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,25 | 173,78 | 187,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | -0,008 | -0,938 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,031 | 0,233 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE4B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 43
165213 | 00165213 | PASS | 0.0016 | 0.08 | true | 0.0076 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0092 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,57415 | mA | True | 100 | 1 | 31,20996 | uA | True | 50 | 1 | 1,792709 | mV | True | 5300 | 4600 | 4836 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,86 | % | True | 90 | 10 | +52,80 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,91 | 214,44 | 146,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,158 | -0,013 | -0,968 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,033 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD64 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5D
165212 | 00165212 | PASS | 0.0018 | 0.08 | true | 0.0115 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0092 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29812 | mA | True | 100 | 1 | 31,84477 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,46 | % | True | 90 | 10 | +51,75 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,28 | 133,72 | 233,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,000 | -0,973 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,034 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D28 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5C
165188 | 00165188 | PASS | 0.0311 | 0.08 | true | 0.0132 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0474 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,76816 | mA | True | 100 | 1 | 32,08288 | uA | True | 50 | 1 | 1,09044 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,67 | % | True | 90 | 10 | +54,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,25 | 163,66 | 174,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,036 | -1,035 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,033 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | dBm | True | -20 | -120 | -82 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046A2E | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 44
165318 | 00165318 | PASS | 0.0316 | 0.08 | true | 0.0197 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0507 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,44205 | mA | True | 100 | 1 | 31,93307 | uA | True | 50 | 1 | 2,53194 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,87 | % | True | 90 | 10 | +54,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,66 | 199,03 | 189,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,040 | -0,977 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,040 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930469A9 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 C6
165207 | 00165207 | PASS | 0.0197 | 0.08 | true | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0412 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,75626 | mA | True | 100 | 1 | 31,39584 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,92 | % | True | 90 | 10 | +52,24 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,09 | 131,22 | 192,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,043 | -0,921 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,043 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D3E | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 57
165202 | 00165202 | PASS | 0.014 | 0.08 | true | 0.0117 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0154 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,63203 | mA | True | 100 | 1 | 31,33581 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,36 | % | True | 90 | 10 | +51,97 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,91 | 200,81 | 200,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,176 | 0,030 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,038 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD95 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 52
165338 | 00165338 | PASS | 0.0082 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.005 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,79367 | mA | True | 100 | 1 | 31,55252 | uA | True | 50 | 1 | 1,607902 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,76 | % | True | 90 | 10 | +54,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,31 | 170,63 | 133,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,026 | -0,916 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,044 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D57 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 DA
165203 | 00165203 | PASS | 0.0278 | 0.08 | true | 0.0254 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0505 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,75156 | mA | True | 100 | 1 | 32,21028 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,50 | % | True | 90 | 10 | +52,74 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,53 | 168,94 | 214,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,231 | 0,027 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,046 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE61 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 53
165206 | 00165206 | PASS | 0.0054 | 0.08 | true | 0.0131 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0018 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91409 | mA | True | 100 | 1 | 31,56449 | uA | True | 50 | 1 | 1,533979 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,56 | % | True | 90 | 10 | +50,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,41 | 184,25 | 225,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,019 | -0,917 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,041 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE48 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 56
165211 | 00165211 | PASS | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0038 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,92121 | mA | True | 100 | 1 | 32,33433 | uA | True | 50 | 1 | 2,975478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,68 | % | True | 90 | 10 | +51,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,34 | 188,22 | 192,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,007 | -1,023 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,046 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C53 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5B
165209 | 00165209 | PASS | 0.0262 | 0.08 | true | 0.0084 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0297 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 2,329444 | mA | True | 100 | 1 | 31,25353 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +52,01 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,09 | 152,78 | 194,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,023 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,031 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4F | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 59
165215 | 00165215 | PASS | 0.0323 | 0.08 | true | 0.0315 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0986 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,98461 | mA | True | 100 | 1 | 31,54084 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,46 | % | True | 90 | 10 | +51,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,41 | 153,34 | 190,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,037 | -1,044 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,047 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD6E | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5F
165329 | 00165329 | PASS | 0.0467 | 0.08 | true | 0.0413 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.112 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,74854 | mA | True | 100 | 1 | 31,31315 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,58 | % | True | 90 | 10 | +48,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,19 | 117,44 | 195,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,008 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,031 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -95 | dBm | True | -20 | -120 | -102 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D64 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 D1
165239 | 00165239 | PASS | 0.0142 | 0.08 | true | 0.0155 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0414 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07446 | mA | True | 100 | 1 | 31,72572 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,62 | % | True | 90 | 10 | +50,86 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,59 | 177,19 | 225,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,036 | -1,025 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,047 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAF01 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 77
165230 | 00165230 | PASS | 0.035 | 0.08 | true | 0.032 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0749 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34302 | mA | True | 100 | 1 | 31,74154 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,62 | % | True | 90 | 10 | +51,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,69 | 93,59 | 104,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,026 | -0,927 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,039 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE4C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6E
165223 | 00165223 | PASS | 0.0484 | 0.08 | true | 0.0395 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0987 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12761 | mA | True | 100 | 1 | 31,67471 | uA | True | 50 | 1 | 3,27117 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,73 | % | True | 90 | 10 | +52,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,22 | 151,28 | 172,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,005 | -0,997 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,030 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD71 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 67
165210 | 00165210 | PASS | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0088 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0418 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06685 | mA | True | 100 | 1 | 31,56028 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,65 | % | True | 90 | 10 | +51,54 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,78 | 168,75 | 188,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,050 | -0,918 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C41 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 5A
165221 | 00165221 | PASS | 0.024 | 0.08 | true | 0.0272 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0664 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,75407 | mA | True | 100 | 1 | 32,95794 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4738 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,42 | % | True | 90 | 10 | +51,37 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,16 | 150,94 | 148,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,020 | -0,925 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,044 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046954 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 65
165219 | 00165219 | PASS | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0078 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0219 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,46385 | mA | True | 100 | 1 | 31,95311 | uA | True | 50 | 1 | 1,533979 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,89 | % | True | 90 | 10 | +51,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,66 | 177,31 | 198,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | -0,009 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,035 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEE9 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 63
165231 | 00165231 | PASS | 0.004 | 0.08 | true | 0.0078 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0045 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,05076 | mA | True | 100 | 1 | 32,39036 | uA | True | 50 | 1 | 1,607902 | mV | True | 5300 | 4600 | 4727 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,66 | % | True | 90 | 10 | +51,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,84 | 136,25 | 248,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,038 | -0,933 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C67 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6F
165228 | 00165228 | PASS | 0.0164 | 0.08 | true | 0.0107 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0248 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,69468 | mA | True | 100 | 1 | 32,11537 | uA | True | 50 | 1 | 4,749631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,49 | % | True | 90 | 10 | +50,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,88 | 124,00 | 147,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,014 | -0,978 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,039 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4B | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6C
165186 | 00165186 | PASS | 0.0609 | 0.08 | true | 0.0354 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0992 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07376 | mA | True | 100 | 1 | 31,59654 | uA | True | 50 | 1 | 2,827632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,54 | % | True | 90 | 10 | +46,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,72 | 160,78 | 169,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,006 | -0,947 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,036 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046970 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 42
165224 | 00165224 | PASS | 0.0268 | 0.08 | true | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0587 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,72011 | mA | True | 100 | 1 | 31,42378 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,00 | % | True | 90 | 10 | +48,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,31 | 163,00 | 172,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,006 | -1,039 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,038 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D39 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 68
165189 | 00165189 | PASS | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0037 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,00545 | mA | True | 100 | 1 | 31,64821 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,57 | % | True | 90 | 10 | +47,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,44 | 144,47 | 212,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,010 | -0,957 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,047 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D46 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 45
165227 | 00165227 | PASS | 0.0637 | 0.08 | true | 0.0528 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.111 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,01443 | mA | True | 100 | 1 | 32,35794 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,45 | % | True | 90 | 10 | +49,17 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,31 | 176,56 | 205,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,031 | -1,008 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,035 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304699F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6B