## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165244 | 00165244 | PASS | 0.0147 | 0.08 | true | 0.0084 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0201 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,06973 | mA | True | 100 | 1 | 32,32084 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,11 | % | True | 90 | 10 | +46,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,22 | 165,97 | 197,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,132 | -0,005 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,028 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046967 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7C
165226 | 00165226 | PASS | 0.0253 | 0.08 | true | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0595 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16879 | mA | True | 100 | 1 | 32,0057 | uA | True | 50 | 1 | 2,125363 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,69 | % | True | 90 | 10 | +51,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,22 | 205,75 | 207,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,017 | -0,997 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,042 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE44 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6A
165220 | 00165220 | PASS | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0141 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45354 | mA | True | 100 | 1 | 31,86747 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,44 | % | True | 90 | 10 | +49,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,72 | 35,34 | 123,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,019 | -1,037 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930462A2 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 64
165185 | 00165185 | PASS | 0.0014 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0043 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,58901 | mA | True | 100 | 1 | 31,22847 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,79 | % | True | 90 | 10 | +55,13 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,38 | 149,63 | 149,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | -0,008 | -0,968 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,038 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA8 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 41
165242 | 00165242 | PASS | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0085 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0303 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,41938 | mA | True | 100 | 1 | 32,66883 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4735 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,14 | % | True | 90 | 10 | +48,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,16 | 171,00 | 228,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,022 | -1,048 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,009 | -0,039 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046969 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7A
165246 | 00165246 | PASS | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0005 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35977 | mA | True | 100 | 1 | 31,83113 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,99 | % | True | 90 | 10 | +48,52 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,38 | 219,44 | 237,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,013 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,037 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046968 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7E
165229 | 00165229 | PASS | 0.0166 | 0.08 | true | 0.0334 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0523 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,71146 | mA | True | 100 | 1 | 31,39225 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,23 | % | True | 90 | 10 | +53,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,66 | 200,59 | 164,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,044 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,046 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE5C | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 6D
165245 | 00165245 | PASS | 0.0175 | 0.08 | true | 0.0109 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0263 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,80671 | mA | True | 100 | 1 | 32,10908 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4767 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,12 | % | True | 90 | 10 | +48,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,84 | 142,31 | 180,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,016 | -1,039 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,038 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046966 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7D
165222 | 00165222 | PASS | 0.0083 | 0.08 | true | 0.0151 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0262 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,25539 | mA | True | 100 | 1 | 31,7938 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,21 | % | True | 90 | 10 | +49,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,25 | 183,94 | 136,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,039 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,046 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304696C | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 66
165248 | 00165248 | PASS | 0.0323 | 0.08 | true | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0633 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,11622 | mA | True | 100 | 1 | 31,37602 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,68 | % | True | 90 | 10 | +47,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,22 | 187,75 | 135,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,011 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,031 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D58 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 80
165243 | 00165243 | PASS | 0.0127 | 0.08 | true | 0.0071 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0057 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,71988 | mA | True | 100 | 1 | 32,01764 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,01 | % | True | 90 | 10 | +50,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,59 | 152,13 | 227,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | -0,002 | -0,970 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,035 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930514BF | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7B
165241 | 00165241 | PASS | 0.033 | 0.08 | true | 0.0209 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0504 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51245 | mA | True | 100 | 1 | 31,91016 | uA | True | 50 | 1 | 1,053479 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,61 | % | True | 90 | 10 | +48,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,56 | 114,66 | 183,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,038 | -1,081 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,036 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D49 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 79
165237 | 00165237 | PASS | 0.0435 | 0.08 | true | 0.0459 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.1129 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1716 | mA | True | 100 | 1 | 31,55185 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,59 | % | True | 90 | 10 | +50,54 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,81 | 168,00 | 176,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,031 | -0,963 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,042 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046C4F | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 75
165232 | 00165232 | PASS | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0248 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,2841 | mA | True | 100 | 1 | 32,45737 | uA | True | 50 | 1 | 1,201325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,19 | % | True | 90 | 10 | +52,91 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,31 | 200,44 | 239,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,025 | -1,000 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,048 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304695C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 70
165217 | 00165217 | PASS | 0.0033 | 0.08 | true | 0.0212 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0013 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 22,0116 | mA | True | 100 | 1 | 31,59366 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +48,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,56 | 196,09 | 197,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,162 | 0,024 | -1,027 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,028 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D1E | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 61
165225 | 00165225 | PASS | 0.0009 | 0.08 | true | 0.0611 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0022 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,21876 | mA | True | 100 | 1 | 31,76971 | uA | True | 50 | 1 | 1,497017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,00 | % | True | 90 | 10 | +48,68 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,44 | 192,81 | 202,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,026 | -0,933 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,038 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAF08 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 69
165264 | 00165264 | PASS | 0.0363 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0348 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,26034 | mA | True | 100 | 1 | 31,97521 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,76 | % | True | 90 | 10 | +49,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,81 | 292,63 | 205,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,166 | 0,012 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,027 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470BE | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 90
165258 | 00165258 | PASS | 0.0568 | 0.08 | true | 0.0391 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.1096 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,10436 | mA | True | 100 | 1 | 31,66115 | uA | True | 50 | 1 | 1,127402 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,26 | % | True | 90 | 10 | +49,64 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,19 | 331,41 | 216,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,026 | -0,964 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,046 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29305295E | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8A
165257 | 00165257 | PASS | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.008 | true | 0.0372 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,23599 | mA | True | 100 | 1 | 31,66713 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,37 | % | True | 90 | 10 | +50,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,56 | 319,63 | 167,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,017 | -1,006 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,025 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047092 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 89
165247 | 00165247 | PASS | 0.007 | 0.08 | true | 0.0077 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,85443 | mA | True | 100 | 1 | 31,55348 | uA | True | 50 | 1 | 2,421055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4827 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,25 | % | True | 90 | 10 | +52,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,22 | 114,81 | 175,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,014 | -1,039 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,045 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D2E | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 7F
165240 | 00165240 | PASS | 0.0298 | 0.08 | true | 0.0287 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.1024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,09065 | mA | True | 100 | 1 | 31,63505 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,03 | % | True | 90 | 10 | +47,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,84 | 150,00 | 174,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,021 | -0,965 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,036 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEEE | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 78
165260 | 00165260 | PASS | 0.0207 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0224 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27372 | mA | True | 100 | 1 | 31,85738 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,68 | % | True | 90 | 10 | +49,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,19 | 340,78 | 245,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,019 | -0,883 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,043 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470DE | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8C
165259 | 00165259 | PASS | 0.0211 | 0.08 | true | 0.0055 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0273 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,58216 | mA | True | 100 | 1 | 32,07275 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,62 | % | True | 90 | 10 | +49,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,97 | 326,41 | 119,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,009 | -0,984 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,029 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470D3 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8B
165253 | 00165253 | PASS | 0.0413 | 0.08 | true | 0.0356 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0829 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,4898 | mA | True | 100 | 1 | 32,05356 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,11 | % | True | 90 | 10 | +49,80 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,03 | 331,50 | 280,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,031 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,032 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470CA | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 85
165262 | 00165262 | PASS | 0.0406 | 0.08 | true | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0415 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,20198 | mA | True | 100 | 1 | 31,86839 | uA | True | 50 | 1 | 2,458017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,54 | % | True | 90 | 10 | +58,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,94 | 320,94 | 200,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,011 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,036 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052980 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8E
165234 | 00165234 | PASS | 0.016 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0318 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,95241 | mA | True | 100 | 1 | 31,48658 | uA | True | 50 | 1 | 2,421055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,95 | % | True | 90 | 10 | +46,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,28 | 233,63 | 224,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,033 | -0,901 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,042 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAF02 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 72
165236 | 00165236 | PASS | 0.0208 | 0.08 | true | 0.0146 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.035 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,32613 | mA | True | 100 | 1 | 31,97817 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,01 | % | True | 90 | 10 | +49,77 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,66 | 256,97 | 170,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | 0,016 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,046 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE12 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 74
165235 | 00165235 | PASS | 0.0304 | 0.08 | true | 0.0242 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0541 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24704 | mA | True | 100 | 1 | 31,84924 | uA | True | 50 | 1 | 2,458017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,79 | % | True | 90 | 10 | +49,30 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,31 | 172,38 | 146,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,172 | 0,032 | -0,939 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,036 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEF2 | dBm | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 73
165233 | 00165233 | PASS | 0.0193 | 0.08 | true | 0.0118 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0294 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,13031 | mA | True | 100 | 1 | 32,47061 | uA | True | 50 | 1 | 3,123324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,87 | % | True | 90 | 10 | +50,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,72 | 167,53 | 200,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,018 | -0,921 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,032 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046958 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 71
165263 | 00165263 | PASS | 0.018 | 0.08 | true | 0.0122 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0447 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,57477 | mA | True | 100 | 1 | 32,07889 | uA | True | 50 | 1 | 3,197247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,48 | % | True | 90 | 10 | +48,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,84 | 334,72 | 183,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,004 | -0,899 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,031 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304720C | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8F
165254 | 00165254 | PASS | 0.0083 | 0.08 | true | 0.002 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0079 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24522 | mA | True | 100 | 1 | 31,75355 | uA | True | 50 | 1 | 5,341015 | mV | True | 5300 | 4600 | 4750 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,12 | % | True | 90 | 10 | +51,39 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,16 | 318,66 | 151,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,026 | -0,861 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,042 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470C3 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 86
176792 | 00176792 | PASS | 0.0035 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0011 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27328 | mA | True | 100 | 1 | 31,70317 | uA | True | 50 | 1 | 2,642824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,96 | % | True | 90 | 10 | +49,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,88 | 268,91 | 190,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,235 | 0,026 | -1,048 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470CB | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 98
165256 | 00165256 | PASS | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0077 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,25457 | mA | True | 100 | 1 | 31,83165 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +50,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,03 | 294,69 | 202,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,012 | -0,921 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,046 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470D4 | dBm | True | -1 | -90 | -30 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 88
165238 | 00165238 | PASS | 0.013 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.1461 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24389 | mA | True | 100 | 1 | 31,81753 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,97 | % | True | 90 | 10 | +50,33 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,91 | 273,56 | 176,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,002 | -0,973 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,037 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047328 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 76
176853 | 00176853 | PASS | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0421 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19196 | mA | True | 100 | 1 | 31,78574 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,73 | % | True | 90 | 10 | +49,47 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,25 | 320,09 | 204,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,178 | 0,012 | -1,026 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,025 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047345 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 D5
176737 | 00176737 | PASS | 0.0185 | 0.08 | true | 0.0105 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0279 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16864 | mA | True | 100 | 1 | 31,83327 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,07 | % | True | 90 | 10 | +49,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,94 | 293,84 | 183,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,016 | -0,879 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047348 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 61
176841 | 00176841 | PASS | 0.0185 | 0.08 | true | 0.0091 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0345 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37271 | mA | True | 100 | 1 | 31,83232 | uA | True | 50 | 1 | 1,829671 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +49,07 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,19 | 339,59 | 206,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,038 | -0,911 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,032 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470D2 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 C9
176756 | 00176756 | PASS | 0.0065 | 0.08 | true | 0.011 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0015 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,3377 | mA | True | 100 | 1 | 31,95207 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +46,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,09 | 325,78 | 198,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,010 | -1,061 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,031 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046EB8 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 74
176755 | 00176755 | PASS | 0.0219 | 0.08 | true | 0.0157 | 0.08 | true | 0.0065 | 0.008 | true | 0.029 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 23,30596 | mA | True | 100 | 1 | 31,87305 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,39 | % | True | 90 | 10 | +49,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,22 | 248,28 | 173,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,229 | 0,011 | -1,106 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,038 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930469C6 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 73
176824 | 00176824 | PASS | 0.0186 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.03 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,14317 | mA | True | 100 | 1 | 31,76904 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,91 | % | True | 90 | 10 | +47,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,59 | 306,03 | 261,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,015 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,035 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293046F1D | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 B8
176775 | 00176775 | PASS | 0.0091 | 0.08 | true | 0.0095 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0095 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62253 | mA | True | 100 | 1 | 31,94179 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,45 | % | True | 90 | 10 | +49,52 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,00 | 342,94 | 141,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,180 | 0,059 | -1,032 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,034 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470DF | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 87
176717 | 00176717 | PASS | 0.0382 | 0.08 | true | 0.0278 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0653 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,38494 | mA | True | 100 | 1 | 31,92117 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,88 | % | True | 90 | 10 | +49,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,88 | 295,50 | 177,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,007 | -1,035 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,045 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470C7 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 4D
176774 | 00176774 | PASS | 0.0263 | 0.08 | true | 0.0386 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0502 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,09963 | mA | True | 100 | 1 | 31,69537 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,70 | % | True | 90 | 10 | +51,17 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,56 | 287,16 | 190,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,033 | -0,938 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,030 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304734A | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 86
165261 | 00165261 | PASS | 0.0469 | 0.08 | true | 0.0528 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.098 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,00623 | mA | True | 100 | 1 | 31,65231 | uA | True | 50 | 1 | 1,053479 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,04 | % | True | 90 | 10 | +51,72 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,13 | 279,88 | 153,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,016 | -0,988 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,039 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293047084 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 8D
165255 | 00165255 | PASS | 0.024 | 0.08 | true | 0.0136 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.057 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,00797 | mA | True | 100 | 1 | 31,67379 | uA | True | 50 | 1 | 1,607902 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,37 | % | True | 90 | 10 | +49,74 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,34 | 287,75 | 163,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,138 | -0,015 | -1,014 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304707E | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 87
165249 | 00165249 | PASS | 0.0092 | 0.08 | true | 0.0057 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.0016 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,143091 | mA | True | 100 | 1 | 31,64008 | uA | True | 50 | 1 | 1,755748 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,19 | % | True | 90 | 10 | +48,89 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,41 | 321,72 | 209,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,004 | -0,996 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,032 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930471FD | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 81
165250 | 00165250 | PASS | 0.0198 | 0.08 | true | 0.0144 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0326 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,02819 | mA | True | 100 | 1 | 31,69201 | uA | True | 50 | 1 | 2,938516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,39 | % | True | 90 | 10 | +49,42 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,84 | 281,09 | 162,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | -0,007 | -1,004 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,033 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304707C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 82
176789 | 00176789 | PASS | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0267 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1387 | mA | True | 100 | 1 | 31,79288 | [88 empty] | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 95
165251 | 00165251 | PASS | 0.0059 | 0.08 | true | 0.0072 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0181 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,50691 | mA | True | 100 | 1 | 31,86994 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,51 | % | True | 90 | 10 | +51,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,16 | 298,56 | 172,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,014 | -0,959 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,028 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930470CF | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 83
176773 | 00176773 | PASS | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0288 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42973 | mA | True | 100 | 1 | 31,75591 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,81 | % | True | 90 | 10 | +47,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,06 | 292,31 | 216,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,027 | -1,039 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,031 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052961 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 B2 85