## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165451 | 00165451 | PASS | 0.0177 | 0.08 | true | 0.002 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0158 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,310933 | mA | True | 100 | 1 | 31,43195 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,00 | % | True | 90 | 10 | +51,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,88 | 225,66 | 266,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | -0,009 | -0,913 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,042 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE00 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4B
165440 | 00165440 | PASS | 0.0202 | 0.08 | true | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0357 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,25554 | mA | True | 100 | 1 | 31,91737 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,89 | % | True | 90 | 10 | +51,48 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,91 | 275,78 | 220,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,006 | -0,976 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,043 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | dBm | True | -20 | -120 | -92 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13C6 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 40
165455 | 00165455 | PASS | 0.023 | 0.08 | true | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0457 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34118 | mA | True | 100 | 1 | 31,96578 | uA | True | 50 | 1 | 1,016517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,25 | % | True | 90 | 10 | +51,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,50 | 222,81 | 227,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,014 | -0,965 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,040 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E41 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4F
165469 | 00165469 | PASS | 0.0295 | 0.08 | true | 0.0208 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0435 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,52292 | mA | True | 100 | 1 | 31,96989 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,90 | % | True | 90 | 10 | +50,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,53 | 269,88 | 252,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,011 | -1,024 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,032 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E39 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5D
165443 | 00165443 | PASS | 0.0351 | 0.08 | true | 0.0253 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0635 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,74022 | mA | True | 100 | 1 | 31,50672 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,13 | % | True | 90 | 10 | +49,31 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,25 | 195,25 | 162,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,002 | -1,033 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,034 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC0D | dBm | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 43
165468 | 00165468 | PASS | 0.0137 | 0.08 | true | 0.0078 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0225 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 10,486445 | mA | True | 100 | 1 | 32,00456 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,69 | % | True | 90 | 10 | +46,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,31 | 233,72 | 282,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | -0,003 | -0,944 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,034 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE11 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5C
165442 | 00165442 | PASS | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0165 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0296 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,54425 | mA | True | 100 | 1 | 31,32798 | uA | True | 50 | 1 | 6,634668 | mV | True | 5300 | 4600 | 4839 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,53 | % | True | 90 | 10 | +49,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,09 | 277,59 | 247,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,158 | 0,002 | -1,034 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,032 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BD040 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 42
165363 | 00165363 | PASS | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0404 | 0.08 | true | 0.0071 | 0.008 | true | 0.0774 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,20453 | mA | True | 100 | 1 | 31,85227 | uA | True | 50 | 1 | 3,012439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,52 | % | True | 90 | 10 | +50,60 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,78 | 268,91 | 265,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | -0,001 | -0,896 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,037 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E52 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F3
165457 | 00165457 | PASS | 0.0301 | 0.08 | true | 0.0282 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0582 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45225 | mA | True | 100 | 1 | 32,01309 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,89 | % | True | 90 | 10 | +51,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,00 | 220,75 | 232,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,235 | -0,003 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,040 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE4A | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 51
165461 | 00165461 | PASS | 0.0532 | 0.08 | true | 0.0413 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0967 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68737 | mA | True | 100 | 1 | 31,47874 | uA | True | 50 | 1 | 1,275248 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,91 | % | True | 90 | 10 | +51,46 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,56 | 231,50 | 234,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,155 | 0,022 | -1,019 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,028 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEAF | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 55
165463 | 00165463 | PASS | 0.0182 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0208 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68138 | mA | True | 100 | 1 | 31,35958 | uA | True | 50 | 1 | 1,349171 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,83 | % | True | 90 | 10 | +49,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,66 | 236,38 | 269,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,001 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,049 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E3B | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 57
165445 | 00165445 | PASS | 0.0034 | 0.08 | true | 0.033 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0269 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15814 | mA | True | 100 | 1 | 31,7883 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,30 | % | True | 90 | 10 | +48,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,69 | 247,66 | 255,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,005 | -1,018 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,044 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE66 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 45
165448 | 00165448 | PASS | 0.024 | 0.08 | true | 0.0148 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.04 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1132 | mA | True | 100 | 1 | 31,56908 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,84 | % | True | 90 | 10 | +52,12 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,75 | 241,25 | 329,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | -0,001 | -1,076 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,035 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE9B | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 48
165454 | 00165454 | PASS | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0059 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,106388 | mA | True | 100 | 1 | 31,93555 | uA | True | 50 | 1 | 3,086362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,73 | % | True | 90 | 10 | +51,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,69 | 227,25 | 228,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | -0,004 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,036 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1477 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4E
165456 | 00165456 | PASS | 0.0045 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0137 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,96646 | mA | True | 100 | 1 | 31,68295 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,29 | % | True | 90 | 10 | +47,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,84 | 264,38 | 208,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,019 | -1,003 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,040 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE7D | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 50
165466 | 00165466 | PASS | 0.0466 | 0.08 | true | 0.0388 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0624 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40379 | mA | True | 100 | 1 | 32,01368 | uA | True | 50 | 1 | 2,273209 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,75 | % | True | 90 | 10 | +49,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,66 | 243,88 | 207,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,170 | 0,001 | -1,021 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,036 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE7C | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5A
165444 | 00165444 | PASS | 0.0051 | 0.08 | true | 0.0103 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0045 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,273343 | mA | True | 100 | 1 | 32,29725 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,50 | % | True | 90 | 10 | +52,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,66 | 241,28 | 174,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,004 | -0,988 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,032 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE8B | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 44
165434 | 00165434 | PASS | 0.0099 | 0.08 | true | 0.0274 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0374 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24426 | mA | True | 100 | 1 | 31,95665 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,90 | % | True | 90 | 10 | +52,08 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,53 | 252,13 | 196,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | -0,009 | -0,890 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,041 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1416 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3A
165471 | 00165471 | PASS | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0181 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0436 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,94876 | mA | True | 100 | 1 | 31,85715 | uA | True | 50 | 1 | 4,306093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,32 | % | True | 90 | 10 | +46,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,91 | 244,00 | 132,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,014 | -0,988 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,044 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE95 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5F
165052 | 00165052 | PASS | 0.002 | 0.08 | true | 0.003 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0011 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,80523 | mA | True | 100 | 1 | 31,52387 | uA | True | 50 | 1 | 1,201325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,66 | % | True | 90 | 10 | +47,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,75 | 281,63 | 226,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,007 | -1,029 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,046 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA7 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 BC
165023 | 00165023 | PASS | 0.0034 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0195 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62427 | mA | True | 100 | 1 | 32,14874 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,42 | % | True | 90 | 10 | +49,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,97 | 237,50 | 206,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | -0,001 | -1,023 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE65 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 9F
165470 | 00165470 | PASS | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,11434 | mA | True | 100 | 1 | 31,65638 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,22 | % | True | 90 | 10 | +49,89 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,22 | 208,06 | 311,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | -0,003 | -1,056 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,039 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D43 | dBm | True | -1 | -90 | -32 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5E
165050 | 00165050 | PASS | 0.0031 | 0.08 | true | 0.0106 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0015 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05935 | mA | True | 100 | 1 | 31,75119 | uA | True | 50 | 1 | 3,714708 | mV | True | 5300 | 4600 | 4856 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,95 | % | True | 90 | 10 | +48,13 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,53 | 263,13 | 262,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,225 | 0,004 | -0,948 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,050 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E34 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 BA
165449 | 00165449 | PASS | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0199 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,84227 | mA | True | 100 | 1 | 31,47937 | uA | True | 50 | 1 | 2,864593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,97 | % | True | 90 | 10 | +50,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,00 | 236,97 | 290,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,009 | -0,928 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,043 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD83 | dBm | True | -1 | -90 | -2 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 49
165032 | 00165032 | PASS | 0.0107 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0071 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,652494 | mA | True | 100 | 1 | 31,9065 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +51,23 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,41 | 270,78 | 201,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | -0,011 | -0,928 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,036 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD7C | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A8
165026 | 00165026 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0056 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,79521 | mA | True | 100 | 1 | 32,30298 | uA | True | 50 | 1 | 1,755748 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,85 | % | True | 90 | 10 | +48,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,06 | 239,00 | 266,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,012 | -0,915 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,042 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE53 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A2
165012 | 00165012 | PASS | 0.0163 | 0.08 | true | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0279 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,77566 | mA | True | 100 | 1 | 31,56161 | uA | True | 50 | 1 | 1,312209 | mV | True | 5300 | 4600 | 4833 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,87 | % | True | 90 | 10 | +49,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,09 | 135,66 | 258,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | 0,002 | -1,010 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,036 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D32 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 94
165029 | 00165029 | PASS | 0.0347 | 0.08 | true | 0.0245 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0561 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,94377 | mA | True | 100 | 1 | 31,67726 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,52 | % | True | 90 | 10 | +49,63 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,00 | 244,66 | 240,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,020 | -0,997 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,035 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E24 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A5
165024 | 00165024 | PASS | 0.0176 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0388 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,8599 | mA | True | 100 | 1 | 31,57976 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,15 | % | True | 90 | 10 | +50,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,44 | 265,13 | 232,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,022 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,035 | 0,194 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D22 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A0
165033 | 00165033 | PASS | 0.0377 | 0.08 | true | 0.0273 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0651 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,09764 | mA | True | 100 | 1 | 31,75396 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +48,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,78 | 237,75 | 233,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,022 | -0,924 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,035 | 0,182 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13CE | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A9
165041 | 00165041 | PASS | 0.0001 | 0.08 | true | 0.0056 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0067 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07697 | mA | True | 100 | 1 | 31,72335 | uA | True | 50 | 1 | 1,718786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,45 | % | True | 90 | 10 | +46,06 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,78 | 219,66 | 325,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,009 | -1,060 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,033 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E30 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B1
165009 | 00165009 | PASS | 0.0025 | 0.08 | true | 0.0427 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0236 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,95951 | mA | True | 100 | 1 | 31,80168 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,67 | % | True | 90 | 10 | +49,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,25 | 255,47 | 252,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,016 | -1,060 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,038 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEB5 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 91
165452 | 00165452 | PASS | 0.0308 | 0.08 | true | 0.0329 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.055 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 25,24995 | mA | True | 100 | 1 | 31,78582 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,60 | % | True | 90 | 10 | +48,80 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,00 | 196,63 | 219,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,041 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE81 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4C
165030 | 00165030 | PASS | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0185 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0267 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,62867 | mA | True | 100 | 1 | 31,41203 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +47,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,25 | 272,31 | 259,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,031 | -0,931 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,040 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD84 | dBm | True | -1 | -90 | -16 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A6
165031 | 00165031 | PASS | 0.0138 | 0.08 | true | 0.007 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0511 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,6096 | mA | True | 100 | 1 | 31,33692 | uA | True | 50 | 1 | 2,088401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,37 | % | True | 90 | 10 | +49,41 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,06 | 329,28 | 227,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,140 | 0,014 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,034 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE7A | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A7
165025 | 00165025 | PASS | 0.0289 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0721 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,22744 | mA | True | 100 | 1 | 31,84699 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,72 | % | True | 90 | 10 | +48,74 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,09 | 225,28 | 254,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,180 | 0,019 | -1,065 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,042 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D10 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A1
165038 | 00165038 | PASS | 0.0201 | 0.08 | true | 0.016 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0338 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,63417 | mA | True | 100 | 1 | 32,12782 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +48,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,97 | 271,25 | 240,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | -0,001 | -0,911 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,044 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C143C | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 AE
165040 | 00165040 | PASS | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0095 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,80719 | mA | True | 100 | 1 | 32,25833 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,82 | % | True | 90 | 10 | +51,36 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,44 | 187,81 | 186,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,020 | -1,080 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,037 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D1C | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B0
165046 | 00165046 | PASS | 0.0153 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.08 | true | 0.005 | 0.008 | true | 0.0292 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,40905 | mA | True | 100 | 1 | 31,40641 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4833 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,18 | % | True | 90 | 10 | +49,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,56 | 219,63 | 282,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,006 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,035 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEA1 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B6
165459 | 00165459 | PASS | 0.0222 | 0.08 | true | 0.021 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0568 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,21769 | mA | True | 100 | 1 | 31,77717 | uA | True | 50 | 1 | 1,127402 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,88 | % | True | 90 | 10 | +51,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,75 | 282,59 | 171,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | 0,004 | -1,022 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,034 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE9F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 53
165044 | 00165044 | PASS | 0.032 | 0.08 | true | 0.0298 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0686 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01037 | mA | True | 100 | 1 | 31,73174 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,76 | % | True | 90 | 10 | +51,06 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,47 | 270,97 | 197,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,019 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,049 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE72 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B4
165053 | 00165053 | PASS | 0.0256 | 0.08 | true | 0.0597 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0778 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,76591 | mA | True | 100 | 1 | 31,45683 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4827 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,33 | % | True | 90 | 10 | +52,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,28 | 227,50 | 268,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,010 | -1,002 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,029 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D61 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 BD
165047 | 00165047 | PASS | 0.0114 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0154 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07321 | mA | True | 100 | 1 | 31,69253 | uA | True | 50 | 1 | 3,382054 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,48 | % | True | 90 | 10 | +49,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,88 | 249,28 | 195,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,168 | 0,020 | -0,919 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,040 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE77 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B7
165048 | 00165048 | PASS | 0.0216 | 0.08 | true | 0.009 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0722 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01958 | mA | True | 100 | 1 | 31,85944 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,05 | % | True | 90 | 10 | +49,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,50 | 184,72 | 291,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,012 | -1,020 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,041 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E2B | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B8
165017 | 00165017 | PASS | 0.0161 | 0.08 | true | 0.0157 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.057 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,57781 | mA | True | 100 | 1 | 31,34054 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,74 | % | True | 90 | 10 | +50,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,03 | 297,81 | 298,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,027 | -1,016 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,046 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C4604 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 99
165034 | 00165034 | PASS | 0.0232 | 0.08 | true | 0.014 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0379 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,89694 | mA | True | 100 | 1 | 31,71814 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,87 | % | True | 90 | 10 | +45,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,16 | 126,78 | 180,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,010 | -0,954 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,041 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE89 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 AA
165028 | 00165028 | PASS | 0.0162 | 0.08 | true | 0.0092 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0433 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,301582 | mA | True | 100 | 1 | 31,40519 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,17 | % | True | 90 | 10 | +48,41 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,47 | 226,38 | 211,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,228 | 0,011 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,045 | 0,182 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D42 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 A4
165045 | 00165045 | PASS | 0.0233 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.048 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,333923 | mA | True | 100 | 1 | 31,8886 | uA | True | 50 | 1 | 2,458017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,08 | % | True | 90 | 10 | +50,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,34 | 263,53 | 197,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,029 | -0,917 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,041 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E40 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B5
165015 | 00165015 | PASS | 0.0059 | 0.08 | true | 0.0101 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0145 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,88943 | mA | True | 100 | 1 | 31,5272 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +45,08 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,63 | 278,69 | 289,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | -0,006 | -0,976 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,042 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADDE | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 97
165008 | 00165008 | PASS | 0.022 | 0.08 | true | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0305 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19769 | mA | True | 100 | 1 | 31,81143 | uA | True | 50 | 1 | 1,312209 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,10 | % | True | 90 | 10 | +50,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,72 | 222,13 | 257,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,013 | -0,961 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,043 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1304 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 90
164997 | 00164997 | PASS | 0.0378 | 0.08 | true | 0.0252 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0614 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07136 | mA | True | 100 | 1 | 31,79946 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4839 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +47,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,09 | 221,63 | 235,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,015 | -0,900 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,036 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4C | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 85
165001 | 00165001 | PASS | 0.0275 | 0.08 | true | 0.0086 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0333 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,89328 | mA | True | 100 | 1 | 31,51826 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4833 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +48,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,50 | 284,25 | 265,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,001 | -0,951 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,039 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE74 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 89
165018 | 00165018 | PASS | 0.0192 | 0.08 | true | 0.0079 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0258 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,00756 | mA | True | 100 | 1 | 31,59007 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4853 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,54 | % | True | 90 | 10 | +48,74 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,97 | 259,81 | 194,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | -0,005 | -1,004 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,045 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE14 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 9A
165037 | 00165037 | PASS | 0.0102 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0139 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34746 | mA | True | 100 | 1 | 31,77096 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,21 | % | True | 90 | 10 | +53,28 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,81 | 230,53 | 179,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,155 | 0,015 | -1,063 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,039 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE8C | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 AD
165011 | 00165011 | PASS | 0.0535 | 0.08 | true | 0.0556 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.1376 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,98683 | mA | True | 100 | 1 | 31,61447 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,63 | % | True | 90 | 10 | +48,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,88 | 239,50 | 193,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,025 | -1,005 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,041 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE80 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 93
165007 | 00165007 | PASS | 0.0027 | 0.08 | true | 0.003 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0011 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,85026 | mA | True | 100 | 1 | 31,45841 | uA | True | 50 | 1 | 3,234208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,54 | % | True | 90 | 10 | +48,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,25 | 215,53 | 185,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,003 | -1,047 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,036 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEB1 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8F
165020 | 00165020 | PASS | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0171 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0018 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,53006 | mA | True | 100 | 1 | 31,24855 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4845 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,31 | % | True | 90 | 10 | +49,90 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,72 | 202,22 | 226,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | -0,007 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,050 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D2D | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 9C
165021 | 00165021 | PASS | 0.0233 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0793 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,9947 | mA | True | 100 | 1 | 31,571 | uA | True | 50 | 1 | 1,127402 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,70 | % | True | 90 | 10 | +49,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,25 | 244,19 | 275,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,010 | -1,051 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,048 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E26 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 9D
165010 | 00165010 | PASS | 0.0071 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0373 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,57914 | mA | True | 100 | 1 | 31,43875 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,28 | % | True | 90 | 10 | +49,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,91 | 214,03 | 214,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,019 | -1,018 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,032 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE6D | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 92
165014 | 00165014 | PASS | 0.0224 | 0.08 | true | 0.0186 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0346 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05077 | mA | True | 100 | 1 | 31,70162 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,21 | % | True | 90 | 10 | +50,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,72 | 255,38 | 196,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,011 | -1,022 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,038 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -107 | dBm | True | -20 | -120 | -111 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF5 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 96