## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
164993 | 00164993 | PASS | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0421 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,87214 | mA | True | 100 | 1 | 31,55958 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4833 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,32 | % | True | 90 | 10 | +55,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,47 | 249,66 | 208,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,228 | -0,008 | -1,019 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,045 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D3D | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 81
164990 | 00164990 | PASS | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0108 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0026 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92532 | mA | True | 100 | 1 | 31,63387 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,21 | % | True | 90 | 10 | +51,23 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,44 | 214,97 | 205,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,013 | -1,008 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,044 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | dBm | True | -20 | -120 | -84 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD87 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 7E
165004 | 00165004 | PASS | 0.0059 | 0.08 | true | 0.0096 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0021 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05613 | mA | True | 100 | 1 | 31,64004 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,14 | % | True | 90 | 10 | +55,33 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,13 | 204,84 | 197,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,026 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,035 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD8F | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8C
165401 | 00165401 | PASS | 0.0014 | 0.08 | true | 0.0093 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0079 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,60025 | mA | True | 100 | 1 | 31,26647 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,16 | % | True | 90 | 10 | +52,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,31 | 172,00 | 121,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,033 | -0,978 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,050 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D47 | dBm | True | -1 | -90 | -2 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 19
164999 | 00164999 | PASS | 0.0249 | 0.08 | true | 0.0272 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.051 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,94159 | mA | True | 100 | 1 | 31,51082 | uA | True | 50 | 1 | 3,382054 | mV | True | 5300 | 4600 | 4839 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,57 | % | True | 90 | 10 | +54,23 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,88 | 258,28 | 294,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | -0,001 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,045 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D59 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 87
165423 | 00165423 | PASS | 0.0328 | 0.08 | true | 0.0163 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0434 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,97832 | mA | True | 100 | 1 | 31,58494 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,53 | % | True | 90 | 10 | +52,94 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,03 | 231,56 | 277,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,160 | 0,004 | -1,046 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,036 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E20 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2F
165411 | 00165411 | PASS | 0.0127 | 0.08 | true | 0.0096 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0203 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,84756 | mA | True | 100 | 1 | 31,51175 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,49 | % | True | 90 | 10 | +52,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,16 | 167,09 | 279,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,010 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,046 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D2A | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 23
164998 | 00164998 | PASS | 0.0136 | 0.08 | true | 0.0269 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0791 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,98036 | mA | True | 100 | 1 | 31,74062 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,25 | % | True | 90 | 10 | +55,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,25 | 172,69 | 206,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,005 | -1,009 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,039 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E28 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 86
165412 | 00165412 | PASS | 0.012 | 0.08 | true | 0.0205 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0307 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,08289 | mA | True | 100 | 1 | 31,84703 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,64 | % | True | 90 | 10 | +52,98 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,50 | 252,84 | 147,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,008 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,034 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADCC | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 24
164989 | 00164989 | PASS | 0.0083 | 0.08 | true | 0.0087 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0209 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,48082 | mA | True | 100 | 1 | 31,32831 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,06 | % | True | 90 | 10 | +50,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,47 | 215,47 | 182,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,169 | 0,006 | -1,001 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,036 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADFB | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 7D
165395 | 00165395 | PASS | 0.0225 | 0.08 | true | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0366 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,70071 | mA | True | 100 | 1 | 31,50872 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,35 | % | True | 90 | 10 | +55,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,16 | 154,75 | 180,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,003 | -0,953 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,049 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE60 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 13
165414 | 00165414 | PASS | 0.0355 | 0.08 | true | 0.0543 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0775 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05805 | mA | True | 100 | 1 | 31,715 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,05 | % | True | 90 | 10 | +49,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,69 | 260,50 | 227,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,036 | -0,956 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,034 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE6A | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 26
164995 | 00164995 | PASS | 0.0513 | 0.08 | true | 0.0472 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0957 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12022 | mA | True | 100 | 1 | 31,66606 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,14 | % | True | 90 | 10 | +54,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,47 | 264,19 | 223,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,023 | -0,970 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,043 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEA3 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 83
165003 | 00165003 | PASS | 0.0644 | 0.08 | true | 0.0495 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.1137 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,22061 | mA | True | 100 | 1 | 31,82101 | uA | True | 50 | 1 | 1,829671 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,17 | % | True | 90 | 10 | +51,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,47 | 250,72 | 201,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,012 | -1,018 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,043 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4E | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8B
165410 | 00165410 | PASS | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0693 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,329635 | mA | True | 100 | 1 | 31,54912 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,19 | % | True | 90 | 10 | +53,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,78 | 204,81 | 228,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,003 | -1,026 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,043 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEA0 | dBm | True | -1 | -90 | -30 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 22
165404 | 00165404 | PASS | 0.0047 | 0.08 | true | 0.0098 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0198 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,284247 | mA | True | 100 | 1 | 32,0308 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,14 | % | True | 90 | 10 | +53,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,78 | 30,13 | 226,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,038 | -0,912 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,038 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304699C | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 1C
165005 | 00165005 | PASS | 0.0175 | 0.08 | true | 0.0121 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0303 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01588 | mA | True | 100 | 1 | 31,65982 | uA | True | 50 | 1 | 4,453939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,90 | % | True | 90 | 10 | +54,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,41 | 198,38 | 215,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | -0,002 | -0,933 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,033 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E33 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8D
165006 | 00165006 | PASS | 0.0046 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0038 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,57647 | mA | True | 100 | 1 | 32,16209 | uA | True | 50 | 1 | 2,864593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4767 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,97 | % | True | 90 | 10 | +54,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,88 | 217,03 | 167,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,020 | -0,988 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,037 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -86 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADCD | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8E
165399 | 00165399 | PASS | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0063 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0211 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06774 | mA | True | 100 | 1 | 31,74797 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,44 | % | True | 90 | 10 | +54,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,97 | 232,88 | 285,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,025 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,048 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE71 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 17
165002 | 00165002 | PASS | 0.0038 | 0.08 | true | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0144 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,6133 | mA | True | 100 | 1 | 31,42297 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,09 | % | True | 90 | 10 | +54,15 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,50 | 225,78 | 209,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,025 | -0,997 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,028 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E2C | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 8A
165409 | 00165409 | PASS | 0.0349 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0599 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19437 | mA | True | 100 | 1 | 31,92605 | uA | True | 50 | 1 | 2,088401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,96 | % | True | 90 | 10 | +47,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,38 | 235,81 | 233,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | -0,009 | -0,954 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,035 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE7F | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 21
165405 | 00165405 | PASS | 0.0238 | 0.08 | true | 0.0166 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0519 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,13153 | mA | True | 100 | 1 | 31,83109 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,26 | % | True | 90 | 10 | +47,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,25 | 253,00 | 251,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | -0,007 | -0,924 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,037 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD77 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 1D
165076 | 00165076 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.08 | true | 0.0056 | 0.008 | true | 0.0148 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 4,029896 | mA | True | 100 | 1 | 31,99738 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,33 | % | True | 90 | 10 | +48,07 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,75 | 265,38 | 268,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | -0,003 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,050 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E25 | dBm | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 D4
165393 | 00165393 | PASS | 0.04 | 0.08 | true | 0.0201 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.2189 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24696 | mA | True | 100 | 1 | 31,84392 | uA | True | 50 | 1 | 2,827632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,46 | % | True | 90 | 10 | +48,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,81 | 297,66 | 253,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,003 | -1,016 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,039 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD8 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 11
165408 | 00165408 | PASS | 0.0244 | 0.08 | true | 0.0082 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0296 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,20952 | mA | True | 100 | 1 | 31,82799 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,42 | % | True | 90 | 10 | +50,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,28 | 240,69 | 244,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | -0,008 | -1,041 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,036 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14B7 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 20
165398 | 00165398 | PASS | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0131 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01314 | mA | True | 100 | 1 | 31,72775 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,20 | % | True | 90 | 10 | +46,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,56 | 216,50 | 241,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,014 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,036 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD81 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 16
165400 | 00165400 | PASS | 0.0297 | 0.08 | true | 0.0201 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.053 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,31231 | mA | True | 100 | 1 | 31,90158 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,47 | % | True | 90 | 10 | +46,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,31 | 255,25 | 270,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,016 | -1,010 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,050 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEA4 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 18
165407 | 00165407 | PASS | 0.0138 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.0068 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,87424 | mA | True | 100 | 1 | 31,52897 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,30 | % | True | 90 | 10 | +48,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,56 | 262,84 | 299,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,016 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,041 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E2F | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 1F
165433 | 00165433 | PASS | 0.0273 | 0.08 | true | 0.0117 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0499 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17766 | mA | True | 100 | 1 | 31,72952 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,96 | % | True | 90 | 10 | +43,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,44 | 265,53 | 160,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | -0,001 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,045 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD5 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 39
165097 | 00165097 | PASS | 0.0219 | 0.08 | true | 0.0134 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.0342 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,17529 | mA | True | 100 | 1 | 32,62078 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,52 | % | True | 90 | 10 | +47,97 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,81 | 261,59 | 219,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,023 | -0,914 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,049 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E9F | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 E9
165402 | 00165402 | PASS | 0.0114 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0389 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24378 | mA | True | 100 | 1 | 31,93411 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,13 | % | True | 90 | 10 | +46,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,03 | 234,34 | 146,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,018 | -1,021 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,046 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC9F | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 1A
165425 | 00165425 | PASS | 0.0122 | 0.08 | true | 0.0071 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0125 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,69775 | mA | True | 100 | 1 | 32,19484 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,42 | % | True | 90 | 10 | +49,77 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,16 | 188,94 | 119,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,003 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,038 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE75 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 31
165379 | 00165379 | PASS | 0.0449 | 0.08 | true | 0.0395 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0851 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,41761 | mA | True | 100 | 1 | 32,68187 | uA | True | 50 | 1 | 1,275248 | mV | True | 5300 | 4600 | 4689 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,61 | % | True | 90 | 10 | +49,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,38 | 285,94 | 266,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,013 | -1,061 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,043 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADE3 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 03
165079 | 00165079 | PASS | 0.0091 | 0.08 | true | 0.0198 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.1116 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,65572 | mA | True | 100 | 1 | 32,09515 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4744 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,93 | % | True | 90 | 10 | +46,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,09 | 247,44 | 243,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | -0,012 | -0,957 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,037 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE99 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 D7
165406 | 00165406 | PASS | 0.0424 | 0.08 | true | 0.0408 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.0837 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07772 | mA | True | 100 | 1 | 31,6756 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,12 | % | True | 90 | 10 | +48,41 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,97 | 294,75 | 232,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,034 | -1,062 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,037 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E1E | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 1E
165397 | 00165397 | PASS | 0.0121 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.08 | true | 0.0067 | 0.008 | true | 0.0104 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40789 | mA | True | 100 | 1 | 31,9952 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,29 | % | True | 90 | 10 | +46,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,53 | 272,19 | 164,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,010 | -1,041 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,045 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E6A | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 15
165386 | 00165386 | PASS | 0.0449 | 0.08 | true | 0.0379 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0874 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05436 | mA | True | 100 | 1 | 31,76368 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,51 | % | True | 90 | 10 | +49,05 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,72 | 261,06 | 213,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | -0,003 | -0,944 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,038 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | dBm | True | -20 | -120 | -96 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC9 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 0A
165387 | 00165387 | PASS | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0117 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0365 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,503502 | mA | True | 100 | 1 | 31,69537 | uA | True | 50 | 1 | 4,416977 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,87 | % | True | 90 | 10 | +54,50 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,44 | 234,09 | 166,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,017 | -1,071 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,037 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADBF | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 0B
165389 | 00165389 | PASS | 0.0336 | 0.08 | true | 0.0287 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0701 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,03583 | mA | True | 100 | 1 | 32,38955 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,68 | % | True | 90 | 10 | +50,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,78 | 260,41 | 94,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,224 | 0,009 | -1,038 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,048 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB9 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 0D
165396 | 00165396 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0122 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0194 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,126199 | mA | True | 100 | 1 | 32,01132 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4750 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,97 | % | True | 90 | 10 | +47,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,72 | 282,13 | 218,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,022 | -1,007 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,037 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E4B | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 14
165367 | 00165367 | PASS | 0.0295 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0558 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,98309 | mA | True | 100 | 1 | 31,69467 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,19 | % | True | 90 | 10 | +50,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,03 | 301,13 | 141,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,227 | 0,011 | -0,982 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,043 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC20 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F7
165388 | 00165388 | PASS | 0.003 | 0.08 | true | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0211 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,09065 | mA | True | 100 | 1 | 31,70391 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,11 | % | True | 90 | 10 | +53,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,69 | 137,66 | 217,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,046 | -0,982 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,039 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29304692E | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 0C
165385 | 00165385 | PASS | 0.0488 | 0.08 | true | 0.0301 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.1434 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,82013 | mA | True | 100 | 1 | 31,49903 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,68 | % | True | 90 | 10 | +49,46 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,81 | 172,22 | 265,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,038 | -0,844 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,039 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB4 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 09
165391 | 00165391 | PASS | 0.0308 | 0.08 | true | 0.0181 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0488 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45032 | mA | True | 100 | 1 | 32,13699 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,05 | % | True | 90 | 10 | +53,18 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,94 | 221,84 | 141,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | -0,013 | -1,019 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE0B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 0F
165375 | 00165375 | PASS | 0.0217 | 0.08 | true | 0.0082 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0292 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,25446 | mA | True | 100 | 1 | 32,69877 | uA | True | 50 | 1 | 1,644863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,23 | % | True | 90 | 10 | +47,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,72 | 249,66 | 217,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,227 | 0,011 | -0,963 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,040 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC0 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 FF
165384 | 00165384 | PASS | 0.007 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0072 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 27,67241 | mA | True | 100 | 1 | 32,20988 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4744 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,81 | % | True | 90 | 10 | +54,23 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,47 | 234,69 | 175,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | -0,001 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,039 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADE9 | dBm | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 08
165382 | 00165382 | PASS | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.058 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,84852 | mA | True | 100 | 1 | 31,51881 | uA | True | 50 | 1 | 1,016517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +47,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,19 | 320,59 | 195,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,013 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD93 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 06
165394 | 00165394 | PASS | 0.0362 | 0.08 | true | 0.0131 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.008 | true | 0.0201 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,83007 | mA | True | 100 | 1 | 31,55378 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4761 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,40 | % | True | 90 | 10 | +49,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,78 | 265,78 | 186,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,012 | -0,968 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,043 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE02 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 12
[86 empty] | MAX | -64
[86 empty] | MIN | -87
[86 empty] | DESVSTD | 16.2635
+3O
-3O
[86 empty] | MEDIA | -67.5