## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
164056 | 00164056 | PASS | 0.0684 | 0.08 | true | 0.0558 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.1458 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,6263 | mA | True | 100 | 1 | 32,12154 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,20 | % | True | 90 | 10 | +49,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,88 | 191,72 | 141,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,001 | -1,016 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,042 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BCF3D | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 80 D8
165368 | 00165368 | PASS | 0.0103 | 0.08 | true | 0.0131 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0196 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,73076 | mA | True | 100 | 1 | 31,54172 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +49,91 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,38 | 237,53 | 243,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,020 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,040 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA3 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F8
164076 | 00164076 | PASS | 0.0036 | 0.08 | true | 0.0333 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0317 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,05269 | mA | True | 100 | 1 | 32,46203 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,22 | % | True | 90 | 10 | +48,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,59 | 265,69 | 210,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | 0,017 | -0,990 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,033 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD9B | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 80 EC
165378 | 00165378 | PASS | 0.0458 | 0.08 | true | 0.0282 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0569 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37622 | mA | True | 100 | 1 | 32,03882 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,14 | % | True | 90 | 10 | +50,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,63 | 208,94 | 202,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,030 | -1,029 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,040 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADDB | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 02
165371 | 00165371 | PASS | 0.0119 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.008 | true | 0.005 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,19547 | mA | True | 100 | 1 | 31,86203 | uA | True | 50 | 1 | 1,386133 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,53 | % | True | 90 | 10 | +49,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,69 | 241,53 | 174,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,012 | -0,972 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,045 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACB2 | dBm | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 FB