## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164309 | 00164309 | PASS | 0.0375 | 0.08 | true | 0.023 | 0.08 | true | 0.0055 | 0.008 | true | 0.1027 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,13293 | mA | True | 100 | 1 | 32,34493 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4767 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,15 | % | True | 90 | 10 | +47,96 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,50 | 232,66 | 220,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,076 | -1,004 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,049 | -0,198 | 0,971 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC16 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D5
164220 | 00164220 | PASS | 0.0394 | 0.08 | true | 0.0159 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.1137 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68592 | mA | True | 100 | 1 | 31,46514 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,95 | % | True | 90 | 10 | +46,39 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,69 | 224,41 | 222,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | 0,078 | -0,967 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,028 | -0,203 | 0,987 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA4 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7C
164307 | 00164307 | PASS | 0.0368 | 0.08 | true | 0.0139 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0585 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,38812 | mA | True | 100 | 1 | 31,82437 | uA | True | 50 | 1 | 2,568901 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,61 | % | True | 90 | 10 | +47,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,06 | 263,84 | 219,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,064 | -1,063 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,031 | -0,204 | 0,992 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E93 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D3
164272 | 00164272 | PASS | 0.0429 | 0.08 | true | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1349 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,13578 | mA | True | 100 | 1 | 31,82185 | uA | True | 50 | 1 | 2,458017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,07 | % | True | 90 | 10 | +50,60 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,03 | 249,31 | 205,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,048 | -1,048 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,022 | -0,188 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB0 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B0
164290 | 00164290 | PASS | 0.0281 | 0.08 | true | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0641 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,19567 | mA | True | 100 | 1 | 31,07091 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,94 | % | True | 90 | 10 | +48,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,72 | 263,25 | 185,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,171 | 0,043 | -0,936 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,033 | -0,182 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA1 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C2
164294 | 00164294 | PASS | 0.0272 | 0.08 | true | 0.003 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0793 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,02918 | mA | True | 100 | 1 | 32,52294 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,61 | % | True | 90 | 10 | +47,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,84 | 232,06 | 220,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,051 | -1,033 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,020 | -0,194 | 0,995 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADFE | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C6
164218 | 00164218 | PASS | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0902 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15253 | mA | True | 100 | 1 | 31,79107 | uA | True | 50 | 1 | 3,012439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,44 | % | True | 90 | 10 | +49,40 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,66 | 195,00 | 130,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,046 | -0,986 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,017 | -0,173 | 0,993 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADE5 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7A
164400 | 00164400 | PASS | 0.03 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0667 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,174 | mA | True | 100 | 1 | 31,70787 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,18 | % | True | 90 | 10 | +48,35 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,94 | 259,28 | 196,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,050 | -0,924 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,034 | -0,209 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA5 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 30
164255 | 00164255 | PASS | 0.0237 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.0903 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,08791 | mA | True | 100 | 1 | 32,42433 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4732 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,13 | % | True | 90 | 10 | +50,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,34 | 228,66 | 288,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,065 | -1,090 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,032 | -0,194 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD6 | PF | True | -1 | -90 | -28 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 9F
164361 | 00164361 | PASS | 0.0184 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0736 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34099 | mA | True | 100 | 1 | 32,09237 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,97 | % | True | 90 | 10 | +47,46 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,16 | 222,97 | 207,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,184 | 0,054 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,035 | -0,191 | 0,987 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E91 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 09
164344 | 00164344 | PASS | 0.0213 | 0.08 | true | 0.003 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0089 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1363 | mA | True | 100 | 1 | 31,79073 | uA | True | 50 | 1 | 2,975478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,65 | % | True | 90 | 10 | +47,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,59 | 243,28 | 147,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,057 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,036 | -0,202 | 0,986 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC0C | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F8
164379 | 00164379 | PASS | 0.0491 | 0.08 | true | 0.0321 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.1429 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,81307 | mA | True | 100 | 1 | 31,6386 | uA | True | 50 | 1 | 3,049401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,55 | % | True | 90 | 10 | +50,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,41 | 235,50 | 246,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,056 | -1,003 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,027 | -0,196 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADDC | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 1B
164401 | 00164401 | PASS | 0.0153 | 0.08 | true | 0.0587 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0022 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,70296 | mA | True | 100 | 1 | 31,31471 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,63 | % | True | 90 | 10 | +56,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,47 | 213,00 | 255,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,028 | -0,924 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,016 | -0,203 | 0,988 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACA1 | PF | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 31
164211 | 00164211 | PASS | 0.0134 | 0.08 | true | 0.0576 | 0.08 | true | 0.0017 | 0.008 | true | 0.0066 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,77762 | mA | True | 100 | 1 | 32,39084 | uA | True | 50 | 1 | 2,605863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,45 | % | True | 90 | 10 | +51,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,41 | 258,28 | 271,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,067 | -1,032 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,041 | -0,209 | 0,993 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADAF | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 73
164360 | 00164360 | PASS | 0.0436 | 0.08 | true | 0.0212 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.0918 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,42445 | mA | True | 100 | 1 | 32,72338 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,33 | % | True | 90 | 10 | +50,40 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,00 | 284,44 | 160,16 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | 0,002 | -0,944 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,001 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD3 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 08
164221 | 00164221 | PASS | 0.04 | 0.08 | true | 0.018 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.1284 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,8816 | mA | True | 100 | 1 | 31,61993 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,05 | % | True | 90 | 10 | +55,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,69 | 258,69 | 171,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,041 | -0,940 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,036 | -0,202 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADCE | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7D
164254 | 00164254 | PASS | 0.0276 | 0.08 | true | 0.0716 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0198 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,79226 | mA | True | 100 | 1 | 31,38087 | uA | True | 50 | 1 | 1,755748 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,58 | % | True | 90 | 10 | +56,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,56 | 260,97 | 234,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,059 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,038 | -0,158 | 0,994 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD8D | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 9E
164274 | 00164274 | PASS | 0.0088 | 0.08 | true | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0303 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42571 | mA | True | 100 | 1 | 31,90347 | uA | True | 50 | 1 | 2,642824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,17 | % | True | 90 | 10 | +55,30 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,31 | 272,00 | 203,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,168 | 0,042 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,024 | -0,190 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADCA | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B2
164327 | 00164327 | PASS | 0.038 | 0.08 | true | 0.0234 | 0.08 | true | 0.005 | 0.008 | true | 0.2012 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,48654 | mA | True | 100 | 1 | 32,22654 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,56 | % | True | 90 | 10 | +56,13 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,69 | 274,91 | 218,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,151 | 0,032 | -0,820 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,185 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC3 | PF | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E7
164326 | 00164326 | PASS | 0.0448 | 0.08 | true | 0.0256 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0639 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,21931 | mA | True | 100 | 1 | 31,77103 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,55 | % | True | 90 | 10 | +56,21 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,09 | 261,72 | 214,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,166 | 0,056 | -0,926 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,031 | -0,183 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB6 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E6
164251 | 00164251 | PASS | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0103 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.069 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,39566 | mA | True | 100 | 1 | 31,89238 | uA | True | 50 | 1 | 1,533979 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,30 | % | True | 90 | 10 | +51,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,63 | 216,03 | 237,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,065 | -1,072 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,018 | -0,199 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E96 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 9B
164396 | 00164396 | PASS | 0.038 | 0.08 | true | 0.0161 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0998 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92366 | mA | True | 100 | 1 | 31,54653 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,45 | % | True | 90 | 10 | +51,31 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,22 | 268,09 | 210,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,171 | 0,057 | -0,954 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,035 | -0,199 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E51 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 2C
164256 | 00164256 | PASS | 0.0433 | 0.08 | true | 0.0261 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0994 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45336 | mA | True | 100 | 1 | 31,99158 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,65 | % | True | 90 | 10 | +52,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,72 | 249,91 | 182,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,047 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,029 | -0,195 | 0,972 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE0E | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A0
164362 | 00164362 | PASS | 0.0531 | 0.08 | true | 0.0253 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.1006 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,80326 | mA | True | 100 | 1 | 32,89304 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4729 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,45 | % | True | 90 | 10 | +54,14 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,19 | 264,19 | 184,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,169 | 0,062 | -0,994 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,017 | -0,174 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD7 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 0A
164269 | 00164269 | PASS | 0.0316 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0999 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17193 | mA | True | 100 | 1 | 31,79864 | uA | True | 50 | 1 | 3,234208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,77 | % | True | 90 | 10 | +51,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,72 | 262,59 | 197,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,051 | -0,957 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,026 | -0,179 | 0,981 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACA7 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 AD
164236 | 00164236 | PASS | 0.032 | 0.08 | true | 0.0103 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.098 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,48954 | mA | True | 100 | 1 | 32,03035 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,93 | % | True | 90 | 10 | +50,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,41 | 241,53 | 169,91 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,049 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,020 | -0,206 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E49 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 8C
164402 | 00164402 | PASS | 0.0017 | 0.08 | true | 0.0302 | 0.08 | true | 0.002 | 0.008 | true | 0.0517 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,12152 | mA | True | 100 | 1 | 31,80829 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +51,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,13 | 258,03 | 175,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,040 | -0,892 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,015 | -0,175 | 0,980 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC8 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 32
164394 | 00164394 | PASS | 0.0036 | 0.08 | true | 0.0517 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.008 | true | 0.0181 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,32746 | mA | True | 100 | 1 | 31,91005 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,49 | % | True | 90 | 10 | +49,70 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,25 | 264,28 | 120,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,081 | -0,978 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,035 | -0,210 | 0,973 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADBD | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 2A
164397 | 00164397 | PASS | 0.0287 | 0.08 | true | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0816 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,33759 | mA | True | 100 | 1 | 31,8824 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,23 | % | True | 90 | 10 | +51,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,22 | 271,84 | 166,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,054 | -1,052 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,023 | -0,192 | 0,975 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE15 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 2D
164291 | 00164291 | PASS | 0.0201 | 0.08 | true | 0.0601 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0977 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,65228 | mA | True | 100 | 1 | 32,87752 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,44 | % | True | 90 | 10 | +54,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,88 | 251,03 | 203,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,061 | -1,021 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,034 | -0,194 | 0,984 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADE1 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C3
164271 | 00164271 | PASS | 0.0401 | 0.08 | true | 0.0193 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.1128 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,91885 | mA | True | 100 | 1 | 32,32945 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,77 | % | True | 90 | 10 | +51,77 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,94 | 222,53 | 119,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,050 | -1,064 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,036 | -0,201 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC7 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 AF
164363 | 00164363 | PASS | 0.0386 | 0.08 | true | 0.0309 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.1458 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,5041 | mA | True | 100 | 1 | 32,02259 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,39 | % | True | 90 | 10 | +51,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,50 | 242,69 | 216,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,040 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,026 | -0,205 | 0,987 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC12 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 0B
164235 | 00164235 | PASS | 0.0284 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.0957 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,25269 | mA | True | 100 | 1 | 31,9238 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,07 | % | True | 90 | 10 | +50,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,31 | 236,31 | 141,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,041 | -0,886 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,020 | -0,192 | 0,995 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB5 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 8B
164219 | 00164219 | PASS | 0.0322 | 0.08 | true | 0.0161 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.153 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,590436 | mA | True | 100 | 1 | 31,85434 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,62 | % | True | 90 | 10 | +49,82 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,22 | 253,31 | 237,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,040 | -1,056 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,029 | -0,192 | 0,978 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE30 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 7B
164328 | 00164328 | PASS | 0.0363 | 0.08 | true | 0.0201 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.1106 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,03044 | mA | True | 100 | 1 | 32,40537 | uA | True | 50 | 1 | 1,977517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,48 | % | True | 90 | 10 | +52,66 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,56 | 227,19 | 250,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,072 | -0,927 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,051 | -0,212 | 0,969 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADCB | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E8
164346 | 00164346 | PASS | 0.0383 | 0.08 | true | 0.0181 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1174 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,88308 | mA | True | 100 | 1 | 31,3747 | uA | True | 50 | 1 | 1,09044 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,85 | % | True | 90 | 10 | +53,74 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,34 | 292,03 | 173,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,166 | 0,050 | -0,915 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,016 | -0,159 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB1 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 FA
164378 | 00164378 | PASS | 0.0214 | 0.08 | true | 0.0445 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0446 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29084 | mA | True | 100 | 1 | 31,75229 | uA | True | 50 | 1 | 4,416977 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +50,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,75 | 278,16 | 230,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,144 | 0,038 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,019 | -0,182 | 0,986 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE36 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 1A
164376 | 00164376 | PASS | 0.0209 | 0.08 | true | 0.0482 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0058 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,24781 | mA | True | 100 | 1 | 32,46547 | uA | True | 50 | 1 | 4,343055 | mV | True | 5300 | 4600 | 4729 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,38 | % | True | 90 | 10 | +50,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,63 | 233,94 | 187,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,053 | -0,965 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,041 | -0,207 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE28 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 18
164270 | 00164270 | PASS | 0.0452 | 0.08 | true | 0.0258 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1102 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,58265 | mA | True | 100 | 1 | 32,04821 | uA | True | 50 | 1 | 1,607902 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,43 | % | True | 90 | 10 | +52,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,03 | 242,13 | 175,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,137 | 0,057 | -1,053 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,012 | -0,164 | 0,997 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E77 | PF | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 AE
164340 | 00164340 | PASS | 0.0443 | 0.08 | true | 0.0384 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.1724 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91579 | mA | True | 100 | 1 | 31,65597 | uA | True | 50 | 1 | 1,940555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,30 | % | True | 90 | 10 | +49,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,63 | 247,47 | 145,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,041 | -1,013 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,023 | -0,203 | 0,990 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA6 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F4
164356 | 00164356 | PASS | 0.0277 | 0.08 | true | 0.0132 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.1492 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29139 | mA | True | 100 | 1 | 31,80256 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,30 | % | True | 90 | 10 | +49,83 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,69 | 244,63 | 176,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,063 | 0,019 | -1,007 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,089 | 1,008 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE31 | PF | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 04
164338 | 00164338 | PASS | 0.0185 | 0.08 | true | 0.0195 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0299 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 3,932022 | mA | True | 100 | 1 | 31,87268 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,77 | % | True | 90 | 10 | +50,59 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,53 | 392,44 | 262,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,070 | -1,000 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,047 | -0,215 | 0,989 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE29 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F2
164239 | 00164239 | PASS | 0.0408 | 0.08 | true | 0.0236 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.1633 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37585 | mA | True | 100 | 1 | 31,89027 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,53 | % | True | 90 | 10 | +51,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,88 | 254,41 | 224,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,178 | 0,068 | -0,948 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,038 | -0,198 | 0,978 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADB7 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 8F
164273 | 00164273 | PASS | 0.071 | 0.08 | true | 0.043 | 0.08 | true | 0.0055 | 0.008 | true | 0.1949 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1791 | mA | True | 100 | 1 | 31,88935 | uA | True | 50 | 1 | 2,236247 | mV | True | 5300 | 4600 | 4767 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,58 | % | True | 90 | 10 | +52,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,97 | 249,34 | 185,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,044 | -1,034 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,023 | -0,195 | 0,978 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE1B | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B1
164375 | 00164375 | PASS | 0.0368 | 0.08 | true | 0.0125 | 0.08 | true | 0.0055 | 0.008 | true | 0.1597 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,89786 | mA | True | 100 | 1 | 31,55204 | uA | True | 50 | 1 | 2,05144 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,13 | % | True | 90 | 10 | +51,20 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,50 | 273,19 | 193,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | 0,046 | -1,008 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,017 | -0,177 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E88 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 17
164399 | 00164399 | PASS | 0.033 | 0.08 | true | 0.0603 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0326 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,17852 | mA | True | 100 | 1 | 31,82533 | uA | True | 50 | 1 | 2,642824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,27 | % | True | 90 | 10 | +51,17 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,56 | 278,94 | 186,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,052 | -1,043 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,020 | -0,191 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE37 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 2F
164216 | 00164216 | PASS | 0.0371 | 0.08 | true | 0.0234 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1202 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,17626 | mA | True | 100 | 1 | 31,0093 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,60 | % | True | 90 | 10 | +51,96 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,59 | 271,91 | 220,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,039 | -1,023 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,027 | -0,193 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EA6 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 78
164322 | 00164322 | PASS | 0.053 | 0.08 | true | 0.0237 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0867 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,93375 | mA | True | 100 | 1 | 31,63106 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,80 | % | True | 90 | 10 | +51,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,00 | 262,25 | 156,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,187 | 0,036 | -0,933 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,015 | -0,175 | 0,982 | PF | True | -20 | -120 | -68 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACC1 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E2