## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value
164339 | 00164339 | PASS | 0.0349 | 0.08 | true | 0.0172 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0815 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,72184 | mA | True | 100 | 1 | 32,30409 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,59 | % | True | 90 | 10 | +53,77 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,81 | 254,44 | 205,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | 0,025 | -0,990 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,204 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF8 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 F3
164304 | 00164304 | PASS | 0.0306 | 0.08 | true | 0.0245 | 0.08 | true | 0.005 | 0.008 | true | 0.2006 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,31996 | mA | True | 100 | 1 | 32,62829 | uA | True | 50 | 1 | 2,568901 | mV | True | 5300 | 4600 | 4741 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,28 | % | True | 90 | 10 | +54,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,31 | 325,47 | 212,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,061 | -0,917 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,021 | -0,214 | 0,977 | PF | True | -20 | -120 | -88 | PF | True | -20 | -120 | -93 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE27 | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D0
164268 | 00164268 | PASS | 0.0141 | 0.08 | true | 0.0088 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.1257 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,87624 | mA | True | 100 | 1 | 31,62603 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,59 | % | True | 90 | 10 | +54,23 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,88 | 237,50 | 194,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,184 | 0,008 | -0,959 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,014 | -0,194 | 0,975 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BAD88 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 AC
164321 | 00164321 | PASS | 0.0198 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1443 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,5608 | mA | True | 100 | 1 | 32,09762 | uA | True | 50 | 1 | 1,866632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,12 | % | True | 90 | 10 | +56,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,53 | 303,41 | 346,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,156 | 0,010 | -0,921 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,177 | 0,995 | PF | True | -20 | -120 | -69 | PF | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E59 | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 E1
164355 | 00164355 | PASS | 0.0341 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.1253 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,18749 | mA | True | 100 | 1 | 31,82189 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,82 | % | True | 90 | 10 | +54,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,38 | 258,78 | 295,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,015 | -1,039 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,201 | 0,992 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACC4 | PF | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 03
164302 | 00164302 | PASS | 0.0472 | 0.08 | true | 0.0479 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.2271 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,37223 | mA | True | 100 | 1 | 31,85279 | uA | True | 50 | 1 | 3,492939 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,40 | % | True | 90 | 10 | +49,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,09 | 242,81 | 214,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,022 | -1,056 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,014 | -0,206 | 0,968 | PF | True | -20 | -120 | -71 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA9 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 CE
164295 | 00164295 | PASS | 0.0333 | 0.08 | true | 0.0159 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.1231 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,2892 | mA | True | 100 | 1 | 32,55192 | uA | True | 50 | 1 | 1,644863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,26 | % | True | 90 | 10 | +49,12 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,34 | 212,41 | 278,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,011 | -0,959 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,195 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADA0 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 C7
164312 | 00164312 | PASS | 0.0443 | 0.08 | true | 0.0228 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.1218 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,10681 | mA | True | 100 | 1 | 31,73729 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,81 | % | True | 90 | 10 | +49,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,28 | 258,41 | 177,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,161 | 0,008 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,207 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE62 | PF | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D8
164247 | 00164247 | PASS | 0.0248 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0759 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,91929 | mA | True | 100 | 1 | 32,15654 | uA | True | 50 | 1 | 1,57094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,87 | % | True | 90 | 10 | +49,86 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,31 | 283,16 | 239,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | 0,006 | -0,964 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,211 | 0,974 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD1 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 97
164282 | 00164282 | PASS | 0.0557 | 0.08 | true | 0.0316 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.1375 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,05517 | mA | True | 100 | 1 | 31,74339 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,12 | % | True | 90 | 10 | +49,62 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,44 | 274,81 | 234,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,002 | -1,054 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,207 | 0,980 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD7D | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 BA
164278 | 00164278 | PASS | 0.0416 | 0.08 | true | 0.0254 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.1162 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,03576 | mA | True | 100 | 1 | 32,34401 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4758 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,26 | % | True | 90 | 10 | +50,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,19 | 264,44 | 154,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | -0,002 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,189 | 0,979 | PF | True | -20 | -120 | -95 | PF | True | -20 | -120 | -102 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADBC | PF | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B6
164390 | 00164390 | PASS | 0.0697 | 0.08 | true | 0.0488 | 0.08 | true | 0.0056 | 0.008 | true | 0.1932 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,9479 | mA | True | 100 | 1 | 32,27057 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,68 | % | True | 90 | 10 | +48,48 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,94 | 265,94 | 159,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,184 | 0,014 | -0,985 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,192 | 0,979 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF3 | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 26
164260 | 00164260 | PASS | 0.0378 | 0.08 | true | 0.0343 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.1632 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,85768 | mA | True | 100 | 1 | 32,33236 | uA | True | 50 | 1 | 2,605863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4755 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,13 | % | True | 90 | 10 | +53,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,63 | 238,72 | 179,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,010 | -0,967 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,208 | 0,988 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC6 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A4
164279 | 00164279 | PASS | 0.035 | 0.08 | true | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.1016 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,73604 | mA | True | 100 | 1 | 32,24832 | uA | True | 50 | 1 | 3,160286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,24 | % | True | 90 | 10 | +49,01 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,66 | 247,38 | 185,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,022 | -0,957 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,206 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADAD | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B7
164313 | 00164313 | PASS | 0.0443 | 0.08 | true | 0.0252 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1123 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,4147 | mA | True | 100 | 1 | 31,18855 | uA | True | 50 | 1 | 3,5299 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,73 | % | True | 90 | 10 | +49,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,22 | 222,13 | 197,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,015 | -0,967 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,208 | 0,973 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD79 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 D9
164407 | 00164407 | PASS | 0.0345 | 0.08 | true | 0.0178 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.1056 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,74281 | mA | True | 100 | 1 | 31,50133 | uA | True | 50 | 1 | 1,016517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,66 | % | True | 90 | 10 | +48,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,47 | 270,28 | 205,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,174 | -0,002 | -1,025 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,209 | 0,977 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADC1 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 37
164264 | 00164264 | PASS | 0.0519 | 0.08 | true | 0.0415 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.008 | true | 0.1402 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 26,66506 | mA | True | 100 | 1 | 31,5313 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4827 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,33 | % | True | 90 | 10 | +50,65 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,88 | 256,63 | 197,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,171 | 0,016 | -1,012 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,013 | -0,197 | 0,978 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD9E | PF | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 A8
164387 | 00164387 | PASS | 0.0399 | 0.08 | true | 0.023 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.1264 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,0932 | mA | True | 100 | 1 | 31,58471 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,94 | % | True | 90 | 10 | +50,91 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,78 | 248,06 | 162,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,178 | 0,007 | -0,922 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,197 | 0,991 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD94 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 23
164281 | 00164281 | PASS | 0.0048 | 0.08 | true | 0.0209 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0731 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,45128 | mA | True | 100 | 1 | 31,9799 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,34 | % | True | 90 | 10 | +51,39 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 | 262,59 | 203,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,180 | 0,002 | -1,017 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,205 | 0,983 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BE735 | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 81 B9
164357 | 00164357 | PASS | 0.0648 | 0.08 | true | 0.0419 | 0.08 | true | 0.0052 | 0.008 | true | 0.2037 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,22283 | mA | True | 100 | 1 | 31,8481 | uA | True | 50 | 1 | 2,827632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,89 | % | True | 90 | 10 | +53,05 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,09 | 283,59 | 265,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,229 | 0,006 | -0,958 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,248 | 0,980 | PF | True | -20 | -120 | -83 | PF | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CACB3 | PF | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 05
164386 | 00164386 | PASS | 0.0361 | 0.08 | true | 0.0274 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.008 | true | 0.1453 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16738 | mA | True | 100 | 1 | 31,88631 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,45 | % | True | 90 | 10 | +51,64 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,28 | 273,97 | 258,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,027 | -0,968 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,201 | 0,985 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD9 | PF | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 22
164372 | 00164372 | PASS | 0.0318 | 0.08 | true | 0.0093 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.1054 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,3159 | mA | True | 100 | 1 | 31,73396 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,84 | % | True | 90 | 10 | +49,47 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,25 | 288,84 | 238,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,002 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,193 | 0,976 | PF | True | -20 | -120 | -70 | PF | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADAC | PF | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 5E | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 E2 82 14