## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
165111 | 00165111 | PASS | 0.021 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0252 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24397 | mA | True | 100 | 1 | 31,70451 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +41,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 263,81 | 173,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,013 | -1,012 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,046 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE13 | dBm | True | -1 | -90 | -2 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F7
165119 | 00165119 | PASS | 0.014 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0207 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,13718 | mA | True | 100 | 1 | 32,36633 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,84 | % | True | 90 | 10 | +43,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,09 | 197,88 | 291,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,010 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE54 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FF
165134 | 00165134 | PASS | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0198 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0206 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16232 | mA | True | 100 | 1 | 31,91415 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,92 | % | True | 90 | 10 | +42,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,13 | 277,88 | 243,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,023 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE22 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 0E
165125 | 00165125 | PASS | 0.0139 | 0.08 | true | 0.006 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0065 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,4141 | mA | True | 100 | 1 | 32,05364 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,44 | % | True | 90 | 10 | +46,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 271,69 | 262,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,002 | -1,043 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,042 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EC7 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 05
165121 | 00165121 | PASS | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0227 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,50425 | mA | True | 100 | 1 | 32,09282 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,86 | % | True | 90 | 10 | +41,68 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,38 | 228,00 | 249,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,022 | -0,917 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,048 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C149A | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 01
165112 | 00165112 | PASS | 0.016 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.021 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51434 | mA | True | 100 | 1 | 32,11747 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +41,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,13 | 281,28 | 310,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,005 | -0,995 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,048 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -60 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE20 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F8
165429 | 00165429 | PASS | 0.0263 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0442 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40745 | mA | True | 100 | 1 | 31,98774 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,73 | % | True | 90 | 10 | +43,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,66 | 301,63 | 205,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,006 | -0,984 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE1A | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 35
165428 | 00165428 | PASS | 0.0007 | 0.08 | true | 0.0067 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0072 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17067 | mA | True | 100 | 1 | 31,80467 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,39 | % | True | 90 | 10 | +43,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,16 | 207,34 | 177,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,031 | -0,952 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,033 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13C4 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 34
165438 | 00165438 | PASS | 0.0151 | 0.08 | true | 0.0292 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0294 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06393 | mA | True | 100 | 1 | 31,79421 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,30 | % | True | 90 | 10 | +47,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,88 | 209,59 | 237,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,016 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,045 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14BE | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3E
165439 | 00165439 | PASS | 0.0561 | 0.08 | true | 0.0572 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.1166 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51815 | mA | True | 100 | 1 | 32,041 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,28 | % | True | 90 | 10 | +43,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,97 | 338,31 | 200,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,163 | 0,001 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14A3 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3F
165447 | 00165447 | PASS | 0.0351 | 0.08 | true | 0.0255 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0538 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01145 | mA | True | 100 | 1 | 31,65896 | uA | True | 50 | 1 | 4,380015 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,82 | % | True | 90 | 10 | +44,72 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,41 | 221,03 | 190,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | -0,002 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1459 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 47
165110 | 00165110 | PASS | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0108 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,357 | mA | True | 100 | 1 | 31,9595 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +42,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 264,41 | 220,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,016 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,034 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADEF | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F6
165106 | 00165106 | PASS | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0197 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0262 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,97858 | mA | True | 100 | 1 | 32,46476 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +40,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,63 | 305,56 | 202,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,017 | -1,037 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,039 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E8A | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F2
165131 | 00165131 | PASS | 0.0142 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0215 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49693 | mA | True | 100 | 1 | 32,02359 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,79 | % | True | 90 | 10 | +44,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,84 | 138,47 | 280,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,007 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,041 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E8C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 0B
165042 | 00165042 | PASS | 0.0251 | 0.08 | true | 0.015 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0483 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,72632 | mA | True | 100 | 1 | 31,47593 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,38 | % | True | 90 | 10 | +46,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,16 | 287,19 | 222,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,005 | -0,983 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,039 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD4 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 B2
165114 | 00165114 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0142 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0332 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49723 | mA | True | 100 | 1 | 31,95621 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,19 | % | True | 90 | 10 | +41,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,00 | 258,88 | 211,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | -0,003 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,038 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2E | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FA
165090 | 00165090 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.0057 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0068 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,775 | mA | True | 100 | 1 | 31,49681 | uA | True | 50 | 1 | 2,347132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,41 | % | True | 90 | 10 | +45,96 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,16 | 262,66 | 190,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,000 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,033 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4D | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 E2
165104 | 00165104 | PASS | 0.029 | 0.08 | true | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0723 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,93741 | mA | True | 100 | 1 | 31,68122 | uA | True | 50 | 1 | 1,829671 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,51 | % | True | 90 | 10 | +41,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,53 | 240,03 | 207,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,025 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,036 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1472 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F0
165123 | 00165123 | PASS | 0.0312 | 0.08 | true | 0.026 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0667 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62001 | mA | True | 100 | 1 | 32,02633 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,00 | % | True | 90 | 10 | +45,05 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,78 | 254,78 | 285,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,240 | -0,009 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,048 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E90 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 03
165118 | 00165118 | PASS | 0.0138 | 0.08 | true | 0.0079 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0212 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 2,993014 | mA | True | 100 | 1 | 32,24218 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,14 | % | True | 90 | 10 | +43,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 246,41 | 265,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,026 | -1,018 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,043 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADED | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FE
165126 | 00165126 | PASS | 0.013 | 0.08 | true | 0.0175 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.022 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,1968 | mA | True | 100 | 1 | 32,43756 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4735 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,23 | % | True | 90 | 10 | +41,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,56 | 299,84 | 250,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,046 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CC44C | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 06
165107 | 00165107 | PASS | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0216 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0361 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,071681 | mA | True | 100 | 1 | 32,19871 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,74 | % | True | 90 | 10 | +42,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,09 | 253,72 | 171,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,009 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,048 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E7F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F3
165093 | 00165093 | PASS | 0.012 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0412 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 3,025208 | mA | True | 100 | 1 | 31,77768 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,34 | % | True | 90 | 10 | +42,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,47 | 222,78 | 270,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,010 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14BD | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 E5
165116 | 00165116 | PASS | 0.0072 | 0.08 | true | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0119 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,39285 | mA | True | 100 | 1 | 31,97702 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +40,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,81 | 268,69 | 208,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,022 | -0,867 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,038 | 0,212 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1419 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FC
165103 | 00165103 | PASS | 0.0246 | 0.08 | true | 0.0115 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0418 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42589 | mA | True | 100 | 1 | 32,03852 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,90 | % | True | 90 | 10 | +42,79 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,75 | 294,00 | 228,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,000 | -0,962 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E85 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 EF
165132 | 00165132 | PASS | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0243 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16232 | mA | True | 100 | 1 | 32,00692 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,04 | % | True | 90 | 10 | +43,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,59 | 204,94 | 199,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,010 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,043 | 0,182 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C141D | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 0C
165096 | 00165096 | PASS | 0.0011 | 0.08 | true | 0.0162 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0187 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,54443 | mA | True | 100 | 1 | 32,00692 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +42,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,59 | 293,19 | 214,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | -0,009 | -1,051 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,038 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1497 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 E8
165083 | 00165083 | PASS | 0.0037 | 0.08 | true | 0.027 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0168 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49531 | mA | True | 100 | 1 | 31,97418 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,58 | % | True | 90 | 10 | +41,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,66 | 193,59 | 230,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,004 | -0,965 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,033 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13F9 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 DB
165098 | 00165098 | PASS | 0.0093 | 0.08 | true | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0336 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29501 | mA | True | 100 | 1 | 31,91499 | uA | True | 50 | 1 | 2,79067 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,59 | % | True | 90 | 10 | +44,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,41 | 219,34 | 241,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,015 | -1,013 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,044 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E6B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 EA
165113 | 00165113 | PASS | 0.0172 | 0.08 | true | 0.0105 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0291 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,919 | mA | True | 100 | 1 | 32,38571 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +41,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,72 | 216,00 | 228,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,023 | -0,989 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,045 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E70 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F9
165117 | 00165117 | PASS | 0.0262 | 0.08 | true | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35866 | mA | True | 100 | 1 | 31,84732 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,46 | % | True | 90 | 10 | +41,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,91 | 273,00 | 308,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,036 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14A1 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FD
165105 | 00165105 | PASS | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0094 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0064 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,30806 | mA | True | 100 | 1 | 31,91529 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,13 | % | True | 90 | 10 | +40,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,81 | 260,53 | 274,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,021 | -1,003 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13F0 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F1
165108 | 00165108 | PASS | 0.0385 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.006 | 0.008 | true | 0.0629 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34831 | mA | True | 100 | 1 | 32,09836 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,53 | % | True | 90 | 10 | +42,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,22 | 275,19 | 182,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,020 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,033 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2C | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 F4
165453 | 00165453 | PASS | 0.0046 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0117 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92377 | mA | True | 100 | 1 | 31,59528 | uA | True | 50 | 1 | 2,199286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +43,36 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,19 | 283,78 | 154,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,233 | -0,001 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,047 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14B6 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4D
165087 | 00165087 | PASS | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0126 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0586 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,7821 | mA | True | 100 | 1 | 31,48358 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,60 | % | True | 90 | 10 | +44,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,41 | 256,03 | 250,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,226 | 0,004 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,040 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1486 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 DF
165115 | 00165115 | PASS | 0.0408 | 0.08 | true | 0.0358 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0775 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,04286 | mA | True | 100 | 1 | 31,82267 | uA | True | 50 | 1 | 9,554628 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,52 | % | True | 90 | 10 | +42,01 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,25 | 232,88 | 184,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,016 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,048 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C147E | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 FB
165120 | 00165120 | PASS | 0.045 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0664 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,47464 | mA | True | 100 | 1 | 31,97661 | uA | True | 50 | 1 | 2,827632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,22 | % | True | 90 | 10 | +42,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,53 | 284,13 | 194,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,017 | -0,913 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,052 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1414 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 00
165099 | 00165099 | PASS | 0.0057 | 0.08 | true | 0.0119 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0187 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92662 | mA | True | 100 | 1 | 31,6875 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +41,75 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,41 | 217,84 | 216,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,010 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,050 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE6C | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 EB
165094 | 00165094 | PASS | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0365 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0289 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,9108 | mA | True | 100 | 1 | 31,71899 | uA | True | 50 | 1 | 1,238286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,08 | % | True | 90 | 10 | +44,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 311,22 | 241,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,015 | -0,982 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,045 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D53 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 E6
165124 | 00165124 | PASS | 0.007 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0085 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35445 | mA | True | 100 | 1 | 31,96534 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,47 | % | True | 90 | 10 | +42,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,19 | 173,13 | 99,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,005 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC91 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 04
165435 | 00165435 | PASS | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.031 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,269425 | mA | True | 100 | 1 | 31,94579 | uA | True | 50 | 1 | 1,940555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,33 | % | True | 90 | 10 | +51,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,97 | 232,72 | 249,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,005 | -0,948 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,038 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13D1 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3B
165431 | 00165431 | PASS | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0245 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0559 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68633 | mA | True | 100 | 1 | 31,48994 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,94 | % | True | 90 | 10 | +52,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,00 | 274,72 | 208,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,027 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,037 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1495 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 37
165430 | 00165430 | PASS | 0.0286 | 0.08 | true | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0426 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40538 | mA | True | 100 | 1 | 32,00659 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +46,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,81 | 293,38 | 217,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | -0,022 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,036 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -94 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF2 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 36
165420 | 00165420 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0223 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1917 | mA | True | 100 | 1 | 31,74076 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,10 | % | True | 90 | 10 | +52,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,88 | 268,16 | 313,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,022 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,046 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2A | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2C
165437 | 00165437 | PASS | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0066 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,0361 | mA | True | 100 | 1 | 31,71459 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,09 | % | True | 90 | 10 | +51,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 244,16 | 194,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,013 | -0,812 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,044 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E84 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3D
165446 | 00165446 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.005 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0043 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,133111 | mA | True | 100 | 1 | 31,79835 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,96 | % | True | 90 | 10 | +48,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,72 | 276,16 | 198,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | -0,009 | -1,020 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,042 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13C2 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 46
165432 | 00165432 | PASS | 0.0474 | 0.08 | true | 0.0309 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0736 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91686 | mA | True | 100 | 1 | 31,55577 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4836 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,40 | % | True | 90 | 10 | +48,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,56 | 281,84 | 159,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | -0,002 | -0,976 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,031 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE23 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 38
165415 | 00165415 | PASS | 0.0236 | 0.08 | true | 0.0391 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0572 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40453 | mA | True | 100 | 1 | 32,06776 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,76 | % | True | 90 | 10 | +49,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,63 | 250,22 | 236,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,022 | -0,934 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,041 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13D6 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 27
164988 | 00164988 | PASS | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0098 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0304 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,50447 | mA | True | 100 | 1 | 32,0244 | uA | True | 50 | 1 | 1,386133 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,28 | % | True | 90 | 10 | +47,40 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,50 | 144,59 | 204,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,018 | -1,010 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,051 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C293052955 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 84 7C
165474 | 00165474 | PASS | 0.025 | 0.08 | true | 0.0156 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.041 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,14044 | mA | True | 100 | 1 | 31,73596 | uA | True | 50 | 1 | 2,975478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,99 | % | True | 90 | 10 | +46,20 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,44 | 204,75 | 231,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,001 | -1,038 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,046 | 0,206 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE68 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 62
165472 | 00165472 | PASS | 0.0293 | 0.08 | true | 0.018 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0541 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,5795 | mA | True | 100 | 1 | 32,67312 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4767 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,20 | % | True | 90 | 10 | +47,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,69 | 277,44 | 183,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,002 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,034 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE1C | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 60
165480 | 00165480 | PASS | 0.0215 | 0.08 | true | 0.0159 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0378 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,4423 | mA | True | 100 | 1 | 31,90254 | uA | True | 50 | 1 | 3,308132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,05 | % | True | 90 | 10 | +50,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,94 | 274,19 | 159,78 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,024 | -1,071 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,044 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC9E | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 68
165465 | 00165465 | PASS | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0192 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,84182 | mA | True | 100 | 1 | 31,5422 | uA | True | 50 | 1 | 1,312209 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,20 | % | True | 90 | 10 | +45,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,72 | 218,59 | 243,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,167 | 0,027 | -0,885 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,037 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAD74 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 59
165475 | 00165475 | PASS | 0.0078 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0053 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,068835 | mA | True | 100 | 1 | 31,59502 | uA | True | 50 | 1 | 2,088401 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,46 | % | True | 90 | 10 | +48,44 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,53 | 243,97 | 223,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,000 | -1,015 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADE6 | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 63
165458 | 00165458 | PASS | 0.0314 | 0.08 | true | 0.0203 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0471 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,79067 | mA | True | 100 | 1 | 31,54117 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,74 | % | True | 90 | 10 | +51,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,16 | 215,97 | 232,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,014 | -0,960 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,044 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEAC | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 52
165460 | 00165460 | PASS | 0.0089 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0081 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42741 | mA | True | 100 | 1 | 31,91404 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,93 | % | True | 90 | 10 | +50,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,09 | 248,84 | 195,69 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,170 | -0,020 | -0,997 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,044 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13CA | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 54
165450 | 00165450 | PASS | 0.0102 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0089 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92754 | mA | True | 100 | 1 | 31,52221 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,38 | % | True | 90 | 10 | +51,32 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,34 | 258,78 | 200,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,011 | -1,061 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,037 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEAE | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 4A
165427 | 00165427 | PASS | 0.0389 | 0.08 | true | 0.0303 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0628 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07066 | mA | True | 100 | 1 | 31,83934 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,80 | % | True | 90 | 10 | +51,69 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,56 | 260,53 | 251,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,227 | -0,007 | -0,994 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,043 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -89 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C4E25 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 33
165418 | 00165418 | PASS | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0137 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0282 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,7652 | mA | True | 100 | 1 | 31,52727 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4842 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,26 | % | True | 90 | 10 | +51,09 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,13 | 288,69 | 170,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | -0,004 | -1,034 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,049 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE24 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2A
165477 | 00165477 | PASS | 0.0317 | 0.08 | true | 0.0206 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0438 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 6,492162 | mA | True | 100 | 1 | 31,22881 | uA | True | 50 | 1 | 3,012439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,01 | % | True | 90 | 10 | +48,43 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,28 | 143,69 | 210,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,024 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,048 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C29305295F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 65
165421 | 00165421 | PASS | 0.0114 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0106 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 24,75437 | mA | True | 100 | 1 | 31,31456 | uA | True | 50 | 1 | 2,938516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,83 | % | True | 90 | 10 | +47,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,69 | 248,94 | 184,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | -0,009 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,036 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BE4FE | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2D
165483 | 00165483 | PASS | 0.0275 | 0.08 | true | 0.0077 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0362 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,22593 | mA | True | 100 | 1 | 31,85227 | uA | True | 50 | 1 | 2,458017 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,44 | % | True | 90 | 10 | +47,36 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,09 | 141,59 | 193,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,218 | 0,028 | -0,949 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,048 | 0,207 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930529B4 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 6B
165417 | 00165417 | PASS | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0032 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,36451 | mA | True | 100 | 1 | 31,20597 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4836 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,48 | % | True | 90 | 10 | +50,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,31 | 338,19 | 251,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,014 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,044 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE01 | dBm | True | -1 | -90 | -26 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 29
165481 | 00165481 | PASS | 0.0324 | 0.08 | true | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0506 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,69472 | mA | True | 100 | 1 | 31,45446 | uA | True | 50 | 1 | 3,382054 | mV | True | 5300 | 4600 | 4822 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,48 | % | True | 90 | 10 | +47,47 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,09 | 275,59 | 244,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,009 | -1,049 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,034 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC90 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 69
165476 | 00165476 | PASS | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0043 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42268 | mA | True | 100 | 1 | 31,97861 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4842 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,16 | % | True | 90 | 10 | +48,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,75 | 275,06 | 256,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,015 | -0,989 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,044 | 0,208 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BB936 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 64
165479 | 00165479 | PASS | 0.025 | 0.08 | true | 0.0146 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0262 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,99285 | mA | True | 100 | 1 | 31,86418 | uA | True | 50 | 1 | 2,975478 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,36 | % | True | 90 | 10 | +48,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,47 | 292,28 | 227,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,181 | 0,011 | -1,029 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,033 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE16 | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 67
165413 | 00165413 | PASS | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0307 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 21,80739 | mA | True | 100 | 1 | 32,30757 | uA | True | 50 | 1 | 2,901555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4753 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,59 | % | True | 90 | 10 | +50,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,88 | 256,66 | 215,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | -0,001 | -1,030 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,035 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADEA | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 25
165462 | 00165462 | PASS | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0086 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0392 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,88773 | mA | True | 100 | 1 | 31,73174 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,05 | % | True | 90 | 10 | +45,96 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,06 | 230,31 | 193,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,173 | 0,005 | -0,996 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,040 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E2E | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 56
165464 | 00165464 | PASS | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0135 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,86914 | mA | True | 100 | 1 | 31,80171 | uA | True | 50 | 1 | 1,977517 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,93 | % | True | 90 | 10 | +47,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,72 | 260,75 | 212,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,020 | -0,990 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,029 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E17 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 58
165467 | 00165467 | PASS | 0.0261 | 0.08 | true | 0.0485 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0546 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,61118 | mA | True | 100 | 1 | 32,25404 | uA | True | 50 | 1 | 2,384094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +45,98 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,81 | 258,00 | 329,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | -0,015 | -0,981 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE94 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 5B
165473 | 00165473 | PASS | 0.0138 | 0.08 | true | 0.014 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0291 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,07964 | mA | True | 100 | 1 | 31,60751 | uA | True | 50 | 1 | 2,605863 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,03 | % | True | 90 | 10 | +46,77 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,88 | 272,00 | 213,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | -0,014 | -1,016 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,047 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAEA8 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 61
165362 | 00165362 | PASS | 0.0208 | 0.08 | true | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0303 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,83262 | mA | True | 100 | 1 | 32,28402 | uA | True | 50 | 1 | 4,23217 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,88 | % | True | 90 | 10 | +47,27 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,56 | 308,22 | 189,56 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,019 | -1,006 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,042 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE38 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 85 F2
165419 | 00165419 | PASS | 0.0228 | 0.08 | true | 0.0133 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0337 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49298 | mA | True | 100 | 1 | 31,87985 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,07 | % | True | 90 | 10 | +53,41 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,84 | 200,22 | 242,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,007 | -0,985 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,045 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -60 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E7B | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2B
165424 | 00165424 | PASS | 0.0413 | 0.08 | true | 0.0344 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0692 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27339 | mA | True | 100 | 1 | 31,9313 | uA | True | 50 | 1 | 4,195208 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,69 | % | True | 90 | 10 | +50,67 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,06 | 233,19 | 208,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,019 | -0,940 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,038 | 0,191 | dBm | True | -20 | -120 | -60 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC40 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 30
165426 | 00165426 | PASS | 0.025 | 0.08 | true | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0362 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,95219 | mA | True | 100 | 1 | 31,63668 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,31 | % | True | 90 | 10 | +47,63 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,88 | 200,09 | 160,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | -0,004 | -1,044 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,043 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE26 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 32
165422 | 00165422 | PASS | 0.0425 | 0.08 | true | 0.0337 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0784 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,09302 | mA | True | 100 | 1 | 31,70365 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,63 | % | True | 90 | 10 | +49,92 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,66 | 309,66 | 233,38 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | -0,011 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,038 | 0,221 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930B86D2 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 2E
165436 | 00165436 | PASS | 0.0013 | 0.08 | true | 0.0179 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.008 | true | 0.0171 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16077 | mA | True | 100 | 1 | 31,79354 | uA | True | 50 | 1 | 2,384094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4827 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,67 | % | True | 90 | 10 | +51,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,34 | 254,41 | 204,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,018 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,041 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE08 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 3C
165441 | 00165441 | PASS | 0.0223 | 0.08 | true | 0.0143 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0371 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,22364 | mA | True | 100 | 1 | 31,79898 | uA | True | 50 | 1 | 3,345093 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,60 | % | True | 90 | 10 | +48,17 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,47 | 243,50 | 226,72 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,016 | -1,020 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,047 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14CD | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 41
165416 | 00165416 | PASS | 0.0038 | 0.08 | true | 0.0373 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.033 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,18657 | mA | True | 100 | 1 | 31,73507 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,29 | % | True | 90 | 10 | +49,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,13 | 233,53 | 183,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,003 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,033 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF7 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 28
165485 | 00165485 | PASS | 0.0001 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0025 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17104 | mA | True | 100 | 1 | 31,82204 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,62 | % | True | 90 | 10 | +47,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,84 | 262,53 | 268,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,009 | -0,987 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,041 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BE591 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 6D
165487 | 00165487 | PASS | 0.0116 | 0.08 | true | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0182 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24877 | mA | True | 100 | 1 | 31,82189 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,48 | % | True | 90 | 10 | +49,51 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,13 | 217,50 | 196,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,031 | -1,041 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,038 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE3A | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 6F
165478 | 00165478 | PASS | 0.0226 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0378 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,99884 | mA | True | 100 | 1 | 31,63054 | uA | True | 50 | 1 | 3,455978 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,25 | % | True | 90 | 10 | +48,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,81 | 304,91 | 232,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,014 | -0,953 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,034 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC45 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 66
165486 | 00165486 | PASS | 0.0235 | 0.08 | true | 0.0082 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0477 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,27941 | mA | True | 100 | 1 | 31,82466 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,09 | % | True | 90 | 10 | +48,91 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,78 | 234,03 | 263,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,197 | 0,023 | -1,031 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,032 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930BFE68 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 6E
165484 | 00165484 | PASS | 0.0366 | 0.08 | true | 0.0336 | 0.08 | true | 0.0007 | 0.008 | true | 0.0615 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,15327 | mA | True | 100 | 1 | 31,78607 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,47 | % | True | 90 | 10 | +48,30 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,97 | 265,97 | 223,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,015 | -0,976 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,041 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE39 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 05 82 86 6C