## Sheet1
SN | SerialNumber | Calibracion_Check | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Units | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Result | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Max | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Min | ETAPA 1: CHECK BATTERY_Data_Value | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Units | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Result | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Max | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Min | ETAPA 2: CHECK USB CONNECTION_Data_Value | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Units | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Result | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Max | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Min | ETAPA 3: CHECK LOW POWER CONSUMPTION_Data_Value | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Units | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Result | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Max | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Min | ETAPA 4: CHECK INTERNAL VOLTAGE_Data_Value | ETAPA 5: CHECK FLASH_Units | ETAPA 5: CHECK FLASH_Result | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Max | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Min | ETAPA 5: CHECK FLASH_Data_Value | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Units | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Result | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Max | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Min | ETAPA 6: CHECK TEMPERATURE_Data_Value | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Units | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Result | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Max | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Min | ETAPA 7: CHECK HUMIDITY_Data_Value | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Units | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Result | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Max_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Min_Z | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value X | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Y | ETAPA 8: CHECK MAGNETOMETER_Data_Value Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 9: CHECK LOW POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Units | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Result | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Max_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Min_Z | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value X | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Y | ETAPA 10: CHECK HIGH POWER ACCELEROMETER_Data_Value Z | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Units | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Result | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Max | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Min | ETAPA 11: CHECK LORA RADIO SEND_Data_Value | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Units | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Result | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Max | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Min | ETAPA 12: CHECK LORA RADIO RECIEVE_Data_Value | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Units | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Result | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Max | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Min | ETAPA 13: CHECK BLE FW_Data_Value | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Units | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Result | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Max | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Min | ETAPA 14: CHECK BLE ID_Data_Value | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Units | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Result | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Max | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Min | ETAPA 15: CHECK BLE START ADV_Data_Value | CONNECT FINAL FW_Units | CONNECT FINAL FW_Result | CONNECT FINAL FW_Data_Max | CONNECT FINAL FW_Data_Min | CONNECT FINAL FW_Data_Value | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Units | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Result | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Max | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Min | ETAPA 16: FLASH FINAL FIRMWARE_Data_Value | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Units | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Result | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Max | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Min | ETAPA 17: FINAL CONFIG. - PR CODE_Data_Value | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Units | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Result | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Max | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Min | ETAPA 18: FINAL CONFIG. - HARD VERSION_Data_Value | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Units | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Result | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Max | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Min | ETAPA 19: FINAL CONFIG. - GET INFO_Data_Value | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Units | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Result | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Max | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Min | ETAPA 20: FINAL CONFIG. - GET HEALTH_Data_Value | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Units | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Result | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Max | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Min | ETAPA 21: FINAL CONFIG. - FACTORY RESET_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG.-CHAECK MAC_Data_Value | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Units | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Result | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Max | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Min | ETAPA 22: FINAL CONFIG. - CHECK MAC_Data_Value
152621 | 152621 | PASS | 0.0188 | 0.08 | TRUE | 0.0044 | 0.08 | TRUE | 0.0039 | 0.008 | TRUE | 0.0112 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,84744 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,61772 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,053479 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4833 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,45 | % | TRUE | 90 | 10 | +53,23 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,34 | 311,09 | 259,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,023 | 0,003 | -1,068 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,037 | 0,999 | PF | TRUE | -20 | -120 | -59 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E21 | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 2D
152650 | 152650 | PASS | 0.015 | 0.08 | TRUE | 0.0788 | 0.08 | TRUE | 0.0001 | 0.008 | TRUE | 0.1048 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,48862 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,28011 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,049401 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4827 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,76 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,99 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,81 | 213,00 | 264,19 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,030 | -1,021 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,028 | -0,187 | 0,986 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E1A | PF | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 4A
152645 | 152645 | PASS | 0.0114 | 0.08 | TRUE | 0.0127 | 0.08 | TRUE | 0.0038 | 0.008 | TRUE | 0.0054 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,77881 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,41713 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,016517 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,91 | % | TRUE | 90 | 10 | +53,55 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,09 | 263,97 | 171,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,038 | -1,031 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,043 | -0,214 | 0,988 | PF | TRUE | -20 | -120 | -62 | PF | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEB4 | PF | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 45
152626 | 152626 | PASS | 0.02 | 0.08 | TRUE | 0.0032 | 0.08 | TRUE | 0.0037 | 0.008 | TRUE | 0.013 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,95948 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,73389 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,349171 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,48 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,80 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,78 | 244,19 | 260,50 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,057 | -1,025 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,043 | -0,208 | 0,989 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -66 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CC44F | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 32
152649 | 152649 | PASS | 0.0389 | 0.08 | TRUE | 0.0087 | 0.08 | TRUE | 0.0045 | 0.008 | TRUE | 0.0431 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,14332 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,81151 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,973439 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,60 | % | TRUE | 90 | 10 | +54,92 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,47 | 246,38 | 214,69 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,024 | -0,949 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,029 | -0,203 | 0,984 | PF | TRUE | -20 | -120 | -62 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E36 | PF | TRUE | -1 | -90 | -18 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 49
152633 | 152633 | PASS | 0.0216 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.08 | TRUE | 0.004 | 0.008 | TRUE | 0.0429 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,83114 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,58216 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,788631 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,95 | % | TRUE | 90 | 10 | +50,83 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,34 | 260,06 | 277,16 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,027 | -0,973 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,029 | -0,172 | 0,996 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C45ED | PF | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 39
152643 | 152643 | PASS | 0.043 | 0.08 | TRUE | 0.0252 | 0.08 | TRUE | 0.0044 | 0.008 | TRUE | 0.0723 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,40438 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,0766 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,901555 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,17 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,36 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,88 | 251,75 | 253,44 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,172 | 0,044 | -0,922 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,022 | -0,200 | 0,983 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -66 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE92 | PF | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 43
152631 | 152631 | PASS | 0.0251 | 0.08 | TRUE | 0.005 | 0.08 | TRUE | 0.0044 | 0.008 | TRUE | 0.0305 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,68663 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,42837 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,053479 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,55 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,83 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,13 | 288,84 | 227,78 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,228 | 0,047 | -1,018 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,033 | -0,210 | 0,971 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | PF | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEA9 | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 37
152637 | 152637 | PASS | 0.0159 | 0.08 | TRUE | 0.0012 | 0.08 | TRUE | 0.0038 | 0.008 | TRUE | 0.01 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,49479 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,02319 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4753 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,93 | % | TRUE | 90 | 10 | +50,28 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,59 | 295,72 | 162,69 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | -0,001 | -0,974 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,218 | 0,988 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -64 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE76 | PF | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 3D
152630 | 152630 | PASS | 0.0395 | 0.08 | TRUE | 0.0165 | 0.08 | TRUE | 0.0047 | 0.008 | TRUE | 0.0702 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,82992 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,55045 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,788631 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,56 | % | TRUE | 90 | 10 | +53,25 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,78 | 285,88 | 210,22 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,177 | 0,035 | -1,016 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,041 | -0,172 | 0,980 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE88 | PF | TRUE | -1 | -90 | -22 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 36
152634 | 152634 | PASS | 0.0346 | 0.08 | TRUE | 0.0193 | 0.08 | TRUE | 0.004 | 0.008 | TRUE | 0.0493 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,95633 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,78656 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,975478 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,06 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,68 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,94 | 284,91 | 250,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,159 | 0,050 | -0,999 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,026 | -0,177 | 0,993 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -65 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD80 | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 3A
152617 | 152617 | PASS | 0.0334 | 0.08 | TRUE | 0.0177 | 0.08 | TRUE | 0.0042 | 0.008 | TRUE | 0.0567 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,87243 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,60401 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4810 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,83 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,63 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,25 | 332,44 | 334,19 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,041 | -0,981 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,030 | -0,205 | 0,971 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE8F | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 29
152639 | 152639 | PASS | 0.0472 | 0.08 | TRUE | 0.0027 | 0.08 | TRUE | 0.0026 | 0.008 | TRUE | 0.0409 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,06212 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,87723 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,75167 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,34 | % | TRUE | 90 | 10 | +52,19 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,69 | 254,72 | 267,00 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | 0,008 | -1,015 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,214 | 0,976 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -66 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEB3 | PF | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 3F
152654 | 152654 | PASS | 0.0052 | 0.08 | TRUE | 0.0681 | 0.08 | TRUE | 0.0031 | 0.008 | TRUE | 0.0672 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,83865 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,55296 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,716747 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,51 | % | TRUE | 90 | 10 | +54,30 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,69 | 220,28 | 210,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,177 | 0,057 | -0,973 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,031 | -0,190 | 0,978 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -66 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E4A | PF | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 4E
152653 | 152653 | PASS | 0.001 | 0.08 | TRUE | 0.0268 | 0.08 | TRUE | 0.0031 | 0.008 | TRUE | 0.0028 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,09768 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,75259 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,345093 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,84 | % | TRUE | 90 | 10 | +54,05 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,72 | 363,50 | 258,31 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,047 | 0,039 | -1,070 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,036 | -0,177 | 0,985 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEB0 | PF | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 4D
152632 | 152632 | PASS | 0.0257 | 0.08 | TRUE | 0.0046 | 0.08 | TRUE | 0.0037 | 0.008 | TRUE | 0.0143 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,12606 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,8736 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,936477 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,03 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,98 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,41 | 259,03 | 269,97 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,222 | 0,011 | -1,024 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,212 | 0,994 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD91 | PF | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 38
152619 | 152619 | PASS | 0.0374 | 0.08 | TRUE | 0.0169 | 0.08 | TRUE | 0.0043 | 0.008 | TRUE | 0.0404 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,99551 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,73108 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,121285 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,35 | % | TRUE | 90 | 10 | +55,03 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,44 | 269,59 | 291,22 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | 0,044 | -1,021 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,041 | -0,203 | 0,981 | PF | TRUE | -20 | -120 | -62 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADE2 | PF | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 2B
152622 | 152622 | PASS | 0.0462 | 0.08 | TRUE | 0.025 | 0.08 | TRUE | 0.0045 | 0.008 | TRUE | 0.0717 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,46197 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,04414 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,382054 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4778 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,30 | % | TRUE | 90 | 10 | +53,38 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,81 | 274,34 | 127,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,083 | -0,011 | -1,007 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,078 | 0,999 | PF | TRUE | -20 | -120 | -60 | PF | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE67 | PF | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 2E
152646 | 152646 | PASS | 0.0595 | 0.08 | TRUE | 0.0384 | 0.08 | TRUE | 0.005 | 0.008 | TRUE | 0.1409 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,57463 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,47176 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,679786 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +24,80 | % | TRUE | 90 | 10 | +56,97 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,91 | 256,94 | 220,16 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,024 | -1,082 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,028 | -0,198 | 0,996 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -66 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E35 | PF | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 46
152620 | 152620 | PASS | 0.0265 | 0.08 | TRUE | 0.0022 | 0.08 | TRUE | 0.0039 | 0.008 | TRUE | 0.0735 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,07797 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,83989 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,862554 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +24,81 | % | TRUE | 90 | 10 | +57,75 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,47 | 276,19 | 188,50 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,203 | 0,075 | -0,981 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,034 | -0,200 | 0,985 | PF | TRUE | -20 | -120 | -61 | PF | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD8E | PF | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 5E | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | - | 1 | - | - | 05 E2 54 2C
165059 | 165059 | PASS | 0.006 | 0.08 | TRUE | 0.0084 | 0.08 | TRUE | 0.0041 | 0.008 | TRUE | 0.0077 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,102692 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65409 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,199286 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,89 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,03 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,91 | 282,25 | 180,25 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,162 | -0,004 | -0,900 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,033 | 0,194 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -88 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -95 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE3F | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C3
165055 | 165055 | PASS | 0.0413 | 0.08 | TRUE | 0.0454 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.0893 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,64168 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,37152 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,0104 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4819 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,91 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,32 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,59 | 272,56 | 212,19 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,023 | -0,994 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,002 | -0,035 | 0,186 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -103 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -108 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE25 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 BF
165061 | 165061 | PASS | 0.009 | 0.08 | TRUE | 0.0401 | 0.08 | TRUE | 0.002 | 0.008 | TRUE | 0.0321 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,83096 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,47616 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,195208 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4833 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,49 | % | TRUE | 90 | 10 | +49,48 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,16 | 226,38 | 235,28 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,006 | -0,974 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,036 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE05 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C5
165064 | 165064 | PASS | 0.0223 | 0.08 | TRUE | 0.0096 | 0.08 | TRUE | 0.0021 | 0.008 | TRUE | 0.0302 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,00675 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,63993 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,419016 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4827 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,16 | % | TRUE | 90 | 10 | +50,96 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,81 | 267,69 | 131,97 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | -0,012 | -1,016 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,033 | 0,195 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -83 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -91 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADDD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C8
165039 | 165039 | PASS | 0.0117 | 0.08 | TRUE | 0.0116 | 0.08 | TRUE | 0.001 | 0.008 | TRUE | 0.0206 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,3536 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,74461 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,899516 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4813 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,03 | % | TRUE | 90 | 10 | +49,76 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,34 | 273,53 | 258,31 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,012 | -1,070 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,045 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -82 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADFA | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 AF
165051 | 165051 | PASS | 0.006 | 0.08 | TRUE | 0.0055 | 0.08 | TRUE | 0.0009 | 0.008 | TRUE | 0.0032 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,31723 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,78264 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,195208 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4753 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,22 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,89 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,78 | 273,03 | 197,41 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,021 | -1,020 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,033 | 0,199 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -78 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -84 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEBD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 BB
165102 | 165102 | PASS | 0.0185 | 0.08 | TRUE | 0.0003 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.008 | TRUE | 0.0174 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,1255 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65298 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,012439 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,91 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,56 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,28 | 225,56 | 267,16 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,011 | -1,072 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,204 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADF1 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 EE
165062 | 165062 | PASS | 0.0095 | 0.08 | TRUE | 0.0028 | 0.08 | TRUE | 0.0017 | 0.008 | TRUE | 0.0399 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,02146 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,63006 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,494978 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4827 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,74 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,88 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,56 | 278,47 | 185,72 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | -0,001 | -1,022 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,038 | 0,187 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADFD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C6
165071 | 165071 | PASS | 0.0009 | 0.08 | TRUE | 0.0211 | 0.08 | TRUE | 0.001 | 0.008 | TRUE | 0.0007 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,13227 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,77654 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,306093 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4822 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,46 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,27 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,00 | 268,13 | 227,09 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,194 | 0,010 | -0,883 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,040 | 0,186 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD78 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 CF
165060 | 165060 | PASS | 0.0082 | 0.08 | TRUE | 0.0371 | 0.08 | TRUE | 0.0017 | 0.008 | TRUE | 0.0277 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,58834 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,37614 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,936477 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,82 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,80 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,13 | 243,16 | 143,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | -0,016 | -0,956 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,039 | 0,187 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE9E | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C4
165065 | 165065 | PASS | 0.0084 | 0.08 | TRUE | 0.0022 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.008 | TRUE | 0.0138 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,169814 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,63416 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,568901 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4753 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,59 | % | TRUE | 90 | 10 | +49,87 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,94 | 193,28 | 188,88 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | -0,016 | -0,988 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,044 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -79 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -88 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADCF | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C9
165066 | 165066 | PASS | 0.0204 | 0.08 | TRUE | 0.0335 | 0.08 | TRUE | 0.0025 | 0.008 | TRUE | 0.053 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,82897 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,5058 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,899516 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4862 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,65 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,97 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,66 | 261,91 | 197,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | 0,000 | -0,995 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,044 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADEB | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 CA
165058 | 165058 | PASS | 0.0192 | 0.08 | TRUE | 0.0042 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.008 | TRUE | 0.0135 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,5306 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,91105 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,23217 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4764 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,44 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,96 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,75 | 224,81 | 233,50 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,171 | -0,004 | -1,009 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,044 | 0,208 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -108 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -115 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEA2 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C2
165049 | 165049 | PASS | 0.0039 | 0.08 | TRUE | 0.0031 | 0.08 | TRUE | 0.0037 | 0.008 | TRUE | 0.0107 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,04896 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,77329 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,0104 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,20 | % | TRUE | 90 | 10 | +45,83 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,72 | 218,78 | 207,91 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,005 | -0,998 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,042 | 0,197 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -78 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -86 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEAA | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 B9
165056 | 165056 | PASS | 0.0194 | 0.08 | TRUE | 0.0082 | 0.08 | TRUE | 0.0031 | 0.008 | TRUE | 0.0686 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,47889 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,13562 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,642824 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,72 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,00 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,94 | 201,47 | 192,00 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | 0,013 | -1,016 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,050 | 0,201 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -62 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE78 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -18 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C0
164000 | 164000 | PASS | 0.0174 | 0.08 | TRUE | 0.007 | 0.08 | TRUE | 0.0022 | 0.008 | TRUE | 0.0268 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,62061 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,45331 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,23217 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,28 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,31 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,31 | 253,06 | 268,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,219 | 0,022 | -1,027 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,044 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE7E | dBm | TRUE | -1 | -90 | -24 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 80 A0
163998 | 163998 | PASS | 0.0069 | 0.08 | TRUE | 0.0456 | 0.08 | TRUE | 0.0042 | 0.008 | TRUE | 0.0192 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,17633 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,77835 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,45 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,67 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,44 | 250,78 | 127,13 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,013 | -1,000 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,045 | 0,206 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD82 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 80 9E
165074 | 165074 | PASS | 0.0041 | 0.08 | TRUE | 0.0015 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.008 | TRUE | 0.0043 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,90174 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,69863 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,197247 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,95 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,96 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,06 | 268,34 | 209,44 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,013 | -0,972 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,037 | 0,192 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD88 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D2
163995 | 163995 | PASS | 0.0086 | 0.08 | TRUE | 0.006 | 0.08 | TRUE | 0.0023 | 0.008 | TRUE | 0.0179 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,65458 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,37636 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,75167 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4810 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,48 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,04 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,84 | 230,31 | 224,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,026 | -0,956 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,039 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE63 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 80 9B
165086 | 165086 | PASS | 0.012 | 0.08 | TRUE | 0.0015 | 0.08 | TRUE | 0.001 | 0.008 | TRUE | 0.0104 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,39488 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,0926 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4773 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,89 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,24 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,13 | 253,66 | 247,59 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,049 | -0,961 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,045 | 0,197 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -79 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E1F | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 DE
165054 | 165054 | PASS | 0.0176 | 0.08 | TRUE | 0.0071 | 0.08 | TRUE | 0.0038 | 0.008 | TRUE | 0.0201 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,02693 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65135 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,121285 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4827 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,10 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,80 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,00 | 250,69 | 112,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,015 | -1,016 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,037 | 0,193 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -103 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -107 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE91 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 BE
165059 | 165059 | PASS | 0.006 | 0.08 | TRUE | 0.0084 | 0.08 | TRUE | 0.0041 | 0.008 | TRUE | 0.0077 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,102692 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65409 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,199286 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,89 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,03 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,91 | 282,25 | 180,25 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,162 | -0,004 | -0,900 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,033 | 0,194 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -88 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -95 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE3F | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C3
165067 | 165067 | PASS | 0.0145 | 0.08 | TRUE | 0.011 | 0.08 | TRUE | 0.0049 | 0.008 | TRUE | 0.0264 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,1584 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,76989 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4790 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,22 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,18 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,50 | 289,06 | 264,38 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,182 | 0,003 | -0,945 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,048 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E3A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 CB
165084 | 165084 | PASS | 0 | 0.08 | TRUE | 0.0285 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.008 | TRUE | 0.026 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,92314 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,6121 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,829671 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,10 | % | TRUE | 90 | 10 | +49,81 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,84 | 261,28 | 258,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | -0,001 | -0,970 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,043 | 0,192 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -80 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -87 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE86 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 DC
165057 | 165057 | PASS | 0.0299 | 0.08 | TRUE | 0.0238 | 0.08 | TRUE | 0.0018 | 0.008 | TRUE | 0.1003 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,91379 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65283 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,23217 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,59 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,64 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,88 | 250,88 | 226,69 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | -0,004 | -0,977 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,047 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD89 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C1
165070 | 165070 | PASS | 0.0164 | 0.08 | TRUE | 0.0102 | 0.08 | TRUE | 0.0038 | 0.008 | TRUE | 0.0202 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,46604 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,98634 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,347132 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,46 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,42 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,38 | 266,88 | 318,28 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,005 | -0,854 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,032 | 0,209 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -71 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD9F | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 CE
165043 | 165043 | PASS | 0.014 | 0.08 | TRUE | 0.004 | 0.08 | TRUE | 0.0002 | 0.008 | TRUE | 0.0247 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,58938 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,31186 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,494978 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4830 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,17 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,08 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,97 | 261,09 | 292,09 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,006 | -1,021 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,037 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE7B | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 B3
165081 | 165081 | PASS | 0.0563 | 0.08 | TRUE | 0.0469 | 0.08 | TRUE | 0.003 | 0.008 | TRUE | 0.1041 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,6551 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,51389 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,46 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,72 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,31 | 243,72 | 242,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,009 | -0,970 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,035 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E2A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -22 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D9
165085 | 165085 | PASS | 0.0155 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.08 | TRUE | 0.0001 | 0.008 | TRUE | 0.0173 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,21769 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,8203 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,977517 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4781 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,03 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,00 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,69 | 216,88 | 173,84 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | -0,003 | -1,038 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,046 | 0,185 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -60 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -62 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAEA5 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 DD
165075 | 165075 | PASS | 0.0088 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.08 | TRUE | 0.0032 | 0.008 | TRUE | 0.0203 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 8,44033 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,76771 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,27117 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4836 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,32 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,36 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,56 | 198,47 | 125,31 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,022 | -0,989 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,045 | 0,205 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -61 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE9C | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D3
163999 | 163999 | PASS | 0.0123 | 0.08 | TRUE | 0.0151 | 0.08 | TRUE | 0.0002 | 0.008 | TRUE | 0.0113 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,90141 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,75 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,0104 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,86 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,11 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,31 | 265,03 | 243,66 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,011 | -0,934 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,050 | 0,198 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -76 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E19 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 80 9F
165073 | 165073 | PASS | 0.029 | 0.08 | TRUE | 0.0188 | 0.08 | TRUE | 0.004 | 0.008 | TRUE | 0.0545 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,2344 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,63494 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,269131 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4796 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,67 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,88 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,78 | 245,81 | 253,34 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | -0,012 | -1,027 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,031 | 0,194 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD70 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -22 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D1
164075 | 164075 | PASS | 0.0104 | 0.08 | TRUE | 0.0084 | 0.08 | TRUE | 0.0027 | 0.008 | TRUE | 0.0012 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,88352 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,50443 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,975478 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,22 | % | TRUE | 90 | 10 | +50,33 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,47 | 229,78 | 236,91 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,196 | 0,002 | -0,994 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,013 | -0,043 | 0,194 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE8D | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 80 EB
165072 | 165072 | PASS | 0.0185 | 0.08 | TRUE | 0.0122 | 0.08 | TRUE | 0.0033 | 0.008 | TRUE | 0.0286 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,60269 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,60456 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4810 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,47 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,48 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,81 | 228,16 | 200,13 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,224 | 0,020 | -1,039 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,045 | 0,189 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -80 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE8A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D0
165078 | 165078 | PASS | 0.0244 | 0.08 | TRUE | 0.0198 | 0.08 | TRUE | 0.0015 | 0.008 | TRUE | 0.043 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,18032 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,78112 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,862554 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4796 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,24 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,78 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,09 | 153,13 | 204,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,008 | -0,977 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,032 | 0,201 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE98 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D6
165080 | 165080 | PASS | 0.0204 | 0.08 | TRUE | 0.0046 | 0.08 | TRUE | 0.0012 | 0.008 | TRUE | 0.024 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,78571 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,25671 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,753709 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4758 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +24,70 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,30 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,72 | 249,72 | 221,97 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,182 | 0,006 | -0,972 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,031 | 0,207 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -78 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -86 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE97 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D8
165109 | 165109 | PASS | 0.0148 | 0.08 | TRUE | 0.0091 | 0.08 | TRUE | 0.0004 | 0.008 | TRUE | 0.0249 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,251794 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,72383 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,52 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,56 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,31 | 262,97 | 194,19 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,232 | 0,030 | -1,028 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,033 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13BD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 F5
165088 | 165088 | PASS | 0.0303 | 0.08 | TRUE | 0.0232 | 0.08 | TRUE | 0.0007 | 0.008 | TRUE | 0.0509 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,14255 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,79417 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,26 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,77 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,50 | 247,47 | 198,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,003 | -1,050 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,039 | 0,206 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAD66 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 E0
165063 | 165063 | PASS | 0.027 | 0.08 | TRUE | 0.016 | 0.08 | TRUE | 0.0043 | 0.008 | TRUE | 0.0385 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,2762 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,92502 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,047362 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,48 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,82 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,97 | 204,81 | 265,75 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,193 | -0,003 | -0,958 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,033 | 0,208 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -89 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -95 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE09 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 C7
165068 | 165068 | PASS | 0.003 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.08 | TRUE | 0.0007 | 0.008 | TRUE | 0.0149 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,244476 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,64658 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,121285 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,50 | % | TRUE | 90 | 10 | +50,35 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,91 | 212,56 | 209,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,237 | -0,009 | -0,984 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,032 | 0,193 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -76 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -83 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE1D | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 CC
165101 | 165101 | PASS | 0.0535 | 0.08 | TRUE | 0.0518 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.1029 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,36731 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,96674 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,047362 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,22 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,40 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,09 | 258,78 | 309,94 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,006 | -0,918 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,204 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE0D | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 ED
165082 | 165082 | PASS | 0.0051 | 0.08 | TRUE | 0.003 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.0006 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,00923 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,51655 | uA | TRUE | 50 | 1 | 5,562784 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,38 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,70 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,00 | 281,47 | 239,28 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,220 | 0,019 | -0,988 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,037 | 0,188 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -59 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1447 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -34 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 DA
165089 | 165089 | PASS | 0.008 | 0.08 | TRUE | 0.0045 | 0.08 | TRUE | 0.0012 | 0.008 | TRUE | 0.0146 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,06463 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,87201 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,899516 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,51 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,64 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,38 | 204,94 | 217,91 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,190 | 0,004 | -0,966 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,012 | -0,038 | 0,197 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -71 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13D8 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 E1
165091 | 165091 | PASS | 0.0074 | 0.08 | TRUE | 0.0063 | 0.08 | TRUE | 0.0011 | 0.008 | TRUE | 0.0196 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,91091 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,5809 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,749631 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4784 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,83 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,84 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,44 | 149,53 | 186,38 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,012 | -0,974 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,035 | 0,192 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -75 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -82 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE06 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 E3
165092 | 165092 | PASS | 0.0055 | 0.08 | TRUE | 0.0024 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.008 | TRUE | 0.0021 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,11091 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,70354 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4827 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,14 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,95 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,72 | 211,28 | 257,16 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,020 | -0,963 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,037 | 0,206 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -71 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7EAD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -18 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 E4
165100 | 165100 | PASS | 0.0315 | 0.08 | TRUE | 0.0274 | 0.08 | TRUE | 0.0038 | 0.008 | TRUE | 0.0917 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,87898 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,69586 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,308132 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4810 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,08 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,73 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,03 | 287,63 | 263,78 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,013 | -0,972 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,031 | 0,206 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E31 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 EC
165077 | 165077 | PASS | 0.0166 | 0.08 | TRUE | 0.0109 | 0.08 | TRUE | 0.0022 | 0.008 | TRUE | 0.0039 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,11586 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,69478 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,343055 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,53 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,01 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,91 | 198,84 | 211,25 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | -0,006 | -1,025 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,032 | 0,190 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -76 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1463 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 D5
165095 | 165095 | PASS | 0.0071 | 0.08 | TRUE | 0.0005 | 0.08 | TRUE | 0.0023 | 0.008 | TRUE | 0.0066 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,78313 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,39635 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,23217 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,47 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,49 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,03 | 234,47 | 193,91 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,024 | -1,016 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,048 | 0,198 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7D36 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -22 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | 1 | - | - | 05 82 84 E7
165111 | 165111 | PASS | 0.021 | 0.08 | TRUE | 0.0046 | 0.08 | TRUE | 0.0029 | 0.008 | TRUE | 0.0252 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,24397 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,70451 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,17 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,53 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 263,81 | 173,09 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,013 | -1,012 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,046 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE13 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -2 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F7
165119 | 165119 | PASS | 0.014 | 0.08 | TRUE | 0.0069 | 0.08 | TRUE | 0.001 | 0.008 | TRUE | 0.0207 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 31,13718 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,36633 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,269131 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4776 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,84 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,04 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,09 | 197,88 | 291,22 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,010 | -0,966 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,184 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -75 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE54 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -22 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FF
165134 | 165134 | PASS | 0.0008 | 0.08 | TRUE | 0.0198 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.0206 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,16232 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,91415 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,121285 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4819 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,92 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,93 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,13 | 277,88 | 243,00 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,023 | -0,993 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -79 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -87 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE22 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0E
165125 | 165125 | PASS | 0.0139 | 0.08 | TRUE | 0.006 | 0.08 | TRUE | 0.0018 | 0.008 | TRUE | 0.0065 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,4141 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,05364 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,566862 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,44 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,02 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 271,69 | 262,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,002 | -1,043 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,042 | 0,190 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7EC7 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 05
165121 | 165121 | PASS | 0.0075 | 0.08 | TRUE | 0.0221 | 0.08 | TRUE | 0.0001 | 0.008 | TRUE | 0.0227 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,50425 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,09282 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4810 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,86 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,68 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,38 | 228,00 | 249,06 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,022 | -0,917 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,048 | 0,210 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C149A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 01
165112 | 165112 | PASS | 0.016 | 0.08 | TRUE | 0.0043 | 0.08 | TRUE | 0.0028 | 0.008 | TRUE | 0.021 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,51434 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,11747 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,047362 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4764 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,98 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,11 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,13 | 281,28 | 310,13 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,005 | -0,995 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,048 | 0,198 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -60 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE20 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F8
165429 | 165429 | PASS | 0.0263 | 0.08 | TRUE | 0.0167 | 0.08 | TRUE | 0.0011 | 0.008 | TRUE | 0.0442 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,40745 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,98774 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,679786 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4790 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,73 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,85 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,66 | 301,63 | 205,25 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,006 | -0,984 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,185 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE1A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 35
165428 | 165428 | PASS | 0.0007 | 0.08 | TRUE | 0.0067 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.008 | TRUE | 0.0072 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,17067 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,80467 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,973439 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,39 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,71 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,16 | 207,34 | 177,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,031 | -0,952 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,033 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13C4 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 34
165438 | 165438 | PASS | 0.0151 | 0.08 | TRUE | 0.0292 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.008 | TRUE | 0.0294 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,06393 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,79421 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,899516 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,30 | % | TRUE | 90 | 10 | +47,34 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,88 | 209,59 | 237,84 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,016 | -0,993 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,045 | 0,205 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -79 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C14BE | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3E
165439 | 165439 | PASS | 0.0561 | 0.08 | TRUE | 0.0572 | 0.08 | TRUE | 0 | 0.008 | TRUE | 0.1166 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,51815 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,041 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,825593 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,28 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,55 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,97 | 338,31 | 200,53 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,163 | 0,001 | -0,966 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,192 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C14A3 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3F
165447 | 165447 | PASS | 0.0351 | 0.08 | TRUE | 0.0255 | 0.08 | TRUE | 0.0025 | 0.008 | TRUE | 0.0538 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,01145 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,65896 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,380015 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4807 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,82 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,72 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,41 | 221,03 | 190,97 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | -0,002 | -0,998 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,189 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1459 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 47
165110 | 165110 | PASS | 0.0118 | 0.08 | TRUE | 0.0062 | 0.08 | TRUE | 0.0019 | 0.008 | TRUE | 0.0108 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,357 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,9595 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4784 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,50 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,25 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 264,41 | 220,34 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,016 | -0,979 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,034 | 0,186 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -83 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADEF | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F6
165106 | 165106 | PASS | 0.0042 | 0.08 | TRUE | 0.0197 | 0.08 | TRUE | 0.0024 | 0.008 | TRUE | 0.0262 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,97858 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,46476 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4747 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,02 | % | TRUE | 90 | 10 | +40,11 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,63 | 305,56 | 202,34 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,017 | -1,037 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,039 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -80 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E8A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F2
165131 | 165131 | PASS | 0.0142 | 0.08 | TRUE | 0.0051 | 0.08 | TRUE | 0.0015 | 0.008 | TRUE | 0.0215 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,49693 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,02359 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,0104 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4770 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,79 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,03 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,84 | 138,47 | 280,50 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,007 | -0,955 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,041 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E8C | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0B
165042 | 165042 | PASS | 0.0251 | 0.08 | TRUE | 0.015 | 0.08 | TRUE | 0.0026 | 0.008 | TRUE | 0.0483 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,72632 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,47593 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,640785 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,38 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,22 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,16 | 287,19 | 222,19 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,005 | -0,983 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,039 | 0,195 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADD4 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -12 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 B2
165114 | 165114 | PASS | 0.0199 | 0.08 | TRUE | 0.0142 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.0332 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,49723 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,95621 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,19 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,45 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,00 | 258,88 | 211,31 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | -0,003 | -0,966 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,038 | 0,196 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -81 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -90 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE2E | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FA
165090 | 165090 | PASS | 0.0058 | 0.08 | TRUE | 0.0057 | 0.08 | TRUE | 0.0033 | 0.008 | TRUE | 0.0068 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,775 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,49681 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,347132 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4796 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,41 | % | TRUE | 90 | 10 | +45,96 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,16 | 262,66 | 190,44 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,000 | -0,980 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,033 | 0,185 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7D4D | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E2
165104 | 165104 | PASS | 0.029 | 0.08 | TRUE | 0.0335 | 0.08 | TRUE | 0.0016 | 0.008 | TRUE | 0.0723 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,93741 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,68122 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,829671 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,51 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,88 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,53 | 240,03 | 207,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,025 | -0,979 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,036 | 0,187 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -62 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1472 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F0
165123 | 165123 | PASS | 0.0312 | 0.08 | TRUE | 0.026 | 0.08 | TRUE | 0.0009 | 0.008 | TRUE | 0.0667 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,62001 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,02633 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,75167 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4773 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,00 | % | TRUE | 90 | 10 | +45,05 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,78 | 254,78 | 285,66 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,240 | -0,009 | -0,974 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,048 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -80 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -88 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E90 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 03
165118 | 165118 | PASS | 0.0138 | 0.08 | TRUE | 0.0079 | 0.08 | TRUE | 0.0022 | 0.008 | TRUE | 0.0212 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 2,993014 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,24218 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,269131 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4781 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,14 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,53 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 246,41 | 265,03 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,026 | -1,018 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,043 | 0,189 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADED | dBm | TRUE | -1 | -90 | -18 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FE
165126 | 165126 | PASS | 0.013 | 0.08 | TRUE | 0.0175 | 0.08 | TRUE | 0.001 | 0.008 | TRUE | 0.022 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 31,1968 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,43756 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,419016 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4735 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,23 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,76 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,56 | 299,84 | 250,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,046 | -0,998 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CC44C | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 06
165107 | 165107 | PASS | 0.0177 | 0.08 | TRUE | 0.0216 | 0.08 | TRUE | 0.0019 | 0.008 | TRUE | 0.0361 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,071681 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,19871 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4790 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,74 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,56 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,09 | 253,72 | 171,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,009 | -0,999 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,048 | 0,197 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E7F | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F3
165093 | 165093 | PASS | 0.012 | 0.08 | TRUE | 0.0005 | 0.08 | TRUE | 0.0019 | 0.008 | TRUE | 0.0412 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 3,025208 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,77768 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,788631 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4813 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,34 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,10 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,47 | 222,78 | 270,97 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,010 | -1,036 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,035 | 0,201 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C14BD | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E5
165116 | 165116 | PASS | 0.0072 | 0.08 | TRUE | 0.0149 | 0.08 | TRUE | 0.0012 | 0.008 | TRUE | 0.0119 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,39285 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,97702 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,903594 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4825 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,10 | % | TRUE | 90 | 10 | +40,61 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,81 | 268,69 | 208,59 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,022 | -0,867 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,038 | 0,212 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1419 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FC
165103 | 165103 | PASS | 0.0246 | 0.08 | TRUE | 0.0115 | 0.08 | TRUE | 0.0037 | 0.008 | TRUE | 0.0418 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,42589 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,03852 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,936477 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,90 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,79 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,75 | 294,00 | 228,06 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,000 | -0,962 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E85 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EF
165132 | 165132 | PASS | 0.0104 | 0.08 | TRUE | 0.0169 | 0.08 | TRUE | 0.0013 | 0.008 | TRUE | 0.0243 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,16232 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,00692 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,423094 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,04 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,78 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,59 | 204,94 | 199,28 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,010 | -0,941 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,043 | 0,182 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C141D | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0C
165096 | 165096 | PASS | 0.0011 | 0.08 | TRUE | 0.0162 | 0.08 | TRUE | 0.0029 | 0.008 | TRUE | 0.0187 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,54443 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,00692 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,936477 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4796 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,70 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,49 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,59 | 293,19 | 214,88 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | -0,009 | -1,051 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,038 | 0,195 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -71 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1497 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E8
165083 | 165083 | PASS | 0.0037 | 0.08 | TRUE | 0.027 | 0.08 | TRUE | 0.0026 | 0.008 | TRUE | 0.0168 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,49531 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,97418 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,121285 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4778 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,58 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,73 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,66 | 193,59 | 230,75 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,004 | -0,965 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,033 | 0,186 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13F9 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 DB
165098 | 165098 | PASS | 0.0093 | 0.08 | TRUE | 0.0247 | 0.08 | TRUE | 0.0006 | 0.008 | TRUE | 0.0336 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,29501 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,91499 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,79067 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4802 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,59 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,84 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,41 | 219,34 | 241,59 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,015 | -1,013 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,044 | 0,199 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E6B | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EA
165113 | 165113 | PASS | 0.0172 | 0.08 | TRUE | 0.0105 | 0.08 | TRUE | 0.0001 | 0.008 | TRUE | 0.0291 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,919 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,38571 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,825593 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4773 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,35 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,58 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,72 | 216,00 | 228,84 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,023 | -0,989 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,045 | 0,188 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -61 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E70 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F9
165117 | 165117 | PASS | 0.0262 | 0.08 | TRUE | 0.0191 | 0.08 | TRUE | 0.0003 | 0.008 | TRUE | 0.024 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,35866 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,84732 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,862554 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4784 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,46 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,58 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,91 | 273,00 | 308,28 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,036 | -0,998 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,195 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C14A1 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FD
165105 | 165105 | PASS | 0.0002 | 0.08 | TRUE | 0.0094 | 0.08 | TRUE | 0.0003 | 0.008 | TRUE | 0.0064 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,30806 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,91529 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,084324 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,13 | % | TRUE | 90 | 10 | +40,81 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,81 | 260,53 | 274,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,021 | -1,003 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -66 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13F0 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F1
165108 | 165108 | PASS | 0.0385 | 0.08 | TRUE | 0.0168 | 0.08 | TRUE | 0.006 | 0.008 | TRUE | 0.0629 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,34831 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,09836 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,899516 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4804 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,53 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,16 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,22 | 275,19 | 182,81 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,020 | -0,930 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,033 | 0,203 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -65 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE2C | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F4
165453 | 165453 | PASS | 0.0046 | 0.08 | TRUE | 0.0005 | 0.08 | TRUE | 0.0009 | 0.008 | TRUE | 0.0117 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,92377 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,59528 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,199286 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,35 | % | TRUE | 90 | 10 | +43,36 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,19 | 283,78 | 154,22 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,233 | -0,001 | -0,980 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,047 | 0,197 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -61 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C14B6 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 4D
165087 | 165087 | PASS | 0.0183 | 0.08 | TRUE | 0.0126 | 0.08 | TRUE | 0.0004 | 0.008 | TRUE | 0.0586 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,7821 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,48358 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,973439 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,60 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,34 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,41 | 256,03 | 250,22 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,226 | 0,004 | -0,991 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,040 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -73 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1486 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 DF
165115 | 165115 | PASS | 0.0408 | 0.08 | TRUE | 0.0358 | 0.08 | TRUE | 0.0048 | 0.008 | TRUE | 0.0775 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,04286 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,82267 | uA | TRUE | 50 | 1 | 9,554628 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,52 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,01 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,25 | 232,88 | 184,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,016 | -0,975 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,048 | 0,204 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -69 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -76 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C147E | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FB
165120 | 165120 | PASS | 0.045 | 0.08 | TRUE | 0.0259 | 0.08 | TRUE | 0.0021 | 0.008 | TRUE | 0.0664 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,47464 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,97661 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,827632 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,22 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,29 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,53 | 284,13 | 194,09 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,017 | -0,913 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,052 | 0,209 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -71 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -78 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1414 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 00
165099 | 165099 | PASS | 0.0057 | 0.08 | TRUE | 0.0119 | 0.08 | TRUE | 0.0029 | 0.008 | TRUE | 0.0187 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,92662 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,6875 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,862554 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4816 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,02 | % | TRUE | 90 | 10 | +41,75 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,41 | 217,84 | 216,47 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,010 | -0,992 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,050 | 0,209 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE6C | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EB
165094 | 165094 | PASS | 0.0259 | 0.08 | TRUE | 0.0365 | 0.08 | TRUE | 0.0012 | 0.008 | TRUE | 0.0289 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,9108 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,71899 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,238286 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4813 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,08 | % | TRUE | 90 | 10 | +44,00 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 311,22 | 241,09 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,015 | -0,982 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,045 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -63 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7D53 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E6
165124 | 165124 | PASS | 0.007 | 0.08 | TRUE | 0.0041 | 0.08 | TRUE | 0 | 0.008 | TRUE | 0.0085 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,35445 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,96534 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,603824 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4813 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +27,47 | % | TRUE | 90 | 10 | +42,04 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,19 | 173,13 | 99,31 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,005 | -0,969 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -70 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAC91 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 04
165435 | 165435 | PASS | 0.0111 | 0.08 | TRUE | 0.0008 | 0.08 | TRUE | 0.0033 | 0.008 | TRUE | 0.031 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,269425 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,94579 | uA | TRUE | 50 | 1 | 1,940555 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4793 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,33 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,99 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,97 | 232,72 | 249,41 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,005 | -0,948 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,038 | 0,184 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -68 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -75 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13D1 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -10 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3B
165431 | 165431 | PASS | 0.0294 | 0.08 | TRUE | 0.0245 | 0.08 | TRUE | 0.0027 | 0.008 | TRUE | 0.0559 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,68633 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,48994 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,788631 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +24,94 | % | TRUE | 90 | 10 | +52,57 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,00 | 274,72 | 208,94 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,027 | -0,945 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,037 | 0,193 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -62 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C1495 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 37
165430 | 165430 | PASS | 0.0286 | 0.08 | TRUE | 0.0177 | 0.08 | TRUE | 0.0023 | 0.008 | TRUE | 0.0426 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,40538 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,00659 | uA | TRUE | 50 | 1 | 2,162325 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4764 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,70 | % | TRUE | 90 | 10 | +46,81 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,81 | 293,38 | 217,25 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | -0,022 | -0,971 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,036 | 0,202 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -85 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -94 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CADF2 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -6 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 36
165420 | 165420 | PASS | 0.0199 | 0.08 | TRUE | 0.0068 | 0.08 | TRUE | 0.0021 | 0.008 | TRUE | 0.0223 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,1917 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,74076 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,75167 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4784 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,10 | % | TRUE | 90 | 10 | +52,02 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,88 | 268,16 | 313,63 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,022 | -1,028 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,046 | 0,183 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -74 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE2A | dBm | TRUE | -1 | -90 | -24 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 2C
165437 | 165437 | PASS | 0.0128 | 0.08 | TRUE | 0.0066 | 0.08 | TRUE | 0.0002 | 0.008 | TRUE | 0.024 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,0361 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,71459 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,640785 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4787 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,09 | % | TRUE | 90 | 10 | +51,19 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 244,16 | 194,94 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,013 | -0,812 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,044 | 0,204 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -83 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C7E84 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -8 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3D
165446 | 165446 | PASS | 0.0058 | 0.08 | TRUE | 0.005 | 0.08 | TRUE | 0.0025 | 0.008 | TRUE | 0.0043 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 1,133111 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,79835 | uA | TRUE | 50 | 1 | 4,158246 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4799 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,96 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,81 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,72 | 276,16 | 198,00 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | -0,009 | -1,020 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,042 | 0,209 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -77 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -85 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13C2 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -4 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 46
165432 | 165432 | PASS | 0.0474 | 0.08 | TRUE | 0.0309 | 0.08 | TRUE | 0.003 | 0.008 | TRUE | 0.0736 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 29,91686 | mA | TRUE | 100 | 1 | 31,55577 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,677747 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4836 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +26,40 | % | TRUE | 90 | 10 | +48,88 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,56 | 281,84 | 159,00 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | -0,002 | -0,976 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,031 | 0,205 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -67 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -72 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930CAE23 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -14 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 38
165415 | 165415 | PASS | 0.0236 | 0.08 | TRUE | 0.0391 | 0.08 | TRUE | 0.0019 | 0.008 | TRUE | 0.0572 | 0.23 | TRUE | mA | TRUE | 50 | 1 | 30,40453 | mA | TRUE | 100 | 1 | 32,06776 | uA | TRUE | 50 | 1 | 3,973439 | mV | TRUE | 5300 | 4600 | 4830 | - | TRUE | - | - | OK | Celsius | TRUE | 28 | 20 | +25,76 | % | TRUE | 90 | 10 | +49,26 | - | TRUE | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,63 | 250,22 | 236,84 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,022 | -0,934 | - | TRUE | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,041 | 0,200 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -61 | dBm | TRUE | -20 | -120 | -64 | - | TRUE | - | - | 126,3,3,26 | - | TRUE | - | - | 0018C2930C13D6 | dBm | TRUE | -1 | -90 | -20 | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | OK | - | TRUE | - | - | 58 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 01 00 00 00 | - | TRUE | - | - | 3,9 | - | TRUE | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 27
165111 | 00165111 | PASS | 0.021 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0252 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,24397 | mA | True | 100 | 1 | 31,70451 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,17 | % | True | 90 | 10 | +41,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 263,81 | 173,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | 0,013 | -1,012 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,046 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE13 | dBm | True | -1 | -90 | -2 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F7
165119 | 00165119 | PASS | 0.014 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.0207 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,13718 | mA | True | 100 | 1 | 32,36633 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4776 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,84 | % | True | 90 | 10 | +43,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,09 | 197,88 | 291,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,010 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE54 | dBm | True | -1 | -90 | -22 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FF
165134 | 00165134 | PASS | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0198 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0206 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16232 | mA | True | 100 | 1 | 31,91415 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4819 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,92 | % | True | 90 | 10 | +42,93 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,13 | 277,88 | 243,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,023 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,037 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | dBm | True | -20 | -120 | -87 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE22 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0E
165125 | 00165125 | PASS | 0.0139 | 0.08 | true | 0.006 | 0.08 | true | 0.0018 | 0.008 | true | 0.0065 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,4141 | mA | True | 100 | 1 | 32,05364 | uA | True | 50 | 1 | 3,566862 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,44 | % | True | 90 | 10 | +46,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,22 | 271,69 | 262,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,002 | -1,043 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,042 | 0,190 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7EC7 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 05
165121 | 00165121 | PASS | 0.0075 | 0.08 | true | 0.0221 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0227 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,50425 | mA | True | 100 | 1 | 32,09282 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4810 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,86 | % | True | 90 | 10 | +41,68 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,38 | 228,00 | 249,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,221 | 0,022 | -0,917 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,048 | 0,210 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C149A | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 01
165112 | 00165112 | PASS | 0.016 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.021 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51434 | mA | True | 100 | 1 | 32,11747 | uA | True | 50 | 1 | 4,047362 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,98 | % | True | 90 | 10 | +41,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,13 | 281,28 | 310,13 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,185 | 0,005 | -0,995 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,048 | 0,198 | dBm | True | -20 | -120 | -60 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE20 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F8
165429 | 00165429 | PASS | 0.0263 | 0.08 | true | 0.0167 | 0.08 | true | 0.0011 | 0.008 | true | 0.0442 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40745 | mA | True | 100 | 1 | 31,98774 | uA | True | 50 | 1 | 2,679786 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,73 | % | True | 90 | 10 | +43,85 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,66 | 301,63 | 205,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,204 | 0,006 | -0,984 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,031 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE1A | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 35
165428 | 00165428 | PASS | 0.0007 | 0.08 | true | 0.0067 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0072 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,17067 | mA | True | 100 | 1 | 31,80467 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,39 | % | True | 90 | 10 | +43,71 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,16 | 207,34 | 177,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,031 | -0,952 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,033 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13C4 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 34
165438 | 00165438 | PASS | 0.0151 | 0.08 | true | 0.0292 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.008 | true | 0.0294 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,06393 | mA | True | 100 | 1 | 31,79421 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,30 | % | True | 90 | 10 | +47,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,88 | 209,59 | 237,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,016 | -0,993 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,045 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | dBm | True | -20 | -120 | -79 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14BE | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3E
165439 | 00165439 | PASS | 0.0561 | 0.08 | true | 0.0572 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.1166 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,51815 | mA | True | 100 | 1 | 32,041 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,28 | % | True | 90 | 10 | +43,55 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,97 | 338,31 | 200,53 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,163 | 0,001 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,047 | 0,192 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14A3 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3F
165447 | 00165447 | PASS | 0.0351 | 0.08 | true | 0.0255 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0538 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,01145 | mA | True | 100 | 1 | 31,65896 | uA | True | 50 | 1 | 4,380015 | mV | True | 5300 | 4600 | 4807 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,82 | % | True | 90 | 10 | +44,72 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,41 | 221,03 | 190,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | -0,002 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1459 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 47
165110 | 00165110 | PASS | 0.0118 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0108 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,357 | mA | True | 100 | 1 | 31,9595 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,50 | % | True | 90 | 10 | +42,25 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 264,41 | 220,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,199 | 0,016 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,034 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADEF | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F6
165106 | 00165106 | PASS | 0.0042 | 0.08 | true | 0.0197 | 0.08 | true | 0.0024 | 0.008 | true | 0.0262 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,97858 | mA | True | 100 | 1 | 32,46476 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4747 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +40,11 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,63 | 305,56 | 202,34 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,017 | -1,037 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,039 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E8A | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F2
165131 | 00165131 | PASS | 0.0142 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.08 | true | 0.0015 | 0.008 | true | 0.0215 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49693 | mA | True | 100 | 1 | 32,02359 | uA | True | 50 | 1 | 4,0104 | mV | True | 5300 | 4600 | 4770 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,79 | % | True | 90 | 10 | +44,03 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,84 | 138,47 | 280,50 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,198 | 0,007 | -0,955 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,006 | -0,041 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E8C | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0B
165042 | 00165042 | PASS | 0.0251 | 0.08 | true | 0.015 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0483 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,72632 | mA | True | 100 | 1 | 31,47593 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,38 | % | True | 90 | 10 | +46,22 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,16 | 287,19 | 222,19 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,213 | -0,005 | -0,983 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,039 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADD4 | dBm | True | -1 | -90 | -12 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 B2
165114 | 00165114 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0142 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0332 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49723 | mA | True | 100 | 1 | 31,95621 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,19 | % | True | 90 | 10 | +41,45 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,00 | 258,88 | 211,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,210 | -0,003 | -0,966 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,038 | 0,196 | dBm | True | -20 | -120 | -81 | dBm | True | -20 | -120 | -90 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2E | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FA
165090 | 00165090 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.0057 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0068 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,775 | mA | True | 100 | 1 | 31,49681 | uA | True | 50 | 1 | 2,347132 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,41 | % | True | 90 | 10 | +45,96 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,16 | 262,66 | 190,44 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,200 | 0,000 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,033 | 0,185 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D4D | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E2
165104 | 00165104 | PASS | 0.029 | 0.08 | true | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0016 | 0.008 | true | 0.0723 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,93741 | mA | True | 100 | 1 | 31,68122 | uA | True | 50 | 1 | 1,829671 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,51 | % | True | 90 | 10 | +41,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,53 | 240,03 | 207,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,025 | -0,979 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,036 | 0,187 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1472 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F0
165123 | 00165123 | PASS | 0.0312 | 0.08 | true | 0.026 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0667 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,62001 | mA | True | 100 | 1 | 32,02633 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,00 | % | True | 90 | 10 | +45,05 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,78 | 254,78 | 285,66 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,240 | -0,009 | -0,974 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,048 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -80 | dBm | True | -20 | -120 | -88 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E90 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 03
165118 | 00165118 | PASS | 0.0138 | 0.08 | true | 0.0079 | 0.08 | true | 0.0022 | 0.008 | true | 0.0212 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 2,993014 | mA | True | 100 | 1 | 32,24218 | uA | True | 50 | 1 | 4,269131 | mV | True | 5300 | 4600 | 4781 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,14 | % | True | 90 | 10 | +43,53 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 246,41 | 265,03 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,205 | 0,026 | -1,018 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,043 | 0,189 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADED | dBm | True | -1 | -90 | -18 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FE
165126 | 00165126 | PASS | 0.013 | 0.08 | true | 0.0175 | 0.08 | true | 0.001 | 0.008 | true | 0.022 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 31,1968 | mA | True | 100 | 1 | 32,43756 | uA | True | 50 | 1 | 3,419016 | mV | True | 5300 | 4600 | 4735 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,23 | % | True | 90 | 10 | +41,76 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,56 | 299,84 | 250,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,207 | 0,046 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CC44C | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 06
165107 | 00165107 | PASS | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0216 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0361 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,071681 | mA | True | 100 | 1 | 32,19871 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4790 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,74 | % | True | 90 | 10 | +42,56 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,09 | 253,72 | 171,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,223 | 0,009 | -0,999 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,003 | -0,048 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E7F | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F3
165093 | 00165093 | PASS | 0.012 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0412 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 3,025208 | mA | True | 100 | 1 | 31,77768 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,34 | % | True | 90 | 10 | +42,10 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,47 | 222,78 | 270,97 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,165 | 0,010 | -1,036 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,004 | -0,035 | 0,201 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14BD | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E5
165116 | 00165116 | PASS | 0.0072 | 0.08 | true | 0.0149 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0119 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,39285 | mA | True | 100 | 1 | 31,97702 | uA | True | 50 | 1 | 1,903594 | mV | True | 5300 | 4600 | 4825 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,10 | % | True | 90 | 10 | +40,61 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,81 | 268,69 | 208,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,022 | -0,867 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,038 | 0,212 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1419 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FC
165103 | 00165103 | PASS | 0.0246 | 0.08 | true | 0.0115 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0418 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,42589 | mA | True | 100 | 1 | 32,03852 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,90 | % | True | 90 | 10 | +42,79 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,75 | 294,00 | 228,06 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,000 | -0,962 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,039 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E85 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EF
165132 | 00165132 | PASS | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0013 | 0.008 | true | 0.0243 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,16232 | mA | True | 100 | 1 | 32,00692 | uA | True | 50 | 1 | 1,423094 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,04 | % | True | 90 | 10 | +43,78 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,59 | 204,94 | 199,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,217 | 0,010 | -0,941 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,043 | 0,182 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C141D | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 0C
165096 | 00165096 | PASS | 0.0011 | 0.08 | true | 0.0162 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0187 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,54443 | mA | True | 100 | 1 | 32,00692 | uA | True | 50 | 1 | 3,936477 | mV | True | 5300 | 4600 | 4796 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +42,49 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,59 | 293,19 | 214,88 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,183 | -0,009 | -1,051 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,010 | -0,038 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1497 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E8
165083 | 00165083 | PASS | 0.0037 | 0.08 | true | 0.027 | 0.08 | true | 0.0026 | 0.008 | true | 0.0168 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,49531 | mA | True | 100 | 1 | 31,97418 | uA | True | 50 | 1 | 4,121285 | mV | True | 5300 | 4600 | 4778 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,58 | % | True | 90 | 10 | +41,73 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,66 | 193,59 | 230,75 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,202 | 0,004 | -0,965 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,009 | -0,033 | 0,186 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13F9 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 DB
165098 | 00165098 | PASS | 0.0093 | 0.08 | true | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0006 | 0.008 | true | 0.0336 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,29501 | mA | True | 100 | 1 | 31,91499 | uA | True | 50 | 1 | 2,79067 | mV | True | 5300 | 4600 | 4802 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,59 | % | True | 90 | 10 | +44,84 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,41 | 219,34 | 241,59 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,208 | 0,015 | -1,013 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,003 | -0,044 | 0,199 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E6B | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EA
165113 | 00165113 | PASS | 0.0172 | 0.08 | true | 0.0105 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.008 | true | 0.0291 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,919 | mA | True | 100 | 1 | 32,38571 | uA | True | 50 | 1 | 3,825593 | mV | True | 5300 | 4600 | 4773 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +41,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,72 | 216,00 | 228,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,212 | 0,023 | -0,989 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,005 | -0,045 | 0,188 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E70 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F9
165117 | 00165117 | PASS | 0.0262 | 0.08 | true | 0.0191 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35866 | mA | True | 100 | 1 | 31,84732 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,46 | % | True | 90 | 10 | +41,58 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,91 | 273,00 | 308,28 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,206 | 0,036 | -0,998 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,035 | 0,195 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14A1 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FD
165105 | 00165105 | PASS | 0.0002 | 0.08 | true | 0.0094 | 0.08 | true | 0.0003 | 0.008 | true | 0.0064 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,30806 | mA | True | 100 | 1 | 31,91529 | uA | True | 50 | 1 | 4,084324 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,13 | % | True | 90 | 10 | +40,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,81 | 260,53 | 274,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,209 | 0,021 | -1,003 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,001 | -0,049 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -66 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13F0 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F1
165108 | 00165108 | PASS | 0.0385 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.006 | 0.008 | true | 0.0629 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,34831 | mA | True | 100 | 1 | 32,09836 | uA | True | 50 | 1 | 3,899516 | mV | True | 5300 | 4600 | 4804 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,53 | % | True | 90 | 10 | +42,16 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,22 | 275,19 | 182,81 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,020 | -0,930 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,006 | -0,033 | 0,203 | dBm | True | -20 | -120 | -65 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2C | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 F4
165453 | 00165453 | PASS | 0.0046 | 0.08 | true | 0.0005 | 0.08 | true | 0.0009 | 0.008 | true | 0.0117 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92377 | mA | True | 100 | 1 | 31,59528 | uA | True | 50 | 1 | 2,199286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,35 | % | True | 90 | 10 | +43,36 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,19 | 283,78 | 154,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,233 | -0,001 | -0,980 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,047 | 0,197 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C14B6 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 4D
165087 | 00165087 | PASS | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0126 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.008 | true | 0.0586 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,7821 | mA | True | 100 | 1 | 31,48358 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,60 | % | True | 90 | 10 | +44,34 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,41 | 256,03 | 250,22 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,226 | 0,004 | -0,991 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,040 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -73 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1486 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 DF
165115 | 00165115 | PASS | 0.0408 | 0.08 | true | 0.0358 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0775 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,04286 | mA | True | 100 | 1 | 31,82267 | uA | True | 50 | 1 | 9,554628 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,52 | % | True | 90 | 10 | +42,01 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,25 | 232,88 | 184,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,175 | 0,016 | -0,975 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,007 | -0,048 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -69 | dBm | True | -20 | -120 | -76 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C147E | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 FB
165120 | 00165120 | PASS | 0.045 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0664 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,47464 | mA | True | 100 | 1 | 31,97661 | uA | True | 50 | 1 | 2,827632 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,22 | % | True | 90 | 10 | +42,29 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,53 | 284,13 | 194,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,216 | 0,017 | -0,913 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,052 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -71 | dBm | True | -20 | -120 | -78 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1414 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 00
165099 | 00165099 | PASS | 0.0057 | 0.08 | true | 0.0119 | 0.08 | true | 0.0029 | 0.008 | true | 0.0187 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,92662 | mA | True | 100 | 1 | 31,6875 | uA | True | 50 | 1 | 3,862554 | mV | True | 5300 | 4600 | 4816 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,02 | % | True | 90 | 10 | +41,75 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,41 | 217,84 | 216,47 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,179 | 0,010 | -0,992 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,011 | -0,050 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE6C | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 EB
165094 | 00165094 | PASS | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0365 | 0.08 | true | 0.0012 | 0.008 | true | 0.0289 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,9108 | mA | True | 100 | 1 | 31,71899 | uA | True | 50 | 1 | 1,238286 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,08 | % | True | 90 | 10 | +44,00 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,19 | 311,22 | 241,09 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,195 | 0,015 | -0,982 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,045 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -63 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7D53 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 84 E6
165124 | 00165124 | PASS | 0.007 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.08 | true | 0 | 0.008 | true | 0.0085 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,35445 | mA | True | 100 | 1 | 31,96534 | uA | True | 50 | 1 | 3,603824 | mV | True | 5300 | 4600 | 4813 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +27,47 | % | True | 90 | 10 | +42,04 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,19 | 173,13 | 99,31 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,215 | 0,005 | -0,969 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,042 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | dBm | True | -20 | -120 | -70 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAC91 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 85 04
165435 | 00165435 | PASS | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0008 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.031 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,269425 | mA | True | 100 | 1 | 31,94579 | uA | True | 50 | 1 | 1,940555 | mV | True | 5300 | 4600 | 4793 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,33 | % | True | 90 | 10 | +51,99 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,97 | 232,72 | 249,41 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,201 | 0,005 | -0,948 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,002 | -0,038 | 0,184 | dBm | True | -20 | -120 | -68 | dBm | True | -20 | -120 | -75 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13D1 | dBm | True | -1 | -90 | -10 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3B
165431 | 00165431 | PASS | 0.0294 | 0.08 | true | 0.0245 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0559 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,68633 | mA | True | 100 | 1 | 31,48994 | uA | True | 50 | 1 | 3,788631 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +24,94 | % | True | 90 | 10 | +52,57 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,00 | 274,72 | 208,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,188 | 0,027 | -0,945 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,008 | -0,037 | 0,193 | dBm | True | -20 | -120 | -62 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C1495 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 37
165430 | 00165430 | PASS | 0.0286 | 0.08 | true | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0426 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40538 | mA | True | 100 | 1 | 32,00659 | uA | True | 50 | 1 | 2,162325 | mV | True | 5300 | 4600 | 4764 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,70 | % | True | 90 | 10 | +46,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,81 | 293,38 | 217,25 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,186 | -0,022 | -0,971 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,008 | -0,036 | 0,202 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | dBm | True | -20 | -120 | -94 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CADF2 | dBm | True | -1 | -90 | -6 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 36
165420 | 00165420 | PASS | 0.0199 | 0.08 | true | 0.0068 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.008 | true | 0.0223 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,1917 | mA | True | 100 | 1 | 31,74076 | uA | True | 50 | 1 | 3,75167 | mV | True | 5300 | 4600 | 4784 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,10 | % | True | 90 | 10 | +52,02 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,88 | 268,16 | 313,63 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,189 | 0,022 | -1,028 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,001 | -0,046 | 0,183 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -74 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE2A | dBm | True | -1 | -90 | -24 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 2C
165437 | 00165437 | PASS | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0066 | 0.08 | true | 0.0002 | 0.008 | true | 0.024 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,0361 | mA | True | 100 | 1 | 31,71459 | uA | True | 50 | 1 | 3,640785 | mV | True | 5300 | 4600 | 4787 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,09 | % | True | 90 | 10 | +51,19 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,91 | 244,16 | 194,94 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,192 | 0,013 | -0,812 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,005 | -0,044 | 0,204 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -83 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C7E84 | dBm | True | -1 | -90 | -8 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 3D
165446 | 00165446 | PASS | 0.0058 | 0.08 | true | 0.005 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.008 | true | 0.0043 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 1,133111 | mA | True | 100 | 1 | 31,79835 | uA | True | 50 | 1 | 4,158246 | mV | True | 5300 | 4600 | 4799 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,96 | % | True | 90 | 10 | +48,81 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,72 | 276,16 | 198,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,211 | -0,009 | -1,020 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,000 | -0,042 | 0,209 | dBm | True | -20 | -120 | -77 | dBm | True | -20 | -120 | -85 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13C2 | dBm | True | -1 | -90 | -4 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 46
165432 | 00165432 | PASS | 0.0474 | 0.08 | true | 0.0309 | 0.08 | true | 0.003 | 0.008 | true | 0.0736 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 29,91686 | mA | True | 100 | 1 | 31,55577 | uA | True | 50 | 1 | 3,677747 | mV | True | 5300 | 4600 | 4836 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +26,40 | % | True | 90 | 10 | +48,88 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,56 | 281,84 | 159,00 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,214 | -0,002 | -0,976 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,007 | -0,031 | 0,205 | dBm | True | -20 | -120 | -67 | dBm | True | -20 | -120 | -72 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930CAE23 | dBm | True | -1 | -90 | -14 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 38
165415 | 00165415 | PASS | 0.0236 | 0.08 | true | 0.0391 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.008 | true | 0.0572 | 0.23 | true | mA | True | 50 | 1 | 30,40453 | mA | True | 100 | 1 | 32,06776 | uA | True | 50 | 1 | 3,973439 | mV | True | 5300 | 4600 | 4830 | - | True | - | - | OK | Celsius | True | 28 | 20 | +25,76 | % | True | 90 | 10 | +49,26 | - | True | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,63 | 250,22 | 236,84 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 0,191 | 0,022 | -0,934 | - | True | 360,0 | 360,0 | 360,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -0,004 | -0,041 | 0,200 | dBm | True | -20 | -120 | -61 | dBm | True | -20 | -120 | -64 | - | True | - | - | 126,3,3,26 | - | True | - | - | 0018C2930C13D6 | dBm | True | -1 | -90 | -20 | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | OK | - | True | - | - | 58 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 01 00 00 00 | - | True | - | - | 3,9 | - | True | - | - | OK | [5 empty] | - | True | - | - | 05 82 86 27
9.0255
-66